技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |
| 1.1 | 工作条件 | （1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求； （2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）； （3）相对湿度小于等于80%。 |
| ★1.2 | 总体要求 | 能在上海市公安交通管理部门办理特种车上小型号牌手续，提供书面承诺。 |
| 2 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 基本参数 |  |
| 2.1.1 | 外形尺寸 | 5700mm≥长≥5000mm,2100mm≥宽≥1900mm,2500≥高≥2300mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度 | 长≥3100mm, 宽≥1800mm, 高≥1650mm |
| 2.1.3 | 轴距 | ≥3500mm |
| 2.1.4 | 最小转弯半径 | ≤6300mm |
| 2.1.5 | 最高时速 | ≥120KM/h |
| 2.1.6 | 驱动方式 | 后桥驱动 |
| 2.1.7 | 整备质量 | ≤2600kg |
| 2.1.8 | 总质量 | ≥3500kg |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量（L） | ≥2.7 |
| 2.2.2 | 燃油 | 柴油，涡轮增压 |
| 2.2.3 | 油箱(L) | ≥100L |
| 2.2.4 | 尿素箱(L) | ≥20L |
| 2.2.5 | 额定功率 | ≥130Kw /3500rpm |
| 2.2.6 | 最大扭矩 | ≥430N.m /1500rpm |
| 2.2.7 | 型式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷、16气门。 |
| 2.2.8 | 尾气排放标准 | 满足国家第六阶段排放标准。 |
| 2.3 | 变速箱 | 8速自动变速箱 |
| 2.4 | 发电机 | 发电机发电量12V/220A,在保证车辆自身最大用电情况下，需额外提供12V/50-75A（包括逆变成220V）的电量，以备警灯、警报、通讯，医疗等设备用电需要。 |
| 2.5 | 制动系统 | 带防抱死制动系统ABS； 前后盘式制动； 车身电子稳定系统ESP； 电子助力转向； 电子手刹。 |
| 2.6 | 悬架系统 | 前独立悬挂/后空气悬挂 |
| 2.7 | 轮胎 | 235/65R16 |
| 2.8 | 空调系统 | 自动冷暖空调，前后双空调/双恒温，独立控制。 |
| 2.8.1 | 制热要求 | 在环境温度-20 摄氏度时，启动加热系统在15 分钟内使车内温度至少达到16 摄氏度以上。 |
| 2.8.2 | 制冷要求 | 在环境温度 40 摄氏度时，使车内温度至少低于环境温度 7 摄氏度以上。 |
| 2.9 | 其 它 |  |
| 2.9.1 | 水温 | 在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏以下。 |
| 2.9.2 | 安全气囊 | 正、副驾驶座均配备安全气囊。 |
| 2.9.3 | 驾驶座椅 | 正、副驾驶座均为空气悬挂座椅，可三向调节，带加热功能 |
| 2.9.4 | 中门窗户 | 医疗舱右侧侧拉门上为可移动式玻璃窗，玻璃窗移动幅度根据用户需要多档可调，每档带限位锁紧装置。 |
| 2.9.5 | 尾门 | 270度对开尾门,尾门加装铲式担架固定装置，需安全牢固，拿取方便。 |
| 2.9.6 | 行车辅助设施 | 定速巡航、倒车雷达、倒车影像、中控门锁、电动车窗。 |
| 2.9.7 | 轮毂 | 铝合金 |
| 2.9.8 | 汽车大灯 | LED，自动大灯 |
| 2.9.9 | 后视镜 | 电动电热 |
| 2.10 | 外 观 | 救护车车身外表颜色为白色，贴蓝色彩条，具体按照上海市院前医疗急救救护车车体统一标识执行。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 内饰 | 医疗舱整体内饰。 |
| 3.1.1 | 工艺 | 应采用模具一次成型工艺，整体性强，功能布局清晰，美观实用 |
| ★3.1.2 | 材料 | 应全部采用优质高分子复合材料。医疗舱内所有内饰需无异味，可再生的环保材料，任何部位不得使用玻璃钢类、纤维类、木质类材料。 |
| 3.1.3 | 材料特性 | 防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强。提供第三方检测机构出具的检验报告，验证以下分项参数要求。 |
| a | 环保性能 | 环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/Kg。 |
| b | 耐光色牢度 | 长期使用，材料表面不会有明显的颜色改变。 |
| c | 耐化学试剂 | 直接对材料表面消毒或冲洗，不会对内饰造成损伤。 |
| d | 耐刮擦 | 有较好的强度和韧性，一般的破坏不会轻易导致内饰的破裂与损伤。 |
| e | 耐高温 | 在长时间高温50℃的环境下，不变形、不变色，不老化。 |
| f | 耐低温 | 在长时间低温-30℃的环境下，不变形、不变色、不开裂。 |
| g | 防火性能 | 车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－1994《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.1.4 | 安装要求 | 医疗舱内饰安装需与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。 |
| 3.2 | 监护型医疗舱 |  |
| 3.2.1 | 地板 | 医疗舱地面应环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，防水、耐磨、耐冲击、耐酸碱、耐化学品（消毒水等）。提供第三方检测机构出具的检验报告，验证以下分项参数要求。 |
| a | VOC | ≤60g/L。 |
| b | 游离甲醛 | ≤100mg/Kg。 |
| c | 苯质量分数 | ≤100mg/Kg。 |
| 3.2.2 | 中隔墙 | 中隔墙将驾驶舱和急救舱完全隔离 |
| a | 材料工艺 | 采用优质高分子复合材料一次性吸塑成形。 |
| b | 推拉窗 | 中隔墙上配有可开启移动式透明推拉窗，推拉窗玻璃带有锁定装置。 |
| c | 密封隔离 | 中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。 |
| 3.2.3 | 药品柜 | 可分别放置药品盒、针剂、注射用品、外伤包扎用品、手套等药品和辅料。 |
| a | 材料工艺 | 柜体需采用复合材料制作，防潮、表面易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。 |
| b | 药品盒 | 采用3层透明药品盒，药品及辅料分类放置，且每个药盒固定牢靠且能各自取出单独清洗。 |
| c | 布局要求 | 药品柜的布置要便于医护人员的取放操作并有明显标签标识。 |
| 3.2.4 | 器械平台 | 应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.2.5 | 储物柜 | 医疗舱配备多个储物柜，模具一次性成型，带有锁扣装置，可存放插管箱、按压泵、康能、软担架、产包等急救药械。 |
| 3.2.6 | 氧气瓶柜 | 安装于左侧后门位置，模具一次性成型，造型结构便于医护人员对氧气阀的操作和对压力表的观察、装卸，锁扣设置紧固稳定适应频繁使用不易损坏。 |
| 3.2.7 | 医生座椅 | 应位于担架前部右侧，朝前安装，附安全带。应符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。 |
| 3.2.8 | 长排柜式座椅 | 布置于医疗舱右侧，采用高分子复合材料制作，座垫为超纤皮包裹冷发泡海绵，乘坐舒适，背部、头部安装软靠垫，座垫可开启，内部为储物空间。 |
| 3.2.9 | 扶手 | 在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.3 | 控制系统 | 提供显示屏控制功能界面图片和具体参数说明。 |
| 3.3.1 | 屏幕规格 | 显示控制屏≥10寸，电容屏 |
| 3.3.2 | 操作方式 | 功能集成控制，直接在电容屏上触摸操作 |
| 3.3.3 | 功能界面 | 控制屏上显示电压、工作灯状态、排风状态等相关用电设备的工作状态，能够使工作人员直观的掌握用电设备工作状态并及时发现故障。 |
| 3.3.4 | 消毒控制 | 预装消毒控制操作模块，具备延时启动、故障报警、统计、自检功能（提供设计方案图或实物图片） |
| 3.3.5 | 备用控制系统 | 备用控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.4 | 电源系统 | 24小时不间断供电，可输出220V，600W纯正弦波电源可供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置了12V及220V电源插座。在220V电源输出端安置了漏电及短路保护器。 |
| 3.4.1 | 专用电瓶 | 免维护汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供一些医疗器械使用。 |
| 3.4.2 | 逆变器 | 智能逆变，12V输入，输出为220V、600W纯正弦波电源。 |
| 3.4.3 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只及220V电源插座四只。 |
| ★3.4.4 | 双电瓶管理 | 自动连接或断开。确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。 |
| 3.4.5 | 外接充电系统 | 长时间驻车时，可外接市电对车载电瓶充电，也可直接为车载设备供电。 |
| ★3.4.6 | 安全保护 | 电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备、电器正常使用。 |
| 3.5 | 担架系统 |  |
| 3.5.1 | 自动上车担架 | 医疗舱中部固定安装自动上车担架。提供制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务承诺，提供能够与数字指标对应的产品宣传彩页或检测报告 |
| a | 长度 | 157cm～203cm； |
| b | 宽度 | 58cm～70cm； |
| c | 最大承重量 | ≥295kg |
| d | 高度范围 | 33cm～97cm |
| e | 背板可调角度 | 0°～73°，气压助力调节； |
| f | 担架头端 | 可以折叠的担架头端部分，当担架头端部分折叠时，可以将担架的长度缩至最短，在狭窄的空间里，最大限度提高操作灵活性； |
| g | 床边护栏 | 可以向下放倒的床边护栏，使救护人员可以在狭窄的空间充分操作； |
| h | X构架 | 可靠性强，X构架在快速的下降过程中可起缓冲作用； |
| i | 释放杆 | 简单易用的释放杆：较轻的抓握力量和较短的抓握距离；所有开关醒目红色 |
| j | 输液架 | 安装输液架，可收放，高度可调节； |
| k | 主体颜色 | 醒目荧光黄警示色。 |
| 3.5.2 | 楼梯担架 | 安装稳固，方便取放。提供制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务承诺，提供能够与数字指标对应的产品宣传彩页或检测报告 |
| a | 操作便捷 | 配备楼梯履带系统，一个操作人员就可以将病员从楼梯上推下来，避免操作人员在搬运病员时的腰肌损伤，使楼梯转运患者时更为省力、平稳； |
| b | 折叠厚度 | 整椅可折叠，折叠后厚度≤20厘米； |
| c | 控制把手 | 可收缩上部控制把手，其位置、高度可调节，适合操作者掌控； |
| d | 展开后尺寸 | 高度≥95cm，宽度（左右）≥50cm，进深（前后）≥70cm； |
| e | 载重 | ≥200Kg； |
| f | 主体颜色 | 醒目荧光黄警示色。 |
| 3.5.3 | 脊柱固定担架 | 轨道式固定安装。提供制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务承诺， 提供能够与数字指标对应的产品宣传彩页或检测报告。每车1套 |
| a | 自重 | ≤6.2kg； |
| b | 承重 | ≥500kg； |
| c | 加厚处理 | 拐弯及把手处碳纤微管制作，需进行； |
| d | 固定带 | 蜘蛛网状固定带； |
| e | 穿透效果 | X光、MRI、CT穿透效果好； |
| f | 材料 | 为高密度聚乙烯和聚亚胺酯泡沫； |
| g | 体积 | 符合急救车使用：40cm×183cm×6.5cm(宽×长×厚)； |
| h | 防水 | 防水而不易污染，无吸水性，可以飘浮于水面； |
| i | 主体颜色 | 醒目荧光黄警示色。 |
| j | 输液架 | 安装输液架，可收放，高度可调节； |
| 3.6 | 警示系统 | 由驾驶室控制。 |
| 3.6.1 | LED警灯 | 车头和车尾嵌入式LED警灯，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水；车头中网和车尾下部各加装2只嵌入式爆闪蓝色警灯，提高夜间安全性。 |
| 3.6.2 | 控制器 | 警报控制器主机安装于隐蔽位置，检修方便； 控制器手柄安装于驾驶员的方便操作的位置，且便于观察，易取易放。 |
| 3.6.3 | 警报器 | 双电喇叭，100W警报器。符合GB/T 13954和GB 8108规定；音量可调节。 |
| 3.7 | 供氧系统 | 隐藏式密闭管道氧气，接口处预留检修口方便维修，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。 |
| 3.7.1 | 管道 | 隐藏式管氧气，需安装、检测便捷，预留呼吸机用气接口。2瓶氧气可自动切换。 |
| 3.7.2 | 氧气瓶 | 10升公制自动切换氧气瓶两只，氧气瓶需符合上海使用标准，带固定装置。 |
| 3.7.3 | 高压减压阀 | 实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。 |
| 3.7.4 | 湿化瓶 | 双路即插即用湿化瓶。 |
| 3.8 | 吸引系统 | 嵌入式固定于病人头端位置，并要求方便取放，操作便捷。提供制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务承诺，提供能够与数字指标对应的产品宣传彩页或检测报告。 |
| 3.8.1 | 产品资质 | 具备国家级医疗器械产品注册证； |
| 3.8.2 | 便携式 | 结构轻巧，方便携带； |
| 3.8.3 | 尺寸 | 高≤250mm,宽≤400mm，深≤200； |
| 3.8.4 | 充电类型 | 可通过交流、直流两种充电方式给电动吸引器进行充电； |
| 3.8.5 | 内置电池 | 容量≥4.5AH，连续工作时间≥60分钟； |
| 3.8.6 | 液体收集罐 | 可高温消毒，可重复使用，容积≥1000mL； |
| 3.8.7 | 负压指示器 | 显示负压值的装置，压力范围为0—100Kp（0-760mmHg）。提供图片或检测报告； |
| 3.8.8 | 最大负压范围 | ≥630mmHg(84kPa)。提供图片或检测报告。 |
| 3.8.9 | 抽吸能力 | 空气流量≥30L/M； |
| 3.8.10 | 细菌过滤器 | 空气中0.5μm微粒滤除率≥97%。提供图片或检测报告。 |
| 3.9 | 负压系统 | 医疗舱安装负压装置 |
| 3.9.1 | 输入电压 | 12V DC。 |
| 3.9.2 | 功率 | ≤250W。 |
| 3.9.3 | 最大排风量 | ≥300立方米/h。 |
| 3.9.4 | 负压范围 | -10Pa～-30Pa（国家标准）。 |
| 3.9.5 | 压差报警 | 当医疗舱内负压高于-15Pa时自动报警，须描述报警方式。 |
| 3.9.6 | 报警延时功能 | 为避免开关车门等情况造成的暂时失压引起的报警，报警的延迟30秒。 |
| 3.9.7 | 过滤效率 | 高效过滤器，对大于0.3μm的微生物过滤效果达到99.97%。 |
| 3.9.8 | 消毒 | 气流进入负压装置，经过紫外线消毒后排出舱外。 |
| 3.10 | 紫外线消毒 | 紫外线消毒灯，可定时控制。 |
| 3.11 | 照明系统 |  |
| 3.11.1 | 工作灯 | 采用LED照明灯，光线明亮、柔和，照明灯可分别控制。 |
| 3.11.2 | 后射灯 | 大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.12 | 输液固定系统 | 在担架车上方安装1组输液架，能同时满足3袋以上的输液需要。 |
| 3.13 | 宣教视频播放系统 | 医疗舱安装一台视频播放系统，触摸操作，可以播放急救中心宣传视频、价格公示、提示信息、急救相关信息等。 |
| 3.14 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统、计价器等的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的穿线孔。 |
| 3.15 | 其他 | 前后舱各配置灭火器1个；医疗舱配垃圾桶一只。 |
| 4 | 安全要求 |  |
| 4.1 | 保险杠 | 车身前后安置加固保险杠。 |
| 4.2 | 关门提示 | 车门关闭提示系统。 |
| 4.3 | 保护措施 | 医疗舱内均为过度软包装，内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩、托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施。 |
| 5 | 医疗舱布局要求 |  |
| 5.1 | 空间 | 车辆改装空间能满足《关于加强本市院前急救体系网络布点、硬件设施和信息化建设的实施意见》【沪卫计医政（2016）002号】中关于“上海市院前急救车辆随车装备配置一览表”要求（含提升、增加、选配等所有项目）。 |
| 5.2 |  | 有关清理病人呼吸道、呼吸、吸氧和负压吸引的设备应安装在离病人担架床头端附近的位置。 |
| 5.3 |  | 心电监护平台、输液装置安装在便于医务人员操作的位置。 |
| 5.4 |  | 医用消耗品、药品、器械、工具等放置要便于医生操作。 |