## Sheet1
需求清单：附表1
序号 | 楼层 | 实施内容 | 规格型号（mm） | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 图片款式 | 位置图纸
1 | 1号楼-2F | 实验边台 | 3600*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
2 | 1号楼-2F | 实验边台 | 4200*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
3 | 1号楼-2F | 拖布池 | 500*600*750 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 2
4 | 1号楼-2F | 治疗柜 | 2000*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。吊柜高度为850mm，门板宽度为450mm。地柜高度为850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
5 | 1号楼-2F | 处置柜 | 2500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
6 | 1号楼-2F | 处置柜 | 7000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量5个，抽屉数量10个,四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
7 | 1号楼-2F | 处置柜 | 4025*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个,四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
8 | 1号楼-2F | 处置柜 | 1600*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇,两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
9 | 1号楼1F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
10 | 1号楼1F | 洗手柜 | 700*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
11 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 7
12 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 11
13 | 1号楼1F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
14 | 1号楼1F | 污洗池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
15 | 1号楼1F | 处置柜 | 6375*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量5个，抽屉数量10个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
16 | 1号楼1F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
17 | 1号楼1F | 茶水柜 | 2500*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
18 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 36
19 | 1号楼1F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
20 | 1号楼1F | 拖布池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
21 | 1号楼1F | 治疗柜 | 2400*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上,下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
22 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
23 | 1号楼1F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
24 | 1号楼1F | 治疗柜 | 4000*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上,下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量6个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
25 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
26 | 1号楼1F | 处置柜 | 3110*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
27 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 5
28 | 1号楼1F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
29 | 1号楼1F | 处置柜 | 3110*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
30 | 1号楼1F | 污洗池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
31 | 1号楼1F | 治疗柜 | 2400*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
32 | 1号楼1F | 洗手柜 | 1280*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
33 | 1号楼1F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 5
34 | 1号楼1F | 茶水柜 | 2000*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
35 | 1号楼1F | 处置柜 | 3750*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
36 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
37 | 1号楼1F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
38 | 1号楼1F | 治疗柜 | 1400*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
39 | 1号楼1F | 处置柜 | 4500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量6个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
40 | 1号楼1F | 处置柜 | 2510*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
41 | 1号楼1F | 洗手柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
42 | 1号楼1F | 处置柜 | 3400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
43 | 1号楼1F | 洗手柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
44 | 1号楼1F | 处置柜 | 3400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
45 | 1号楼1F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
46 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
47 | 1号楼1F | 洗手柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
48 | 1号楼1F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
49 | 1号楼1F | 实验台 | 2500*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面；层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
50 | 1号楼1F | L型实验台 | 3400+4400*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量5个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
51 | 1号楼1F | 处置柜 | 2050*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
52 | 1号楼1F | 洗手柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
53 | 1号楼1F | 治疗柜 | 4550*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量17个 （其中内置9个，且双门双锁） 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
54 | 1号楼1F | 洗手柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
55 | 1号楼1F | 处置柜 | 3600*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
56 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
57 | 1号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
58 | 1号楼1F | L型洗手柜 | 2150+1800*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
59 | 1号楼1F | 实验台 | 2550*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
60 | 1号楼2F | 污洗池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
61 | 1号楼2F | 处置柜 | 2150*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
62 | 1号楼2F | 处置柜 | 6400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量5个，抽屉数量10个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
63 | 1号楼2F | 处置柜 | 10500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量8个，抽屉数量16个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
64 | 1号楼2F | 处置柜 | 5050*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量6个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
65 | 1号楼2F | 处置柜 | 1690*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
66 | 1号楼2F | 治疗柜 | 2200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
67 | 1号楼2F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 9
68 | 1号楼2F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 9
69 | 1号楼2F | 茶水柜 | 1900*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
70 | 1号楼2F | 处置柜 | 6460*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量5个，抽屉数量10个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
71 | 1号楼2F | 治疗柜 | 1500*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
72 | 1号楼2F | 处置柜 | 1650*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
73 | 1号楼2F | 治疗柜 | 2200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
74 | 1号楼2F | 处置柜 | 4400*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
75 | 1号楼2F | 处置柜 | 4970*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量6个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
76 | 1号楼2F | 处置柜 | 6560*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
77 | 1号楼2F | 处置柜 | 8780*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量5个，抽屉数量10个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
78 | 1号楼2F | 治疗柜 | 1750*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
79 | 1号楼2F | 拖布池 | 500*600*750 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 2
80 | 1号楼2F | 洗手柜 | 1440*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
81 | 1号楼2F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 12
82 | 1号楼2F |  | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 25
83 | 1号楼2F | 茶水柜 | 1800*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
84 | 1号楼2F | 配餐台 | 4000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具等,铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 | 张 | 1
85 | 1号楼2F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
86 | 1号楼2F |  | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
87 | 1号楼2F |  | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
88 | 1号楼2F | 茶水柜 | 2100*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
89 | 1号楼2F | 配餐台 | 4000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具等,铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)， 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 | 组 | 1
90 | 1号楼2F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
91 | 1号楼2F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 29
92 | 1号楼2F | 处置柜 | 2700*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
93 | 1号楼2F | 洗手柜 | 1600*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
94 | 1号楼2F | 污洗池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
95 | 1号楼2F | 治疗柜 | 5200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
96 | 1号楼2F | 处置柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
97 | 1号楼2F | 治疗柜 | 5850*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量5个，抽屉数量10个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
98 | 1号楼2F | 处置柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：不锈钢台下水盆+304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
99 | 1号楼2F | 处置柜 | 2900*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：不锈钢台下水盆+304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
100 | 1号楼2F | 治疗柜 | 2900*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
101 | 1号楼2F | 茶水柜 | 2200*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
102 | 1号楼3F | 洗手柜 | 1200*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇,1：层板厚度≥1.0mm，层板数量1, 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
103 | 1号楼3F | 污洗池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
104 | 1号楼3F | 洗手柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
105 | 1号楼3F | 茶水柜 | 2500*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
106 | 1号楼3F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
107 | 1号楼3F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 28
108 | 1号楼3F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量4 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
109 | 1号楼3F |  | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
110 | 1号楼3F | 实验台 | 3700*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
111 | 1号楼3F | 实验台 | 3700*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
112 | 1号楼3F | 治疗柜 | 1740*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
113 | 1号楼3F | 污洗池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
114 | 1号楼3F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 5
115 | 1号楼3F | 治疗柜 | 1400*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
116 | 1号楼3F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
117 | 1号楼3F | 茶水柜 | 2700*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
118 | 1号楼3F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
119 | 1号楼3F | 治疗柜 | 2100*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
120 | 1号楼3F | 治疗柜 | 2700*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
121 | 1号楼3F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
122 | 1号楼3F | 污洗池 | 1500*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
123 | 1号楼3F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
124 | 1号楼3F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 29
125 | 1号楼3F | 治疗柜 | 2200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 6
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
126 | 1号楼3F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 5
127 | 1号楼3F | 洗手柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
128 | 1号楼3F | 污洗池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
129 | 1号楼3F | 洗手柜 | 2000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
130 | 1号楼3F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 7
131 | 1号楼3F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 8
132 | 1号楼3F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
133 | 1号楼3F | 茶水柜 | 1500*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
134 | 1号楼4F | 洗手柜 | 2900*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
135 | 1号楼4F | 工作操作柜 | 5100*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）《GBIT 2099.1-2008》，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
136 | 1号楼4F | 工作操作柜 | 4300*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）《GBIT 2099.1-2008》，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量6个 | 组 | 5
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
137 | 1号楼4F | 工作操作柜 | 3600*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）《GBIT 2099.1-2008》，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
138 | 1号楼4F | 工作操作柜 | 3200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）《GBIT 2099.1-2008》，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 | 组 | 3
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
139 | 1号楼4F | L型工作操作柜 | 2680+1680*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）《GBIT 2099.1-2008》，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
140 | 1号楼4F | 治疗柜 | 1500*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
141 | 1号楼4F | 洗手柜 | 700*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
142 | 1号楼4F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
143 | 1号楼4F | 洗手柜 | 1500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
144 | 1号楼4F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
145 | 1号楼4F | 洗手柜 | 2400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
146 | 1号楼4F | 洗手柜 | 2700*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
147 | 1号楼4F | L型洗手柜 | 2400+1400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
148 | 1号楼4F | 洗手柜 | 3400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量6个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
149 | 1号楼4F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
150 | 1号楼4F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
151 | 1号楼4F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 18
152 | 1号楼4F | 治疗柜 | 1500*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
153 | 1号楼4F | 污洗池 | 1000*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
154 | 1号楼4F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 9
155 | 1号楼4F | L型配餐台 | 4300+2300*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具等,铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线，层板厚度≥1.0mm，层板数量6个，抽屉数量11个 | 张 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
156 | 1号楼4F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
157 | 1号楼4F | 倒洗池 | 650*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度350mm | 个 | 1
158 | 1号楼4F | 洗手柜 | 1000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
159 | 1号楼4F | 治疗柜 | 3130*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
160 | 1号楼4F | 治疗柜 | 4200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
161 | 1号楼4F | 污洗池 | 3400*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
162 | 1号楼4F | 洗手柜 | 1700*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
163 | 1号楼4F | 洗手柜 | 1500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
164 | 1号楼4F | 洗手柜 | 1500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
165 | 1号楼4F | 污洗池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
166 | 1号楼4F | 治疗柜 | 3300*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
167 | 1号楼4F | 治疗柜 | 4050*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
168 | 1号楼4F | 治疗柜 | 1600*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
169 | 1号楼4F | 洗手柜 | 1500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
170 | 1号楼4F | 物品柜 | 400*600*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
171 | 1号楼4F | 洗手柜 | 3200*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量6个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
172 | 1号楼4F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 52
173 | 1号楼4F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 30
174 | 1号楼4F | 茶水柜 | 1970*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； | 组 | 1
175 | 1号楼4F | 茶水柜 | 1770*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
176 | 1号楼5F | 洗手柜 | 1500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
177 | 1号楼5F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 25
178 | 1号楼5F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 19
179 | 1号楼5F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 7
180 | 1号楼5F | 茶水柜 | 2100*600*2400 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
181 | 1号楼5F | 洗手柜 | 1860*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
182 | 1号楼5F | 茶水柜 | 2500*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1，两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
183 | 1号楼5F | 茶水柜 | 5740*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量4个，抽屉数量8个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
184 | 1号楼5F | 洗手柜 | 1540*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
185 | 1号楼5F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 119
186 | 1号楼5F | 茶水柜 | 940*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
187 | 1号楼5F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
188 | 1号楼5F | 治疗柜 | 2600*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
189 | 1号楼5F | 治疗柜 | 1800*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
190 | 1号楼5F | 治疗柜 | 3600*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量6个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
191 | 1号楼5F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
192 | 1号楼5F | 吊柜 | 2000*350*800 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 | 组 | 1
193 | 1号楼6F | 洗手柜 | 1600*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
194 | 1号楼6F | 茶水柜 | 1800*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
195 | 1号楼6F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 23
196 | 1号楼6F | 洗手柜 | 700*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
197 | 1号楼6F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
198 | 1号楼6F | 洗手柜 | 1500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
199 | 1号楼7F | 洗手柜 | 1000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
200 | 1号楼7F | 拖布池 | 1390*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
201 | 1号楼7F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 12
202 | 1号楼7F | 处置柜 | 2100*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
203 | 1号楼7F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
204 | 1号楼7F | 实验边台 | 3600*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
205 | 1号楼7F | 处置柜 | 4050*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：不锈钢台下水盆+304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热），层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
206 | 1号楼7F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 22
207 | 1号楼7F | L型茶水柜 | 2100+3910*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量4个，抽屉数量8个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
208 | 1号楼7F | 实验边台 | 3000*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 3层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），耐腐蚀：中性盐雾(18h) 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
209 | 1号楼7F | 茶水柜 | 2700*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
210 | 1号楼7F | 洗手柜 | 1400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
211 | 1号楼7F | 洗手柜 | 1000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
212 | 1号楼7F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
213 | 1号楼7F | 茶水柜 | 2000*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
214 | 1号楼7F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 12
215 | 1号楼7F | 茶水柜 | 2700*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面；层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 个 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
216 | 1号楼7F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 11
217 | 1号楼7F | 治疗柜 | 4800*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
218 | 1号楼7F | 处置柜 | 2800*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
219 | 1号楼7F | 晾晒区洗手池 | 2800*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套。铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 | 个 | 1
220 | 1号楼7F | 治疗柜 | 2200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
221 | 1号楼7F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
222 | 1号楼8F | 洗手柜 | 1400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
223 | 1号楼8F | 洗手柜 | 1000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
224 | 1号楼8F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
225 | 1号楼8F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
226 | 1号楼8F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
227 | 1号楼8F | 茶水柜 | 2700*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
228 | 1号楼8F | 茶水柜 | 2000*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
229 | 1号楼8F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 16
230 | 1号楼8F | 治疗柜 | 4800*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
231 | 1号楼8F | 处置柜 | 2800*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
232 | 1号楼8F | 晾晒区洗手池 | 2800*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套。铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 | 个 | 1
233 | 1号楼8F | 治疗柜 | 2200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
234 | 1号楼8F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
235 | 1号楼9、11、13F | 洗手柜 | 1400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 3
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
236 | 1号楼9、11、13F | 洗手柜 | 1000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 3
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
237 | 1号楼9、11、13F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 3
238 | 1号楼9、11、13F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 12
239 | 1号楼9、11、13F | 茶水柜 | 2700*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 3
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
240 | 1号楼9、11、13F | 茶水柜 | 2000*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 3
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
241 | 1号楼9、11、13F | 治疗柜 | 4800*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 3
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
242 | 1号楼9、11、13F | 处置柜 | 2800*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 3
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
243 | 1号楼9、11、13F | 晾晒区洗手池 | 2800*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套。铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 | 个 | 3
244 | 1号楼9、11、13F | 治疗柜 | 2200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 3
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
245 | 1号楼9、11、13F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
246 | 1号楼10、12F | 洗手柜 | 1400*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
247 | 1号楼10、12F | 洗手柜 | 1000*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
248 | 1号楼10、12F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 2
249 | 1号楼10、12F | 物品柜 | 400*600*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 8
250 | 1号楼10、12F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
251 | 1号楼10、12F | 茶水柜 | 2700*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量4个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
252 | 1号楼10、12F | 茶水柜 | 2000*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
253 | 1号楼10、12F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 32
254 | 1号楼10、12F | 治疗柜 | 4800*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
255 | 1号楼10、12F | 处置柜 | 2800*850*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
256 | 1号楼10、12F | 晾晒区洗手池 | 2800*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套。铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 | 个 | 2
257 | 1号楼10、12F | 治疗柜 | 2200*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 2
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
258 | 1号楼10、12F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
259 | 2号楼1F | 洗手柜 | 1490*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
260 | 2号楼1F | 洗手柜 | 600*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
261 | 2号楼1F | 洗手柜 | 1500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
262 | 2号楼1F | 洗手柜 | 1500*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
263 | 2号楼1F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
264 | 2号楼1F | 实验实验边台 | 3700*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
265 | 2号楼1F | 洗手柜 | 1600*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
266 | 2号楼1F | L型实验实验边台 | 2400+2800*700*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
267 | 2号楼1F | L型实验实验边台 | 4700+1250*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量5个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
268 | 2号楼1F | L型实验实验边台 | 8000+1950*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量6个，抽屉数量11个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
269 | 2号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
270 | 2号楼1F | 实验实验边台 | 5500*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
271 | 2号楼1F | L型实验实验边台 | 2200+1950*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
272 | 2号楼1F | L型实验实验边台 | 3900+700*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
273 | 2号楼1F | 治疗柜 | 2050*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
274 | 2号楼1F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 30
275 | 2号楼1F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
276 | 2号楼2F | 洗手柜 | 1500*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
277 | 2号楼2F | 洗手柜 | 1500*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
278 | 2号楼2F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
279 | 2号楼2F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 3
280 | 2号楼2F | 实验实验边台 | 5500*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
281 | 2号楼2F | 实验实验边台 | 4150*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。 滴水架 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管 洗眼器 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）《GBIT 2099.1-2008》 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳 使用寿命可持续3万小时 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
282 | 2号楼2F | 更衣柜 | 400*450*2700 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 12
283 | 2号楼2F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 1
285 | 2号楼2F | 处置柜 | 1700*600*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
286 | 2号楼2F | 治疗柜 | 2900*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
287 | 2号楼2F | 茶水柜 | 1600*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
288 | 2号楼2F | 浸泡池 | 1700*800*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度350mm | 个 | 1
289 | 2号楼2F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
290 | 2号楼3F | 洗手柜 | 2000*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 个 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
291 | 2号楼3F | 洗手柜 | 1500*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
292 | 2号楼3F | 洗手柜 | 1500*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
293 | 2号楼3F | 拖布池 | 920*600*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
294 | 2号楼3F | 洗手柜 | 600*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
295 | 2号楼3F | 更衣柜 | 400*450*2700 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 28
296 | 2号楼3F | 处置柜 | 1700*600*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
297 | 2号楼3F | 治疗柜 | 2900*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
299 | 2号楼3F | 茶水柜 | 1600*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
300 | 2号楼3F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
301 | 2号楼3F | 浸泡池 | 1700*800*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度350mm | 个 | 1
302 | 2号楼3F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
303 | 2号楼4F | 更衣柜 | 400*450*2700 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 14
304 | 2号楼4F | 处置柜 | 1700*600*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
306 | 2号楼4F | 治疗柜 | 2900*600*2400 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 ，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 吊柜配一个上下拉篮整体采用1.0mm一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置LED智能感应灯带 ；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
307 | 2号楼4F | 茶水柜 | 1600*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
308 | 2号楼4F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
309 | 2号楼4F | 浸泡池 | 1700*800*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度350mm | 个 | 1
310 | 2号楼4F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
311 | 2号楼4F | 茶水柜 | 1600*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量1个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
312 | 2号楼5F | 洗手柜 | 1500*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 个 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
313 | 2号楼5F | 更衣柜 | 400*450*2700 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 5
314 | 2号楼5F | 处置柜 | 2000*600*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
315 | 2号楼5F | 治疗柜 | 2500*600*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量4个 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
316 | 2号楼5F | 茶水柜 | 1600*600*850 | 1、材质：≥18mm实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)，层板厚度≥18mm，层板数量2个，抽屉数量2个 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm高铝合金踢脚板； 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
317 | 2号楼5F | 浸泡池 | 1700*800*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度350mm | 个 | 1
319 | 2号楼5F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
320 | 2号楼5F | 洗手柜 | 600*650*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
321 | 2号楼5F | 物品柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
322 | 2号楼5F | 洗手柜 | 1200*600*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 3、台面：≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm （主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度： 450mm 深度： 250mm （深度足够，防止水花外溅） 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm ，符合人体工程学。 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型 | 组 | 1
|  |  | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头 | 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体
|  |  | 不锈钢台下水盆 | 不锈钢台下水盆厚度采用≥3mm 长度： 600mm 宽度： 450mm 深度： 250mm 安装高度： 盆沿离地高度在 850mm
|  |  | 亚克力面罩 | 亚克力面罩采用≥8mm亚克力热弯成型
323 | 2号楼5F | 更衣柜 | 300*450*2000 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共3块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 6
324 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 4200*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
325 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 3900*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
326 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 6800*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
327 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 4700*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
328 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 2900*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
329 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 4050*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
330 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 2900*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级） 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
331 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 9200*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量6个，抽屉数量10个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
332 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 2600*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
333 | 3号楼10F | 实验实验边台 | 850*750*750 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
334 | 3号楼10F | 更衣柜 | 1000*600*2200 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共12块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
335 | 3号楼10F | 更衣柜 | 1000*600*2200 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共12块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
336 | 3号楼10F | 中央实验台 | 2700*1500*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 2
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
337 | 3号楼10F | 实验台 | 2700*1500*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
338 | 3号楼10F | 实验台 | 2900*1500*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量6个，抽屉数量10个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。 滴水架 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管 洗眼器 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）《GBIT 2099.1-2008》 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时 | 组 | 2
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
339 | 3号楼10F | 实验台 | 3500*1500*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量8个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 3
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
340 | 3号楼11F | 污洗池 | 2600*800*850 | 316#本色乱纹无指纹≥1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。 | 个 | 1
341 | 3号楼11F | 实验边台 | 3350*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
342 | 3号楼11F | 更衣柜 | 1000*600*2200 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共12块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 2
343 | 3号楼11F | 实验边台 | 4400*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
344 | 3号楼11F | 实验实验边台 | 4400*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
345 | 3号楼11F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 7
346 | 3号楼11F | 实验实验边台 | 3650*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
347 | 3号楼11F | L型配餐台 | 1870+1640*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。1：层板厚度≥1.0mm，层板数量2 2：抽屉数量3个 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具等,铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h) 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、踢脚线：≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢踢脚线，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 | 张 | 1
348 | 3号楼11F | 文件柜 | 900*400*1900 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h). 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共4块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 5
349 | 3号楼11F | 更衣柜 | 1000*600*2200 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm; 符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链， 锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度≥1.0mm，层板数量共12块 4、产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。 | 个 | 4
350 | 3号楼11F | 中央台 | 3600*1500*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量8个，抽屉数量10个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
351 | 3号楼11F | 实验实验边台 | 2650*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量1个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
352 | 3号楼11F | 实验实验边台 | 1600*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量1个，抽屉数量1个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
353 | 3号楼11F | 实验边台 | 1800*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
354 | 3号楼11F | 实验边台 | 2250*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量2个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
355 | 3号楼11F | 实验边台 | 3350*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量3个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
356 | 3号楼11F | 实验边台 | 4650*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量4个，抽屉数量4个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
357 | 3号楼11F | 实验边台 | 2600*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量2个，抽屉数量3个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
358 | 3号楼11F | 中央台 | 3000*1500*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量6个，抽屉数量10个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级）， 试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时
359 | 3号楼11F | 实验边台 | 6450*750*850 | 1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h).重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面： ≥15mm陶瓷台面； 4、配置：医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器1套，层板厚度≥1.0mm，层板数量6个，抽屉数量6个 5、产品质量要求：整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 | 组 | 1
|  |  | 试剂架 | 2层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm;符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级），试剂架高度700mm
|  |  | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头 | 医用台下PP洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下PP洗手盆：QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。
|  |  | 滴水架 | 实芯理化板半层开孔，开模成型PP材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置36个试剂管
|  |  | 洗眼器 | 采用ABS防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流 台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源10-15米，满足10秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少15分钟，水流量≥1.5L/min（洗眼），水温需保持在16℃-38℃ 采用手压式开启
|  |  | 插座 | 3孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带10A电源插座（含电线）(GBIT 2099.1-2008)
|  |  | 灯带 | 灯带尺寸规格根据实验台尺寸 灯带目标照度帮助台面达到750lux以上，色温为中性白4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续3万小时