
彩色多普勒超声诊断仪
	采购预算编号：0621-03376为自筹资金，金额为936,390.00元；
采购预算编号：0621-03375为国库资金，金额为863,610.00元，两笔预算合并采购，合计金额1800000元
  采购数量：1台

	1、 设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

	2、 用途：主要用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，满足产前超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道超声领域具有突出优势

	3、 主要技术规格及系统概述：

	3.1 主机成像系统：

	3.1.1 ★主机配备高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。内置探头接口≥5个，可同时激活，大小一致互通互用。操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

	3.1.2 数多倍字波束形成器

	3.1.3 信号并行处理技术

	3.1.4 数字化全程动态聚焦

	3.1.5 数字化可变孔径及动态变迹技术

	3.1.6 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

	3.1.7 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

	3.1.8 脉冲反向谐波成像单元

	3.1.9 彩色多普勒成像技术

	3.1.10 彩色多普勒能量图技术

	3.1.11 方向性能量图技术

	3.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

	3.1.13 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键

	3.1.14 空间复合成像技术

	3.1.15 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥10级

	3.1.16 实时双同步/三同步功能

	3.1.17 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

	3.1.18 内置DICOM3.0标准输出接口

	3.2 成像技术：

	3.2.1 3D/4D成像技术

	1) 渲染模式≥8种包括：表面模式、骨骼成像、梯度亮度、X-线成像、深度成像、最小回声成像、光影成像、骨骼深度成像等

	2) 光影成像技术，通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，主要适应于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像；智能光源仿真成像技术，通过仿真成像技术对3D/4D立体数据进行仿真渲染，并支持≥8种光源位置可调，显示不同动态光源所带来的立体渲染效果；胎儿面部自动识别功能，通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织，可减免医生反复采集和剪切操作，提高效率。

	3) 断层切片成像，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥24幅不同深度图像，可对切片进行放大；截面功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现，可支持A/B、B/C、A/C、A/B/C4种显示模式。

	4) 卵泡自动测量，在3D立体数据下，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积，最大可显示20组数据。

	5) ★3D脊柱自动获取，自动识别胎儿脊柱并进行图像采集

	6) 三维超声自由解剖技术，能以直线，曲线，描记线和多段线方式对容积数据进行任意方向和角度的切割，从而可获得正交切面成像、非正交切面成像及追踪不规则结构的曲面平铺成像，对复杂形态的结构进行显像。

	7) 容积对比增强技术，通过从相邻薄层数据中获得多个平面的组织信息，使在普通二维超声中相似的结构和组织的对比度增强，对不规则的斑点噪声进行抑制，从而形成更清晰的边缘和内部结构，最终得到增强后的切面数据。

	8) STIC时间空间相关成像技术，机械容积探头实现，可快速获取胎儿心脏容积成像。

	9) CFM 3D、PDI 3D成像。

	3.2.2 产科测量分析相关技术

	1) 自动分析，产科实时扫描模式下，可自动获取标准切面并对切面进行自动测量，测量结果包括头围、双顶径、腹围和股骨（BPD、HC、AC、FL）

	2) 自动测量，产科冻结模式下，用户选好标准切面后，可对切面进行自动测量

	3) 胎儿切面导航功能，可实现产科标准切面的实时提示和记录

	3.2.3 ★盆底测量分析相关技术

	1) 2D盆底成像模式下，可一键自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值。

	2) 3D盆底成像模式下，可一键实现切面自动获取及自动测量，自动测量项包括肛提肌裂孔面积、肛提肌裂孔前后径、肛提肌裂孔左右径、左侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙和右侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙。

	3.2.4 造影成像技术

	1) 可与斑点噪声抑制技术结合使用

	2) 具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节

	3) 造影连续采集时间最长9分钟

	4) 造影图像和组织图像的位置可以进行互换

	5) 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 

	6) 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息。

	7) 造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置。

	8) 造影时间强度曲线定量分析，支持8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数。

	3.2.5 超宽视野成像扫描技术

	1) 扫查长度≥80cm

	2) 支持测量

	3) 支持一键全屏放大功能

	4) 线阵探头、凸阵探头均支持宽景成像

	5) 支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景

	6) 宽景图像拼接处会实时显示探头移动速度提示框，屏幕实时显示速度提示语

	3.2.6 肌骨自动测量相关技术

	1) 肌骨实时扫描模式下，可自动获取肌骨标准切面并对切面进行组织识别和注释,辅助临床医生快速找出肩关节切面≥10个

	2) 支持肌骨示教系统，提示医生如何打出肩关节切面

	3.2.7 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含乳腺、甲状腺、子宫等切面。

	3.2.8 扩展成像技术：凸阵、线阵探头均具有此功能。

	3.3 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

	3.3.1 常规测量软件包

	3.3.2 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

	3.3.3 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

	3.3.4 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

	3.3.5 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

	3.3.6 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。

	3.3.7 妇科测量软件包，子宫内膜自动测量，自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量。

	3.3.8 产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。

	3.3.9 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

	3.3.10 小器官测量软件包

	3.3.11 乳腺测量软件包

	3.3.12 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

	3.4 图像存储(电影)回放重显及病案管理分析单元

	3.4.1 回放、存储静、动态图像，实时图像传输，并支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调

	3.4.2 病案管理分析单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索等，可用于后续数据分析，并具备主机硬盘图像数据存储，图像存储，电影回放最大重现时间≥8分钟

	3.4.3 支持远程会诊系统的连接

	3.4.4 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

	4、 系统技术参数及要求：

	4.1 探头规格

	4.1.1 频率：超宽频带探头

	4.1.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

	4.1.3 可支持探头类型：线阵、凸阵、相控阵、凸凸双平面、凸线双平面、腹腔镜、经食道、指夹式“I”型、指夹式“T”型、曲柄腔内探头、宫腔专用探头等

	4.1.4 ★需要配置的探头类型：

	单晶腹部凸阵探头1把，频率：1.0-7.5MHz

	血管/小器官线阵探头1把，频率：3.0-16.0MHz

	      腔内探头1把，频率：3.0-13MHz，不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，扩展成像后角度≥205°

	      腔内容积探头：3-13MHz，不使用扩展成像技术情况下二维角度≥175°，三维摆动角度≥115°

	4.1.5 ★可选配宫腔专用探头，配合窥器使用，探头既有代替窥器下页扩张阴道的作用也有       超声探头扫查子宫的作用，最大程度节约手术空间。 

	

	4.2 二维显像主要参数：

	4.2.1 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节；焦点个数：≥10个，最大显示深度≥39cm

	4.2.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，接收方式为独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理

	4.2.3 动态范围：≥270dB，可视可调，二维灰阶成像(256灰阶，灰阶图谱≥13级可调

	4.2.4 组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，25级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示。

	4.3 频谱多普勒：

	4.3.1 显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)、连续波多普勒（CW）和脉冲多普勒(PWD)

	4.3.2 发射频率：电子凸阵：PWD：2.2-3.2MHz；电子线阵：PWD：4.5-7.0MHz

	4.3.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s

	4.3.4 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号)

	4.3.5 滤波器：可分级选择，≥9级可调

	4.3.6 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调

	4.3.7 零位移动：(15级

	4.3.8 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

	4.4 彩色多普勒：

	4.4.1 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）

	4.4.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

	4.4.3 具有彩色双实时功能

	4.4.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°

	4.4.5 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

	4.4.6 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立功能键。

	4.5 超声功率输出调节：

	4.5.1 B、M、PWD、CFM

	4.5.2 输出功率选择独立分级可调

	4.6 记录装置：

	4.6.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

	4.6.2 DVD-RW或USB图像存储

	4.6.3 内置USB接口≥5个，用于图像传输

	4.7 技术手册：

	4.7.1 中文操作手册

	4.8 外设和附件

	4.8.1 支持主机一体化耦合剂加热器（非USB连接）

	4.8.2 支持脚踏开关

	4.9 售后、维修、培训及其它

	4.9.1 售后服务：设备提供免费送货上门，保修≥叁年（含主机和探头），终身维修，并按成本价提供配件；提供公司工程师每年电话巡检两次，提供软件免费终身升级。

	4.9.2 售后仪器培训：提供培训院方操作人员，直到学会为止。包括仪器的硬件使用和软件操作及临床基础应用。

	4.9.3 质量保证及实施方案：提供设备须符合国家检测标准后发货；保证在运输期间不会发生有划伤、有碰撞现象；在签订合同期内准时交货。

	4.9.4 故障响应时间安排：保修响应﹤2小时响应，24小时内提供备用机直至派出专业工程技术人员上门维修解决问题；质保期后按成本价提供配件，免收人工维修费用。

	4.10 付款方式

	4.10.1 设备到货安装调试验收合格正常使用后，乙方交货款的5％为质保金后，甲方以转帐方式付100％货款，在正常使用一年后，质保金以银行付款方式一次性付清。



