包件一 ：肢体功能重建康复评估分析系统技术需求表

采购编号：22-15580

预算金额：200万

采购数量：1套

本项目不接受进口产品

本项目专门面向中小企业

| 序号 | 项目 | 技术规格及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称： | 肢体功能重建康复分析系统 |  |
| 2 | 数量： | 一套 |  |
| 3 | 用途： | 围绕外骨骼、康复机械臂、多通道脑电传感器等组件形成的一套智能数字化康复系统，实现肌电和姿态的同步测量，用于干预控制患者进行手功能康复及评估 |  |
| 4 | 主要规格及系统概述： | 轻量化可穿戴外骨骼 20套（包含左手10套，右手10套），上肢康复机械臂 1套，肢体功能重建康复系统1套 |  |
| 4.1 | 轻量化可穿戴外骨骼 20套 |  |  |
| 4.1.1 | 安全类型 | 内部电源供电设备，B型 |  |
| 4.1.2 | 运行模式 | 连续运行 |  |
| 4.1.3 | 尺寸 | 60cm（长）×15cm（宽）×6cm（深） |  |
| 4.1.4 | 总重量（不包含充电器） | ≤500 g |  |
| 4.1.5 | 充电器输入电压 | AC220V/50Hz |  |
| 4.1.6 | 充电器额定功率 | 32W |  |
| 4.1.7 | 电池使用时间 | ≥5h |  |
| 4.1.8 | 电池充满所需时间 | ≤4h |  |
| 4.1.9 | 肘关节活动度 | 0～110° |  |
| #4.1.10 | 手部关节活动度 | 0～180° |  |
| 4.1.11 | 最大抓握力 | ≥18N |  |
| 4.1.12 | 最大拉伸力 | ≥18N |  |
| 4.1.13 | 腕带肌电传感器信号通道（20个） | ≥2通道 |  |
| 4.1.14 | 腕带肌电传感器电池容量 | ≥300mAh |  |
| 4.1.15 | 腕带电子保护 | 支持过压保护，过流保护 |  |
| 4.1.16 | 腕带信息显示 | 具有电量指示功能，状态指示功能 |  |
| 4.1.17 | 传感器传输方式 | 无线传输 |  |
| #4.1.18 | 传感器采样率 | ≥1KHZ |  |
| 4.1.19 | 传感器通带范围 | 15Hz-450Hz |  |
| 4.1.20 | 传感器采样分辨率 | ≤5μV(r.m.s) |  |
| 4.2 | 上肢康复机械臂 1套 |  |  |
| 4.2.1 | 最大负载 | ≥5KG |  |
| 4.2.2 | 工作半径 | ≥900mm |  |
| 4.2.3 | 机械臂工作最大速度 | ≤3m/s |  |
| #4.2.4 | 关节活动范围(°) | 基座关节 | ±360° |
|  |  | 肩部关节 | ±360° |
|  |  | 肘部关节 | ±160° |
|  |  | 手腕1关节 | ±360° |
|  |  | 手腕2关节 | ±360° |
|  |  | 手腕3关节 | ±360° |
| 4.2.5 | 关节最大速度(°/s) | 基座关节 | ≤180°/s |
|  |  | 肩部关节 | ≤180°/s |
|  |  | 肘部关节 | ≤180°/s |
|  |  | 手腕1关节 | ≤180°/s |
|  |  | 手腕2关节 | ≤180°/s |
|  |  | 手腕3关节 | ≤180°/s |
| 4.2.6 | 末端I/O | 数字输入 | ≥2 |
|  |  | 数字输出 | ≥2 |
|  |  | AI (RS485 复用) | ≥2 |
| 4.2.7 | 重复定位精度 | ±0.03mm |  |
| 4.2.8 | 防尘等级 | 不低于ip54等级 不完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成损害 对从每个方向对准柜体的喷水都不会引起损害 |  |
| 4.2.9 | 温度范围 | ≥0℃，≤45℃ |  |
| 4.2.10 | 最大功耗 | ≤300W |  |
| 4.2.11 | 海拔范围 | ≤1000 m |  |
| 4.2.12 | 安全参考标准 | GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小（需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.13 | 安全参考标准 | GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人（需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.14 | 安全参考标准 | GB/T 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分:通用技术条件（需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.15 | 电磁兼容（EMC） 参考标准 | GB 17799.4-2012 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射（需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.16 | 电磁兼容（EMC） 参考标准 | GB/T 17799.2-2003 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验（需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.17 | 控制柜控制轴数 | ≥6轴 |  |
| 4.2.18 | 控制柜I/O接口 | 16路数字输入 16路数字输入/输出（复用） 2路模拟输出（0V-10V电压，4mA-20mA电流） 2路模拟输入（0V-10V电压，4mA-20mA电流） 1路ABZ增量编码器输入 |  |
| 4.2.19 | 控制柜示教方法 | APP |  |
| 4.2.20 | 控制柜编程语言 | 脚本/图形化 |  |
| 4.2.21 | 控制柜安装方式 | 落地式 |  |
| 4.2.22 | 控制柜防护等级 | IP20 |  |
| 4.2.23 | 控制柜冷却方式 | 强制风冷 |  |
| 4.2.24 | 控制柜安全功能 | 紧急停止功能、预留外部安全接口（可通过 I/O 接口控制）保护性停止接口，自动运行远端确认接口 |  |
| 4.2.25 | 断电零位保存功能 | 机械臂支持断电后，无需校正返回预设位置。 |  |
| 4.2.26 | 控制柜安全参考标准 | GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小 （需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.27 | 控制柜安全参考标准 | GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人（需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.28 | 控制柜安全参考标准 | GB/T 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分:通用技术条件（需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.29 | 控制柜电磁兼容（EMC） 参考标准 | GB 17799.4-2012 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 （需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.30 | 控制柜电磁兼容（EMC） 参考标准 | GB/T 17799.2-2003 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验（需提供第三方检测报告） |  |
| 4.2.31 | 多通道肌电传感器信号通道 | ≥16通道 |  |
| 4.2.32 | 多通道肌电传感器采样率 | ≥1KHz |  |
| 4.2.33 | 多通道肌电传感器通带范围 | 15hz-450hz |  |
| 4.2.34 | 多通道肌电传感器采样分辨率 | ≤5μV(r.m.s) |  |
| 4.2.35 | 多通道肌电传感器电池容量 | ≥3000mAh |  |
| 4.2.36 | 多通道肌电传感器电子保护 | 支持过压保护，过流保护 |  |
| 4.2.37 | 多通道脑电传感器信号通道 | ≥16通道 |  |
| 4.2.38 | 多通道脑电传感器采样率 | ≥1KHz |  |
| 4.2.39 | 多通道脑电传感器通带范围 | 15hz-450hz |  |
| 4.2.40 | 多通道脑电传感器采样分辨率 | ≤5μV(r.m.s) |  |
| 4.2.41 | 多通道脑电传感器电池容量 | ≥3000mAh |  |
| 4.2.42 | 多通道脑电传感器电子保护 | 支持过压保护，过流保护 |  |
| 4.2.43 | 传输方式 | 无线传输 |  |
| 4.2.44 | 通带范围 | 0.05Hz-200Hz |  |
| 4.2.45 | 采样分辨率 | ≤4μV(r.m.s) |  |
| 4.3 | 肢体功能重建康复系统 1套 |  |  |
| 4.3.1 | 肢体功能重建信息系统 |  |  |
| 4.3.1.1 | 康复训练计划模版 | 支持多种可编辑的康复训练计划模版 |  |
| 4.3.1.2 | 康复训练 | 支持多设备配合进行康复训练 |  |
| 4.3.1.3 | 评估方式 | 支持多种评估方式，结合临床管理经验，智能推荐个性化处方治疗方案 |  |
| 4.3.1.4 | 云端存储 | 即时与云端同步，支持多设备上患者信息，诊断记录，评估结果和方案参数的实时同步 |  |
| 4.3.1.5 | 多设备进行操作 | 支持同时统合多设备进行操作 |  |
| 4.3.1.6 | 实时监控训练情况 | 支持同时收集多个设备的数据并实时监控训练情况 |  |
| 4.3.1.7 | 训练模版 | 可自定义训练模版，支持对用户不同的使用场景进行专项训练 |  |
| 4.3.2 | 机械臂控制评估分析系统 |  |  |
| 4.3.2.1 | 信息收集功能 | 具备对脑电传感器数据，肌电传感器数据的收集和存储 |  |
| 4.3.2.2 | 硬件控制功能 | 支持对机械臂的灵敏度，阈值和拉力进行调节，以及传感器的灵敏度，阈值进行调节 |  |
| 4.3.2.3 | 数据评估分析功能 | 支持对肌电信号，脑电信号，运动轨迹和力度大小进行记录并分析，得出数据特征报告。 |  |
| 4.3.2.4 | 数据显示功能 | 支持实时显示力度大小，运动轨迹，肌电信号和脑电信号 |  |
| 4.3.2.5 | 机械臂操作脚本 | 支持用户根据实际需要创建，编写和导出脚本，以及对脚本进行测试，运行等操作 |  |
| 4.3.2.6 | 机械臂指令编写 | 支持用户通过图形化语言编写指令，快速方便地控制机械臂的运动 |  |
| 4.3.2.7 | 机械臂在不同坐标系下控制 | 支持用户手动控制机械臂在不同坐标系下控制机械臂进行运动，并有两种控制坐标系：关节坐标系和笛卡尔坐标系 |  |
| 4.3.2.8 | 手动控制 | 支持手动控制电机上下使能 |  |
| 4.3.2.9 | 安全等级设置 | 支持机械臂的安全等级设置，碰撞检测，机械臂的报警信息查询以及清除 |  |
| 4.3.2.10 | 灵敏度调节 | 机械臂的全局速率及灵敏度调节 |  |
| 4.3.2.11 | 检查更新 | 系统的IP设置以及检查更新 |  |
| 4.3.2.12 | 系统查看 | 支持查看系统的全局变量，机器姿态，位置信息，报警信息 |  |
| 4.3.2.13 | IO状态 | 支持设置和监控控制柜的IO状态 |  |
| 4.3.2.14 | 参数设置 | 支持机械臂的运动参数设置 |  |
| 4.3.3 | 外骨骼控制评估分析系统 |  |  |
| 4.3.3.1 | 灵敏度 | 肌电传感器的灵敏度调整 |  |
| 4.3.3.2 | 阈值控制 | 肌电传感器阈值调整和设置 |  |
| 4.3.3.3 | 手部握力大小 | 支持手部握力调整 |  |
| 4.3.3.4 | 手部拉力大小 | 支持手部拉力调整 |  |
| 4.3.3.5 | 手部抓握速度 | 支持手部抓握速度调整 |  |
| 4.3.3.6 | 手部拉伸速度 | 支持拉伸速度调整 |  |
| 4.3.3.7 | 控制模式 | 支持可选择主动、被动控制模式 |  |
| 4.3.3.8 | 状态监测 | 支持电量，工作状态监测 |  |
| 5 | 售后服务 |  |  |
| 5.1 | 安装及质保 |  |  |
| 5.1.1 | 安装 | 供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，负责包装废弃物的处理，不得遗留在医院 |  |
| 5.1.2 | 验收 | 全面负责按指定位置进行设备的安装和调试，并提供生产厂家出具的设备维修制度、完成培训考核、提供功能性验收报告、SOP简易操作说明2份 |  |
| *5.1.3 | 保修 | 提供整体保修≥2年，终生维修；出现故障，电话支持响应时间2小时内，全天响应；零配件供货不超过24小时；修复时间不超过3天，3天内无法修复，提供同款备用机 |  |
| 5.1.4 | 配件 | 国内有固定配件库，必须提供维修配件清单 |  |
| *5.1.5 | 说明书 | 需提供所投产品的技术白皮书或产品技术参数彩页，提供至少2份中文说明书，说明书内容应与投标文件相关联 |  |
| 5.2 | 培训 | 供货方提供对采购方相关技术人员的现场培训，直至能够熟练使用上述设备 |  |
| 5.3 | 供货日期 | 合同签订完成后30天内 |  |
| 5.4 | 付款方式 | 验收完成后一次性全款支付 |  |
| 5.5 | 履约保证金 | 完成验收后、完成货款结算前，向采购方支付履约保证金（中标金额的5%），质量保证期满后，采购方退还全部履约保证金 |  |

包件二：肩肘关节镜系统技术需求表

采购编号：22-15578

预算金额：250万

采购数量：1套

本项目不接受进口产品

本项目专门面向中小企业

| 序号 | 项目 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肩肘关节镜系统 1套 |  |
| 1.1 | 医用内窥镜摄像系统 1台 |  |
| #1.1.1 | 分辨率要求 | 输出分辨率为≥3840x2160，扫描方式逐行扫描； |
| 1.1.2 | 传感器要求 | 图像传感器为三片1/3英寸 CMOS图像传感器； |
| 1.1.3 | 主机面板功能要求 | 主机面板具有锐度、亮度、电子放大、对比度、增益、白平衡、拍照、录像、电子染色、冻结等一键操控功能，便于操作； |
| 1.1.4 | 主机面板设计方式 | 主机采用电容式触控面板设计，操控方便且易于清洁保养。 |
| 1.1.5 | 视频存储功能 | 具有USB视频存储接口，主机内置静态图片及动态图像抓取模块，可术中记录≥3840x2160分辨率视频及图片； |
| 1.1.6 | 摄像头功能 | 摄像头具有≥4个可预设功能遥控按钮；遥控功能≥10种，包含可预设白平衡、录像、拍照、锐度、亮度、对比度、手术模式切换； |
| 1.1.7 | 视频信号输出制式 | 视频信号输出制式≥4种，至少包含标清：PAL，NTSC，超高清，全高清； |
| 1.1.8 | 信号输出方式 | 4K超高清和高清视频信号输出接口:HDMI、4*3G-SDI、HD-SDI、DVI； |
| 1.1.9 | 特殊光功能 | 具有特殊光成像功能，提高早期病变检出率和术中病变组织边界识别能力； |
| 1.1.10 | 手术模式切换功能 | 内置≥6种手术模式，即腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜、鼻窦镜、气管镜等模式，方便快速切换不同手术场景； |
| 1.1.11 | 锐度强调功能 | 锐度增强≥9级，具有血管及组织边缘凸显锐化功能； |
| 1.1.12 | 亮度调节功能 | 图像亮度调节≥9级亮度可调； |
| 1.1.13 | 电子放大功能 | 有电子放大功能，最高2倍电子放大，3级可调； |
| 1.1.14 | 对比度调节功能 | 具有对比度增强功能，≥3档增强功能； |
| 1.1.15 | 光学卡口尺寸 | 光学卡口:16-32mm变焦卡口（2倍光学放大） |
| 1.1.16 | 测光模式 | 测光模式具有Full、Wide和Circle三种测光模式； |
| 1.1.17 | 图像冻结功能 | 具有图像冻结功能； |
| 1.1.18 | 白平衡功能 | 具有自动白平衡及记忆功能 |
| 1.2 | 医用内窥镜冷光源 1台 |  |
| 1.2.1 | 光源类型 | 四路LED医用冷光源； |
| 1.2.2 | 特殊光功能 | 支持白光和≥3种特殊光照明模式 |
| 1.2.3 | 灯泡寿命 | 光源主灯平均连续使用寿命：≥10000小时； |
| 1.2.4 | 色温 | 色温：5000K-7000K； |
| 1.2.5 | 调光模式 | 具有手动和自动两种调光模式，调光级别：具有≥19级； |
| 1.2.6 | 显色指数 | 显色指数≥90； |
| 1.2.7 | 灯泡寿命指示 | 主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况； |
| 1.2.8 | 透光功能 | 具有透光功能，开启后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，持续时间6~8秒，可用于对镜体头端部的定位。 |
| 1.2.9 | 气泵功能 | 内置气泵及送气接口，可兼容软镜使用需求 |
| 1.2.10 | 光纤 1根 | 高性能导光光纤，有效长度≥3m |
| 1.3 | 医用液晶监视器 1台 |  |
| 1.3.1 | 尺寸大小 | ≥31英寸； |
| 1.3.2 | 对比度 | ≥900:1; |
| 1.3.3 | 亮度指数 | ≥800cd/m²； |
| 1.3.4 | 分辨率 | ≥3840*2160 |
| 1.3.5 | 信号输入端口 | 具有HDMI\DP\ SDI\DVI\SDI等多种4K及高清视频输入接口。 |
| 1.3.6 | 品牌兼容性 | 与摄像主机系统为同一品牌； |
| 1.3.7 | 视野角 | 视角为水平≥1780，垂直≥1780，满足手术室不同人员站位观看需求。 |
| 1.4 | 内窥镜专用台车 1台 |  |
| 1.4.1 | 显示器支臂功能 | 带气弹簧显示器支臂，支臂可360°旋转； |
| 1.4.2 | 显示器高度调节 | 显示器高度可调； |
| 1.4.3 | 隔离电源功能 | 自带隔离电源模块； |
| 1.5 | 医用刻录机 1台 | 按需配备医用刻录机 |
| 1.6 | 动力主机 | 1台 |
| 1.6.1 | 窗锁功能 | 具备窗锁功能，刨刀可以停留在预想位置 |
| 1.6.2 | 扭矩 | ≥32 oz-in，以保证足够大的的扭矩可提供强大的切割力，保证良好的手术效果，缩短手术时间 |
| 1.6.3 | 自动识别刀头功能 | 具备自动识别刀头功能 |
| 1.6.4 | 可选择转动模式 | ≥4种转动模式：正转、反转、往复转、摆转 |
| 1.6.5 | 最大转速，正反转速范围，往复转速范围 | ≥30000 rpm，正反转速≥100-10000rpm，往复转速≥100-5000rpm |
| 1.6.6 | 刨刀和磨头可选种类 | ≥112种，且必须包含直型、弯型、360度可旋转、汽化刨削一体刀头 |
| 1.6.7 | 刀头材质 | 双面镀银，能提供≥5种S30400及S17400不锈钢组成的金属材料的刨削刀头 |
| 1.6.8 | 刀头可选择种类 | 刀头可选种类至少包含2.0毫米、2.9毫米、3.5毫米、4.0毫米、4.5毫米、5.5毫米等多种直径的刨刀和磨头，需满足膝、肩、髋、肘、腕、踝等多种关节镜手术需要 |
| 1.6.9 | 刨削手柄数量 4个 |  |
| 1.6.10 | 刨削手柄双手柄接口及双槽卡口设计 | 具备双手柄接口及双槽卡口设计 |
| 1.7 | 等离子体手术系统 1台 |  |
| 1.7.1 | 自动识别功能 | 主机内置微电脑，可自动识别不同的刀头型号并自动调整最佳输出功率 |
| 1.7.2 | 脚踏 | 脚踏控制板可独立控制切割、消融、止血、电凝以及调整能量档位 |
| 1.7.3 | 品牌兼容性 | 等离子主机和动力刨削主机为同一品牌 |
| 1.7.4 | 报警功能 | 主机可对关节液进行术中实时温度监控并在主机面板上显示温度。当关节液的温度超过使用者设定的调定点后，设备就会发出视觉或听觉警报，直接提供反馈 |
| 1.7.5 | 控制器测量温度范围 | 电极的测温范围20-60℃，电极测温的误差为≤3℃ |
| 1.7.6 | 刀头 |  |
| 1.7.6.1 | 类型 | 双极刀头，单个刀头表面有多组工作电极 |
| 1.7.6.2 | 功能 | 单个刀头可实现切割、消融、止血、皱缩功能 |
| 1.7.6.3 | 自动识别 | 可供主机自动识别以及自动设定最佳能量档位 |
| 1.7.6.4 | 可调节角度范围 | ≥0°～90°； |
| 1.7.6.5 | 可调节直径范围 | ≥0.8mm～4.5mm； |
| 1.8 | 关节镜镜头 4套 |  |
| 1.8.1 | 镜头材质 | 双面蓝宝石镜面 |
| 1.8.2 | 镜头视角 | 视角30° |
| #1.8.3 | 直径 | 直径≤1.9mm |
| 1.8.4 | 接口 | 采用激光焊接方式 |
| 1.8.5 | 光纤转接头 | 内镜自带光纤转接头，种类≥3种 |
| 1.8.6 | 快速锁定装置 | 具有快速锁定装置，配套对流穿刺镜鞘有进出水阀门控制 |
| 1.8.7 | 消毒方式 | 支持高温（134℃）高压灭菌消毒 |
| 1.9 | 关节镜镜头 2套 |  |
| 1.9.1 | 镜头材质 | 双面蓝宝石镜面 |
| 1.9.2 | 镜头视角 | 视角30° |
| 1.9.3 | 镜头视野 | ≥105° |
| 1.9.4 | 直径 | 直径≤1.9mm |
| 1.9.5 | 工作长度 | ≥60mm |
| 1.9.6 | 镜鞘及穿刺锥直径 | ≥2.8mm |
| 1.9.7 | 操作方式 | 快速旋钮闭合，可单手操作 |
| 1.9.8 | 消毒方式 | 支持高温（134℃）高压灭菌消毒 |
| 1.10 | 消毒盒 6套 | 按需配备消毒盒 6套 |
| 1.11 | 腕关节镜牵引塔 4套 |  |
| 1.11.1 | 总体高度 | 组合后高度≧750mm |
| 1.11.2 | 强度 | 组合式骨牵引架的各部分应有足够的强度，主要受力及人体接触部分应采用SUS304不锈钢材料制作。 |
| 1.11.3 | 弹性伸缩指套 | 套住手指的指套部分应采取伸缩弹性设计，可牢牢包裹手指，手术中不可松脱，可承受≥7.5kg的拉力不松脱。 |
| #1.11.4 | 指套安全固定 | 指套应安全的固定与牵引架上，采用双保险设计，避免手术中脱落。 |
| 1.11.5 | 拉力刻度 | 对手臂部的拉力应通过刻度直观显示，方便医师确认悬吊高度。 |
| 1.11.6 | 固定稳固 | 底板尺寸≧240*160mm |
| 1.11.7 | 消毒要求 | ≥3种消毒方式，至少支持高温高压（温度134°C）、环氧乙烷、低温等离子消毒手段。 |
| 1.12 | 腕关节操作器械 1批 | 按需定制 |
| 1.12.1 | 取样钳 3把 | 总长度180mm 直 |
| 1.12.2 | 取样钳 3把 | 总长度180mm 弯（左） |
| 1.12.3 | 组织钳 3把 | 总长度180mm 直 |
| 1.12.4 | 组织钳 3把 | 总长度180mm 弯（左） |
| 1.12.5 | 拉钩 3把 | 整体式 总长度200mm |
| 1.12.6 | 吸引管 3把 | 工作长度45mm 直径3.5mm |
| 1.12.7 | 吸引管 3把 | 工作长度45mm 直径3.0mm |
| 1.12.8 | 吸引管 3把 | 工作长度100mm 直径2.0mm |
| 1.12.9 | 吸引管 3把 | 工作长度100mm 直径3.0mm |
| 1.12.10 | 吸引管 3把 | 工作长度100mm 直径4.0mm |
| 1.12.11 | 吸引管 3把 | 工作长度45mm 直径4.0mm |
| 1.12.12 | 剥离器 3把 | 总长度230mm 柳叶状 头宽3mm |
| 1.12.13 | 剥离器 3把 | 总长度60mm 圈状锐口 直径2.0mm |
| 1.12.14 | 剥离器 3把 | 总长度60mm 圈状锐口 直径3.0mm |
| 1.12.15 | 剥离器 3把 | 总长度60mm 铲状 直径2.0mm |
| 1.12.16 | 骨凿 3把 | 总长度14cm 直 双斜平刃 宽4mm |
| 1.12.17 | 骨凿 3把 | 总长度14cm 直 双斜平刃 宽4mm |
| 2 | 售后服务 |  |
| 2.1 | 安装及质保 |  |
| 2.1.1 | 安装 | 供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，负责包装废弃物的处理，不得遗留在医院 |
| 2.1.2 | 验收 | 全面负责按指定位置进行设备的安装和调试，并提供生产厂家出具的设备维修制度、完成培训考核、提供功能性验收报告、SOP简易操作说明2份 |
| *2.1.3 | 保修 | 提供整体保修≥2年，终生维修；出现故障，电话支持响应时间2小时内，全天响应；零配件供货不超过24小时；修复时间不超过3天，3天内无法修复，提供同款备用机 |
| 2.1.4 | 配件 | 国内有固定配件库，必须提供维修配件清单 |
| *2.1.5 | 说明书 | 需提供所投产品的技术白皮书或产品技术参数彩页，提供至少2份中文说明书，说明书内容应与投标文件相关联 |
| 2.2 | 培训 | 供货方提供对采购方相关技术人员的现场培训，直至能够熟练使用上述设备 |
| 2.3 | 供货日期 | 合同签订完成后30天内 |
| 2.4 | 付款方式 | 验收完成后一次性全款支付 |
| 2.5 | 履约保证金 | 完成验收后、完成货款结算前，向采购方支付履约保证金（中标金额的5%），质量保证期满后，采购方退还全部履约保证金 |