2023年静安区中心医院256排及以上或双源CT机采购项目

- 项目基本情况

- 采购编号：0623-00019344、0623-00019345

- 预算金额：1800万元（其中0623-00019344预算金额1047.09万元、0623-00019345预算金额752.91万元）

- 采购数量：1套

- 本项目为静安区中心医院256排及以上或双源CT机采购项目；计划安装地点上海市静安区西康路259号住院部4楼，机房面积：7800mm*7200mm；住院部4楼机房现有64排CT（西门子 SOMATOM Definition AS，2010年启用）拟移机至西康路259号急诊1楼

- 本项目不接受进口产品

- 本项目不接受联合投标

- 本项目面向大中小微企业

- 本项目需要自行现场踏勘，时间：报名截止后第一个工作日9:00，地点：西康路259住院部1楼大厅，联系人：曹老师，联系电话：02161578441（工作日8:00-17:00）

- 投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 投标人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织；

- 投标人必须是医疗器械生产企业或持医疗器械经营企业许可证的代理商；投标人是医疗器械生产企业的，提供医疗器械生产许可证、制造商声明、所投产品医疗器械注册证等；投标人是代理商的，除上述材料外，还须提供所投产品由生产企业出具的销售许可、代理商医疗器械经营企业许可证（经营范围必须涵盖所投产品）等；

- 投标人应在本区域有（或承诺中标后有）固定经营场所及售后服务团队；

- 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国裁判文书网”无行贿犯罪查询结果。

- 技术需求

| 序号 | 项目 | 技术规格及要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术规格 |  |
| 1.1 | 扫描机架系统 |  |
| 1.1.1 | 扫描机架液晶屏操作模式 | 触摸式 |
| 1.1.2 | 扫描机架液晶屏显示内容 | 包括但不限于心电监护信息 |
| 1.1.3 | 具备内置式心电监护系统 |  |
| 1.1.4 | 扫描机架支撑方式 | 气垫轴承支撑 |
| 1.1.5 | 扫描机架驱动方式 | 线性马达驱动或磁悬浮驱动 |
| 1.1.6 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 1.1.7 | 冷却方式 | 水冷或风冷 |
| 1.1.8 | 扫描机架孔径 | ≥80cm |
| 1.1.9 | 旋转时间 | ≤0.3秒/360° |
| 1.1.10 | 扫描角度 | 至少包括240°扫描, 360°扫描 |
| 1.1.11 | 常规扫描视野FOV | ≥50cm |
| 1.2 | X线球管及高压发生器 |  |
| 1.2.1 | 单组发生器功率（非等效） | ≥100KW |
| 1.2.2 | 球管具备节段阳极靶面 |  |
| 1.2.3 | 球管等效热容量 | ≥30MHU |
| #1.2.4 | 单只球管最大电流(不含等效） | ≥1000mA |
| 1.2.5 | 单只球管最小电流 | ≤10mA |
| 1.2.6 | 球管最小步进电流调节 | ≤1mA |
| ★1.2.7 | 最高球管管电压 | ≥140KV |
| 1.2.8 | 具备X 和Z两个方向偏转的动态飞焦点技术 |  |
| 1.2.9 | 球管大焦点 | ≤1.1mm×1.2mm |
| 1.2.10 | 球管小焦点 | ≤0.6mm×0.7mm |
| 1.2.11 | 球管单次连续螺旋扫描 | ≥100秒 |
| #1.2.12 | 为保证整机稳定性和兼容性,影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）要求与CT主机为同一品牌 |  |
| 1.3 | 探测器 |  |
| ★1.3.1 | 1)单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；2)双套探测器，每套探测器Z轴覆盖范围≥5cm；3)双层探测器，Z轴覆盖范围≥8cm。（根据所投产品的实际情况填报） | 提供技术白皮书说明并做好标记 |
| ★1.3.2 | 1)单套探测器，探测器排数≥256排；2)双套探测器，探测器排数≥96排×2；3)双层探测器，探测器排数≥128排×2。（根据所投产品的实际情况填报） | 提供技术白皮书说明并做好标记 |
| 1.3.3 | 每排探测器物理宽度 | ≤0.625 mm |
| 1.3.4 | 数据最大采样率 | ≥4500view/单元/360° |
| 1.3.5 | 每360°数据采集层数 | ≥512 |
| 1.3.6 | 具备对不同能量范围X射线采用不同材质接收，且并行独立处理 |  |
| 1.3.7 | 具备3D准直滤线栅 |  |
| 1.4 | 扫描床系统 |  |
| 1.4.1 | 水平手动行程 | ≥2000 mm |
| 1.4.2 | 水平可扫描范围 | ≥2000 mm |
| 1.4.3 | 最小水平移床速度 | ≤1mm/s |
| 1.4.4 | 最大水平移床速度 | ≥350mm/s |
| 1.4.5 | 最大垂直移床速度 | ≥50mm/s |
| 1.4.6 | 最大承重移床精度 | ≤±1mm |
| 1.4.7 | 最低扫描床高度 | ≤450mm |
| 1.4.8 | 最高扫描床高度 | ≥1000mm |
| 1.4.9 | 最大承重量 | ≥300kg |
| 1.4.10 | 具备脚闸操作功能 |  |
| 1.5 | 扫描方式 |  |
| 1.5.1 | 微辐射迭代重建速度 | ≥40幅/秒 |
| 1.5.2 | 定位像有效采集视野 | ≥50cm |
| 1.5.3 | 定位像扫描长度 | ≥200cm |
| 1.5.4 | 定位像扫描宽度 | ≥50cm |
| 1.5.5 | 定位像方向：具备双定位 |  |
| 1.5.6 | 单球管螺旋扫描每圈扫描层数 | ≥512层/360°扫描 |
| 1.5.7 | 最大扫描范围 | ≥2000mm |
| 1.5.8 | 螺距范围 | 至少包含0.1-1.5，且连续可调 |
| 1.5.9 | 心脏扫描时间分辨率 | ≤30ms |
| 1.5.10 | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |
| 1.5.11 | 常规图像噪声 | ≤0.3% |
| 1.5.12 | 最小CT值(非扩展CT值) | ≤-1024 HU |
| 1.5.13 | 最大CT值(非扩展CT值) | ≥+3071 HU |
| 1.5.14 | 标准图像重建矩阵 | ≥512×512 |
| 1.5.15 | 高图像重建矩阵 | ≥768×768 |
| #1.5.16 | 超高图像重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| #1.5.17 | 80KV下最高管电流输出(不含等效) | ≥1000mA |
| #1.5.18 | 100KV下最高管电流输出(不含等效) | ≥1000mA |
| 1.5.19 | 120KV下最高管电流输出(不含等效) | ≥1000mA |
| 1.5.20 | 140KV下最高管电流输出(不含等效) | ≥1000mA |
| 1.6 | 计算机主机 |  |
| 1.6.1 | 主频 | ≥3.5GHz |
| 1.6.2 | 内存 | ≥64GB |
| 1.6.3 | 图像硬盘容量 | ≥7TB |
| 1.6.4 | 显示器 | ≥19″，LCD |
| 1.6.5 | 图像格式和传输存储 | DICOM 3.0 |
| 1.6.6 | 具备DICOM Modality Worklist |  |
| 1.6.7 | 具备图像自动检索传送软件 |  |
| 1.6.8 | 具备自动语言提示功能 |  |
| 1.6.9 | 操纵台可具备进行图像后处理功能，MPR/MIP |  |
| 1.6.10 | 具备自动照相功能 |  |
| 1.6.11 | 控制台具备双监视器配置 |  |
| 1.7 | 独立工作站系统/1套 |  |
| 1.7.1 | 主频 | ≥3.0GHz |
| 1.7.2 | 内存 | ≥16GB |
| 1.7.3 | 硬盘容量 | ≥1 TB |
| 1.7.4 | 具备CD-RW和DVD-RW |  |
| 1.7.5 | 图像格式、传输存储具备：DICOM 3.0 |  |
| 1.7.6 | 具备多影像融合功能（CT/MR/NM） |  |
| 1.7.7 | 具备逻辑智能化操作界面：标配 |  |
| 1.7.8 | 具备一键式多功能图像处理(5合1)(SLAB/2D/MPR/3D VR/CTE) |  |
| 1.7.9 | 具备一键式VR图像阈值转换 |  |
| 1.7.10 | 具备一键式CT血管造影去骨功能 |  |
| 1.7.11 | 具备后处理书签保存功能 |  |
| 1.7.12 | 具备多影像融合功能（CT/MR/NM） |  |
| 1.7.13 | 具备骨科透明3D显示 |  |
| 1.7.14 | 具备自动照相功能 |  |
| 1.8 | 通用临床应用软件 |  |
| 1.8.1 | 具备多平面重建MPR |  |
| 1.8.2 | 具备任意曲面重建 |  |
| 1.8.3 | 具备最大密度投影MIP |  |
| 1.8.4 | 具备最小密度投影MinIP |  |
| 1.8.5 | 具备表面三维重建 |  |
| 1.8.6 | 具备图像三维处理软件 |  |
| 1.8.7 | 具备透明化显示技术 |  |
| 1.8.8 | 具备高级容积处理软件VR |  |
| 1.8.9 | 具备自动窗宽窗位成像 |  |
| 1.8.10 | 具备VIP立体视觉成像功能 |  |
| 1.9 | 辐射平台 |  |
| 1.9.1 | 具备先进的微辐射影像重建技术 | 提供重建方法技术白皮书说明并做好标记 |
| 1.9.2 | 具备投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术 | 提供重建方法技术白皮书说明并做好标记 |
| 1.9.3 | 具备多模型影像重建技术 | 提供重建方法技术白皮书说明并做好标记 |
| 1.9.4 | 具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移 |  |
| 1.9.5 | 具备无蜡像状伪影成像技术 |  |
| 1.9.6 | 具备高级金属伪影专用去除算法 |  |
| 1.9.7 | 具备有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域 |  |
| 1.9.8 | 具备可有效降低复杂、较大金属植入物伪影 |  |
| 1.9.9 | 具备可生成原始图像和去伪影后图像两组数据 |  |
| 1.9.10 | 具备去除金属伪影同时减低图像噪声 |  |
| 1.9.11 | 具备一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描 |  |
| 1.9.12 | 具备在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影 |  |
| 1.9.13 | 具备全自动去除金属伪影，不需要额外后处理 |  |
| 2 | 高级临床应用软件 |  |
| 2.1 | 能量成像应用 |  |
| 2.1.1 | 能量采集方式：探测器端能量成像，高、低能量数据采集时间差为0且采集角度差为0° | 提供技术白皮书说明并做好标记 |
| #2.1.2 | 单KeV图像能级 | ≥160级 |
| 2.1.3 | 能量扫描电压档位 | ≥2档 |
| 2.1.4 | 能量扫描电压档位：具备120kVp、140kVp两档能量扫描条件 |  |
| 2.1.5 | 一次扫描具备120kVp下的常规图像和能量多参数图像 |  |
| 2.1.6 | 能量扫描模式下投影数 | ≥4500view/单元/360° |
| 2.1.7 | 能量扫描视野FOV | ≥50cm |
| 2.1.8 | 单KeV成像范围 | 至少包含40-200keV |
| 2.1.9 | 心脏能量扫描最快时间分辨率 | ≤30ms |
| 2.1.10 | 具备能量采集时，球管电流可根据患者体型、层面、旋转角度进行调节 |  |
| 2.1.11 | 单能量成像图像噪声 | ≤0.3%（提供技术白皮书说明并做好标记） |
| 2.1.12 | 具备同时使用单keV图像与专用金属伪影技术结合，共同作用去除金属伪影的功能 |  |
| 2.1.13 | 具备0~50有效原子序数显示以及成像功能 |  |
| 2.1.14 | 具备有效原子序数图横断位、冠状位、矢状位可视化彩色图像成像功能 |  |
| 2.1.15 | 具备有效原子序数图可视化彩色图像调节功能 |  |
| 2.1.16 | 具备尿酸图像成像功能 |  |
| 2.1.17 | 具备去尿酸图像成像功能 |  |
| 2.1.18 | 具备虚拟平扫图像成像分析功能 |  |
| 2.1.19 | 具备碘密度图像分析功能 |  |
| 2.1.20 | 具备无水碘含量图像分析功能 |  |
| 2.1.21 | 具备肺栓塞碘剂灌注成像功能 |  |
| 2.1.22 | 具备肺栓塞血管显示功能 |  |
| 2.1.23 | 具备结石定性，定量分析功能 |  |
| 2.1.24 | 具备脑出血继发出血评估功能 |  |
| 2.1.25 | 具备钙化斑块评估功能 |  |
| 2.1.26 | 具备能量成像散点图分析功能 |  |
| 2.1.27 | 具备能量成像直方图分析功能 |  |
| 2.1.28 | 具备能量成像能谱曲线图分析功能 |  |
| 2.1.29 | 具备肿瘤瘤体碘含量评估功能 |  |
| 2.1.30 | 具备在能量扫描与常规扫描条件下都可以实现依据患者体型的管电流自动调节 |  |
| 2.1.31 | 具备心肌能量灌注分析功能 |  |
| 2.1.32 | 心肌能量灌注扫描时间分辨率 | ≤30ms |
| 2.1.33 | 能量灌注成像同时获得冠脉结构、狭窄分析数据 |  |
| 2.1.34 | 能量灌注成像同时获得斑块定性定量评估信息 |  |
| 2.1.35 | 具备心肌能量灌注定量以及定性评估功能 |  |
| 2.1.36 | 具备心肌彩色编码显示 |  |
| 2.1.37 | 具备能量回顾性分析，自动生成40-200Kev能量结果与交互分析 |  |
| 2.1.38 | 具备专门算法和图像使用能量数据识别和抑制底层组织上的钙信号 |  |
| 2.1.39 | 具备骨性区域可视化骨髓病理显示 |  |
| 2.1.40 | 具备多档调节压钙信号强度的功能 |  |
| 2.1.41 | 具备专门算法使用能量数据计算不同体素的电子密度 |  |
| 2.1.42 | 具备电子密度图像分析功能 |  |
| 2.1.43 | 具备常规图像与能谱图像融合显示功能，并可调整叠加的强度和比较 |  |
| 2.1.44 | 具备两种不同能谱图像融合显示功能，并可调整叠加的强度和比较 |  |
| 2.2 | 全面心脏成像功能 |  |
| 2.2.1 | 心脏能量扫描及心肌能量灌注扫描时间分辨率 | ≤30ms |
| 2.2.2 | 搭载心脏智能扫描技术，具备高心率和心率不齐扫描能力 |  |
| 2.2.3 | 具备自动识别躲避不规则心率 |  |
| 2.2.4 | 具备一键式胸痛三联扫描方案 |  |
| 2.2.5 | 心脏一站式成像功能，具备一次扫描同时实现冠脉血管狭窄分析，同时具备能谱数据评估斑块成分，斑块破裂风险预测，心肌活性定量分析功能 |  |
| 2.2.6 | 具备心电门控扫描系统（含机架内置心脏门控装置） |  |
| 2.2.7 | 具备心脏多扇区重建技术 |  |
| 2.2.8 | 具备50cmFOV前门控扫描 |  |
| 2.2.9 | 具备回顾性门控采集重建技术 |  |
| 2.2.10 | 具备前瞻性门控扫描技术 |  |
| 2.2.11 | 具备扫描剂量门控调制 |  |
| 2.2.12 | 具备4D心脏电影重建 |  |
| 2.2.13 | 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 | ≥5种 |
| 2.2.14 | 具备心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别） |  |
| 2.2.15 | 具备零点击冠脉自动分析功能 |  |
| 2.2.16 | 具备冠脉树全自动分离提取功能 |  |
| 2.2.17 | 具备冠脉钙化分数评估分析功能 |  |
| 2.2.18 | 具备冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 |  |
| 2.2.19 | 具备类DSA显示功能 |  |
| 2.2.20 | 具备心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数 |  |
| 2.2.21 | 具备左、右心室和心房四腔功能分析 |  |
| 2.2.22 | 具备冠脉魔镜技术，在常规高清显示冠状动脉的钙化斑块及支架结构基础上，进一步突出显示钙化或支架的细节结构 |  |
| 2.3 | 全面血管分析功能 |  |
| 2.3.1 | 具备能量数据提取和编辑血管壁和管腔 |  |
| 2.3.2 | 具备能量数据进行血管病灶分析 |  |
| 2.3.3 | 具备能量图来描述血管斑块和狭窄 |  |
| 2.3.4 | 具备不同能量结果比较提取的血管 |  |
| 2.3.5 | 具备全自动血管量化分析功能，分析数据至少含概：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等 |  |
| 2.3.6 | 具备全自动骨骼血管分离功能 |  |
| 2.3.7 | 具备智能重叠组织选择性切割功能 |  |
| 2.3.8 | 具备全自动血管解剖识别功能 |  |
| 2.3.9 | 具备随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能 |  |
| 2.3.10 | 具备血管拉直分析功能 |  |
| 2.3.11 | 具备全自动血管狭窄评估功能 |  |
| 2.3.12 | 具备躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 |  |
| 2.3.13 | 具备后颅窝伪影校正功能 |  |
| 2.3.14 | 具备自动脑出血量定量分析功能 |  |
| 2.3.15 | 具备头颅自动去骨功能 |  |
| 2.3.16 | 具备全自动头颅血管解剖识别 |  |
| 2.3.17 | 具备全自动头颅血管分析功能 |  |
| 2.3.18 | 具备头颅自动去骨、头颈部血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 |  |
| 2.3.19 | 具备自动多平面成像功能 |  |
| 2.3.20 | 具备高级容积漫游功能 |  |
| 2.3.21 | 具备电影浏览软件包 |  |
| 2.3.22 | 具备一键式VR图象阈值转换 |  |
| 2.3.23 | 具备一键式CT血管造影去骨功能 |  |
| 2.3.24 | 具备自动一键式去骨CT血管重建 |  |
| 2.4 | 单器官能量灌注扫描功能 |  |
| 2.4.1 | 最大头颅动态灌注扫描范围 | ≥16cm |
| 2.4.2 | 具备全脑一站式功能成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血流成像、全脑动态灌注成像 |  |
| 2.4.3 | 具备全脑能量成像多参数评价脑卒中 |  |
| 2.4.4 | 具备高级肿瘤灌注成像 |  |
| 2.4.5 | 具备高级体部灌注成像 |  |
| 3 | 高压注射器 | 1套 |
| 3.1 | 规格 | 双筒 |
| 3.2 | 注射流速 | ≥0.1-10.0mL/sec |
| 3.3 | 最高压力限 | ≥300 psi |
| 3.4 | 注射容量 | ≥200mL |
| 3.5 | 注射方案预设 | ≥20个 |
| 3.6 | 注射历史显示 | ≥20次 |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 安装及售后 |  |
| 4.1.1 | 安装 | 中标单位负责设备到货搬运、吊装（按需）和安装就位（由此产生的费用由中标单位承担）。中标单位应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过10天。中标单位负责包装废弃物的处理，不得遗留在医院 |
| 4.1.2 | 机房装修 | 中标单位负责机房结构、电源、线路等技术参数的踏勘和设计；提供机房初步图纸和装修计划进度表；合同签订后30天内完成机房整体装修，以符合装机要求 |
| 4.1.3 | 电缆 | 提供设备所需电缆并负责安装 |
| 4.1.4 | 设备移机 | 按需提供现有64排CT（西门子SOMATOM Definition AS）移机服务，并于合同签订后30天内完成设备移机、安装及调试，以保证设备正常使用 |
| 4.1.5 | 验收 | 全面负责按指定位置进行设备的安装和调试，并提供生产厂家出具的设备维修制度、完成培训考核、提供功能性验收报告、SOP简易操作说明2份；设备安装、调试、培训后，经试运行一周，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照采购方验收规定签署设备验收文件 |
| ★4.1.6 | 保修 | 提供整体保修≥2年（含球管、高压发生器、探测器及第三方产品等）：且必须提供由主设备制造商或制造厂商在上海地区常驻售后服务机构（非第三方售后服务机构）出具的售后服务承诺书。保修期自设备安装完毕，双方签署验收文件后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率（按365天/年计算）不低于96%，如达不到此标准，需按 1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。保修期间每年预防性维护保养次数不少于4次，定期巡检，终身维修；设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场检修，保修期内外(包括休息日和节假日) 均能派出维修工程师到达现场维修；出现故障，修复时间不超过3天，3天内无法修复，提供同类型备用机 |
| 4.1.7 | 配件 | 有固定配件库，提供零配件及优惠价格清单，零配件供货不超过24小时 |
| 4.1.8 | 说明书 | 提供至少2份中文说明书，说明书内容应与投标文件相关联 |
| 4.2 | 培训 | 中标单位提供对采购方相关技术人员的现场培训，直至能够熟练使用上述设备 |
| 4.3 | 交付期限 | 合同签订完成后45天内 |
| 4.4 | 付款方式 | 验收完成后一次性全款支付 |
| 4.5 | 履约保证金 | 中标后、合同签订前，向采购方支付履约保证金（中标金额的5%），保修期满后，中标单位按照合同进行履约的，采购方退还全部履约保证金 |

注：

1、★为重要参数， #为次要参数，其余为一般参数。

2、注：必须提供所投产品的《技术白皮书》和《重建方法技术白皮书》，未提供的，“投标评分细则中‘设备技术性能’项，不得分。”