附件：

青浦区中心医院数字平板血管造影系统技术规格及参数

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：   数字平板血管造影系统

三、	数量：1套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

（一）设备用途：心、脑、全身血管造影，介入治疗。

（二）要求：投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本，提供相应CFDA文件。

（三）技术要求

1、	机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

1．1	落地式机架，能覆盖全身之功能

1．2	机架可进行等中心旋转

1．3	机架运动包括电动和手动两种方式

1．4	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒

1．5	C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/秒

1．6	CRA≥90°

1．7	CAU≥90°

△1．8	RAO≥185°

1．9	LAO≥120°

1．10	旋转采集角度≥240°

1．11	床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动

1．12	C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照

1．13	数码显示所有C型臂旋转角度信息

1．14	C型臂在正头位，左或右侧工作位情况下：C型臂弧深≥90cm （不包括L臂补偿）

1．15	机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

1．16	等中心到地面距离≤114cm

1．17	等中心到焦点距离≥81cm

1．18	SID范围≥89.5cm - 119.5cm

2、	导管床

2．1	满足全身检查、治疗的要求

2．2	床面要求为碳纤维材料

2．3	纵向运动范围≥120cm

2．4	导管床横向运动≥36cm

2．5	床面升降范围≥28cm

2．6	床面最低高度≤74cm

2．7	床最大承重≥325KG

2．8	任意位置承重≥250KG + 500N额外CPR承重

2．9	床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全

2．10	床长度≥319cm

2．11	床宽度≥50cm

2．12	床面旋转角度≥270度

2．13	导管床床垫、轨道夹及输液架，病人绑带以及15个线缆拖

2．14	床面上下运动速度≥30mm/S

3、	检查室内控制系统

3.1	床旁液晶触摸屏控制系统

3．1.1	提供床旁1套液晶触摸控制屏

3．1.2	控制屏可置于导管床3边，或者控制室内

3．1.3	可进行图像采集条件控制

3．1.4	可进行图像后处理及量化分析控制

3.2、	遥控器功能

3.2.1	序列选择和图像选择

3.2.2	检查循环播放和序列循环播放

3.2.3	浏览速度

3.2.4	序列纵览和检查纵览

3.2.5	激光灯指示

3.2.6	检查和序列的标记，用于存储

3.2.7	选择参考图像并调用

3.2.8	参考屏图像浏览和采集序列处理

3.2.9	减影和蒙片选择

4、	控制室并行处理工作站

4.1	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

4.2	术中可执行像素位移和测量分析功能

4.3	可同时浏览≥2个序列

4.4	可同时处理不同病人的信息

4.5	准备下一个病人的信息输入

4.6	进行上一个病人的报告编写

4.7	进行QCA后，可立即与检查室分享

5、	高压发生器

5．1	高频逆变发生器，功率≥100KW

5．2	最大管电流≥1000mA

5．3	逆变频率≥100kHZ

5．4	最小管电压：≤40KV

5．5	最大管电压：≥125KV

5．6	最短曝光时间≤1ms

5．7	自动SID跟踪

5．8	全自动曝光控制，无需测试曝光

6、	X线球管

△6．1	球管阳极热容量≥6.4MHU

△6．2	球管管套热容量≥9.4MHU

6．3	最大阳极冷却速率≥1750kHU/min

△6．4	球管阳极散热率≥21000 W

6．5	金属陶瓷外壳

6．6	液态金属轴承球管

6．7	透视功率≥4500W

6．9	球管阳极转速≤4200转/分钟

6．10	球管焦点为2个

6．11	最小焦点≤0.4mm

6．12	最大焦点≤0.7mm

6．13	最小焦点功率≥30kW

6．14	最大焦点功率≤65kW

△6．15	球管阳极靶边直径≥200mm

6．16	球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统

6．17	球管内置栅控技术

△6．18	球管内置多档金属铜滤片 ，单片铜滤片最大厚度≥1.0mm

6．19	配备通用型、虹膜型等多种遮光器

6．20	遮光器位置可存储

6．21	心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位

6．22	透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

7、	平板探测器

7．1	探测器类型：≥16bit，非晶硅数字化平板探测器

7．2	平板外壳大小≤62cm（对角线）

7．3	最大有效成像视野≥39cm（对角线）

△7．4	物理成像视野≥7种

7．5	最大图像矩阵灰阶输出：1420 x 1560 x 16 bit

7．6	平板探测器分辨率≥2.7LP／mm

7．7	像素尺寸≤184μm

7．8	DQE≥70%

7．9	平板为长方形，方向可旋转

7．10	平板探测器无需水冷装置

7．11	平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

8、	图像显示器

8．1	控制室：≥24英吋显示器：≥2台

8．1. 1	高分辨率LCD显示器，显示矩阵1920 x 1080

8．1. 2	最大视角≥178°

8．1. 3	亮度≥400Cd/m²

8．2	检查室≥58英寸医用高分辨率LCD显示器≥1台，六分屏

8．2. 1	最大视角≥178°

8．2. 2	亮度≥400Cd/m²

9、	图像系统

9．1	外周采集、处理、存储1024 x 1024

9．2	采集帧率0.5 – 6帧 /秒

9．3	最大采集帧率≥6帧/秒

9．4	心脏采集、处理、存储10242矩阵15- 30帧 /秒

9．5	实时减影

9．6	脉冲透视

9．7	床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟

9．8	可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥2000幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

9．9	最大脉冲透视速度≥30幅/秒

9．10	最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒

9．11	具有透视末帧图像保持功能

9．12	硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅

9．13	后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记

9．14	血管序列实时DSA功能和DA功能

9．15	图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。

9．16	路径图造影剂自动峰值保持功能

9．17	支持术中事件记录并存储

10、	测量分析（主机系统）

10．1	左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定

10．2	三种方法以上室壁运动曲线测量

10．3	自动校正分析

10．4	冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量

10．5	以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量

11、	网络与接口

11．1	具有DICOM Send功能

11．2	具有DICOM Print功能

11．3	具有DICOM Query/Retrieve功能

11．4	具有DICOM Worklist功能

11．5	具有DICOM MPPS功能

11．6	激光相机接口

11．7	高压注射器接口

12、	附件

12．1	具备整个系统的升级能力

12．2	具有双向对讲系统

12．3	具有图像处理操作面板

12．4	具有红外遥控器至少2个

12．5	红外遥控器具有激光灯指示功能

12．6	具有悬吊式射线防护屏

12．7	具有床旁射线防护帘

12．8	具有悬吊式手术灯

12．9	具有中文操作手册

13、	射线剂量防护技术

13．1	采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm

13．2	插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动≥2种方式

13．3	具有管球内置栅控技术

13．4	透视图像存储功能：≥2000幅透视图像连续存储

13．5	透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置

13．6	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

13．7	具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

14、	多用途工作站

14．1	具有电脑DICOM光盘阅读软件，并可制作带图像的诊断报告

14．2	提供家用PC机DICOM阅读软件

14．3	各种图像处理功能,可从硬盘或网络中提取及存储图像

14．4	多图象显示用于选择与报告

14．5	动态图象显示，速率≥30幅/秒,单幅图象显示

14．6	输出及叠加单幅图象，用JPEG文件

14．7	用AVI文件输出完整图象

14．8	将图象输入PACS网

14．9	与DICOM．net的双向高速接口

14．10	CD-R刻盘功能，光盘刻录数据可回传至主机，并进行后处理、分析

15、	实时冠脉支架精细显影功能（提供视频材料）

15．1	采集动态图像的同时，同时显示增强后的支架和球囊图像

15．2	实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点

15．3	专用的彩色监视器，用于实时冠脉支架精晰显影功能的显示

15．4	实时冠脉支架精晰显影立即运行，自动循环播放

16、免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

17、	其他

17．1	双筒落地式高压注射器1台

17．2	除颤监护仪1台

17．2．1	配备手动除颤、AED和同步电复律功能

17．2. 2	具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

17．3	病人监护仪1台

17．3.1	监测参数: 标配心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)

17. 4   图文报告工作站1套

- 5	终端电脑2台

17. 6	铅防护服3套（分体式、铅挡量≥0.5）