# 附件：需求

# 第一包X射线计算机体层摄影设备技术参数及要求

# 一、设备使用单位：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

# 二、	设备名称：X射线计算机体层摄影设备

三、	数量：1 台

四、	是否可以采购进口产品:否

五、	总体要求：

（一）主要功能及基本要求

功能：适用于临床全身CT扫描检查及诊断的应用

基本要求：

- 提供不低于 32 排螺旋 CT

- 所投产品为厂家 2019 年以后上市的新机型。

（二）技术参数要求

  - 探测器

  - 固态探测器类型：固体稀土陶瓷

  - 探测器排列数：≥32 排

  - 探测器排列方式：等距型

  - 探测器 Z 轴总宽度：≥16mm

  - 探测器亚毫米 Z 轴覆盖：≥16mm

  - 探测器单元 Z 轴最小尺寸： ≤0.5mm

  - ▲探测器单排物理通道数：≥910

  - 探测器物理单元总数：≥30000 个

  - 探测器采样率：≥4800views/圈

  - X 射线系统

  - ▲球管热容量（非等效）：滚珠轴承球管≥5MHU 或新型液态金属轴承球管≥4MHU

  - ▲高压发生器功率（非等效）：≥42kW

  - 球管冷却方法：油冷＋风冷

  - 阳极最大散热率：≥815kHu/min

  - 球管最小输出电流：≤10mA

  - 球管最大输出电流：≥350mA

  - 最小球管电压：≤80kV

  - 最大球管电压：≥140kV

  - ▲管电压可调档位数量：≥6 档

  - 机架系统

  - 滑环类型：低压滑环

  - 机架冷却方式：风冷

  - 机架驱动方式：皮钢带

  - 扫描架孔径：≥76cm

  - ▲扫描架物理机械倾角：≥±30°

  - 机架两侧具备全能功能控制面板

  - 机架配置显示屏，显示机架、检查床等相关数据

  - 具备机架系统可遥控，可实现隔室检查操作的功能

  - 具备一键摆位功能，可一键将检查床调整到预设高度与床面位置

  - 具备三维激光定位系统功能

  - 具备呼吸指示灯及倒计时显示

  - 具备语音提示功能，并可自定义设置

  - 焦点到扫描野中心距离：≤540mm

  - 焦点到探测器距离：≥1000mm

  - 扫描床

  - ▲扫描床最大移动范围：≥2000mm

  - 床定位精度（要求在载重≥210kg）：≤±0.25mm

  - 扫描床最大载重量：≥210Kg

  - 床面垂直升降最低位置：≤460mm

  - 床面垂直升降最高位置：≥1000mm

  - 扫描床水平移动最大速度：≥130mm/s

  - 扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s

  - 扫描床控制脚踏开关：具备

  - 扫描功能

5.1. ▲最快扫描时间/360°≤0.5s/360°

  - 每圈扫描层数≥32 层

  - ▲最薄扫描层厚：≤0.5mm

  - 最薄重建层厚：≤0.5mm

  - 最大扫描视野：≥500mm

  - 最大重建视野：≥500mm

  - 单次螺旋扫描最大范围：≥1600mm

  - 定位像长度：≥1600mm

  - 最大连续扫描时间：≥100s

  - 具备螺距自由选择功能

5.11.	最大螺距：≥2.0

5.12.	最小螺距≤0.25

  - 具备定位、轴扫、螺旋扫描模式

  - 螺旋模式：常规、倾斜

5.15.	图像最大重建矩阵：≥1024×1024

5.16.	图像最大显示矩阵：≥1024×1024

  - ▲空间分辨率：≥18lp/cm(0%MTF)

  - 空间分辨率：≥14lp/cm(10%MTF)

5.19.	密度分辨率：≤3mm@0.3%

  - 采集工作站

6.1. 内存：≥16G

  - CPU 内核数目：≥6 核

  - 配置硬盘数量：≥4T

  - 显示器屏幕≥24 英寸

  - 具备 Dicom3.0 标准的图像格式和传输存储

  - 具备显示器逐行扫描

  - 具备同步并行图像处理功能

  - 具备自动语音系统及双向语音传输功能

  - 具备远程维修诊断接口

  - 影像诊断工作站

  - ▲提供独立的原厂后处理工作站

  - 全中文用户界面

7.3. 内存：≥16G

  - 硬盘：≥1T

  - 显示器屏幕≥24 英寸

  - 工作站具备联网功能，与主机之间图像双向传输

  - 图像从主机到工作站的传输速度≥50 幅/s

  - 支持多种导入/导出格式

  - 刻录图像可以双向传输

  - 具备永久贮存刻录方式

  - 具备 Dicom3.0 标准的图像格式和传输存储

  - 具备激光相机 DICOM3.0 接口

  - 主要应用软件

  - 具备病人数据库管理，病人资料查找和过滤 （兼容 HIPAA 标准）功能

  - 具备线束硬化伪影校正软件

  - 具备后颅窝图像优化技术

  - 具备去运动伪影技术

  - 具备去金属伪影技术

  - 具备儿童低剂量扫描技术

  - 具备智能 mA 调节技术

  - 具备 CT 电影功能

  - 具备管电流自动调节功能

  - 具备 MPR、斜位、脊柱 MPR 功能

  - 具备轴扫椎间盘重建（批处理）

  - 具备 CPR 功能

  - 具备最大密度投影 MIP

  - 具备最小密度投影 MinIP

  - 具备平均密度投影 AIP

  - 具备三维容积显示 VR

  - 具备表面遮盖显示 SSD

  - 具备模拟手术刀技术

  - 具备容积漫游（VRT）

  - 具备造影剂自动跟踪软件

  - 具备造影剂测试计划软件

  - 一键去床板功能，

  - 肺结节智能辅助诊断功能

  - 肺结节智能识别，并标记

  - 肺结节智能测量分析

  - 具备报告模板

  - 报告文本智能纠错功能

  - 同时支持多种设备（CT、MR）图像可视化

  - 支持多显示器协同工作

  - 具备打印模块

  - 网络

  - DICOM 功能包括 DICOM PRINT，DICOM STORE，DIOCM QUERY，DICOM RETRIVE， WORKLIST 及 PPS

  - 可与采购人现有的 HIS.RIS 系统连接

  - 如现有工作站硬件等支持，原始数据能传输到现有工作站上进行处理

  - 售后服务

10.1. 卖方应在上海地区配置维修人员

10.2. 卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

10.3. 整机质保期：≥24个月

10.4. 交货时间：自合同签订生效之日起30天内完成设备的安装、调试及相关系统的数据对接。

# 第二包数字化摄影X射线机技术参数及要求

一、设备使用单位：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

二、设备名称：数字化摄影X射线机

三、数量：1 台

四、是否可以采购进口产品: 否

五、技术参数和性能要求

1.功能及基本商务要求：所需设备为数字化摄影X射线机，需要两块无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

2.主要技术规格和要求

2.1. X线球管及支架系统

2.1.1.▲落地式双立柱机械结构，非C形臂或U形臂

2.1.2 大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

2.1.3.▲阳极热容量≥350KHU

2.1.4.阳极转速≥9000rpm

2.1.5.球管绕垂直轴旋转≥ -90°— +180°

2.1.6.球管绕水平轴旋转≥±120°

2.1.7.系统沿摄影床纵向移动距离≥1700mm

2.1.8.▲X线球管组件与平板探测器组件具有自动跟随功能

2.2.高压发生器

2.2.1.▲输出功率≥80KW

2.2.2.逆变频率≥500kHz

2.2.3.千伏范围: 40-150KV

2.2.4.APR功能及手动调节设置

2.2.5.曝光时间范围：最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s

2.2.6.最大输出电流≥1000mA

2.2.7.最大电流时间积≥960mAs

2.3.无线平板探测器

2.3.1.▲探测器数量：2套

2.3.2.探测器尺寸≥420mm×420mm

2.3.3.像素尺寸≤100um

2.3.4.采集灰阶度≥16bits

2.3.5.空间分辨率≥4.6lp/mm

2.3.6.采集距阵≥4000×4000

2.3.7.具备无线电发射设备型号核准证

2.3.8.具备自动曝光控制系统，探测器内置AEC

2.4.胸片架

2.4.1.摄影台垂直移动范围≥1500mm

2.4.2.探测器中心的标线距地最低≤400mm

2.4.3.滤线栅栅密度≥103L/inch

2.4.4.支持平板在线充电

2.4.5.▲儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除

2.5.固定摄影床

2.5.1.▲配备固定式摄影床，非移动式

2.5.2.四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm

2.5.3.滤线器纵向范围≥530mm

2.5.4.床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm

2.5.5.床面最大承重≥200kg

2.5.6.床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.5.7.支持平板在线充电

2.5.8.X射线管组件与探测器可自动跟随

2.5.9.儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除

2.6.近台触控屏

2.6.1.具备近台操控彩色触摸屏

2.6.2.屏幕尺寸≥11英寸

2.6.3.屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.6.4.可显示患者的详细登记信息

2.6.5.可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

2.6.6.可调整部位选择

2.6.7.显示摆位图示化引导提示

2.6.8.具备患者体型选择

2.6.9.可以显示SID数值

2.6.10.▲具有摄影后图像显示功能

2.7.图像采集工作站

2.7.1.windows 7及以上操作系统

2.7.2.操作界面语言采用中文设计

2.7.3.高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

2.7.4.具有图像放大及漫游功能

2.7.5.具有曝光参数记录和显示功能

2.7.6.具有边缘增强功能

2.7.7.具有窗宽窗位调节功能

2.7.8.具有图像翻转及旋转功能

2.7.9.具有图像正负像翻转功能

2.7.10.具有图像标注功能

2.7.11.具有DICOM图像导出存储功能

2.7.12.具有病人登记，信息管理功能

2.7.13.具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

2.7.14.支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS

2.7.15.具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

2.7.16.▲具有DAP剂量面积乘积显示功能

2.7.17.具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家

2.7.18.支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助

六、 总体要求：

10.1.卖方应在上海地区配置维修人员

10.2.卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

10.3.整机质保期：≥36个月

10.4.交货时间：自合同签订生效之日起30天内完成设备的安装、调试及相关系统的数据对接。

第三包彩色多普勒超声波诊断仪技术参数及要求

一、设备使用单位：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

二、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

三、数量：1 台

四、是否可以采购进口产品: 否

五、总体要求

（一）主要技术规格及系统概述

1、主机成像系统

1.1.主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、		血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方		面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级		能力，	能满足开展新	的临床应用需求。

1.2.▲ ≥21”高分辨率彩色液晶显示器，不间断逐行扫描，可上下左右		任意旋转，可前后折叠。≥12”彩色液晶彩色触摸屏,  触摸屏可独		立调整角度，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板		可上下左右	进行高度调	整及旋转，最大旋转角度达720度。

1.3.多波束信号并行处理

1.4.集束精准发射技术，利用脉冲波的宽度, 强度, 相位及脉冲个数来优		化发射和接收改变每一个脉冲波的特性发射/接收时, 选择性滤除谐		波/	基波信号优化组织谐波及造影谐波成像

1.5.二维图像灰阶≥256

1.6.数字化处理通道≥4000000通道数

1.7.系统接收超声信号动态范围≥200dB

1.8.彩色多普勒频率独立可调

1.9.脉冲优化处理功能，突出主瓣信号声束发射减少伪像及散射噪声侧		向分辨率的图像和边界回声

1.10.数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.11.解剖M型，解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度进		行测量，可支持相控阵探头、凸阵探头及线阵探头

1.12.组织多普勒成像技术，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式

1.13.脉冲反向谐波成像单元

1.14.一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围，可通		过触摸屏操作

1.15.空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸		阵和线阵成像探头。

1.16.频谱自动分析系统：包括多普勒频谱实时自动包络、冻结后自动包		络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需要灵活		选择

1.17.自适应核磁像素优化技术，支持所有成像探头

1.18.一键图像优化技术，作用于2D及Doppler,单键操作，可自动调节		增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数

1.19.具备高级磁共振像素优化技术

1.20.▲增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC≥4段，可在触摸屏上直		接操作完成，B/M 可独立调节；智能核磁像素优化技术，改善边界		显示，提高分辨率，支持所有成像探头，可分级调节≥5级

1.21.具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率		≥1080p（1920x1080）

1.22.彩色多普勒能量图技术和方向性能量技术

1.23.▲智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同		屏显示至少25幅图像，断层间隔及深度可调节;具有可调节不同层		厚显示方式，最小层厚≤0.1mm

1.24.具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术。

1.25.组织多普勒技术(TDI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式

1.26.组织差异校正技术，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，		避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受		到影响

1.27.主机具备中文操作界面及中文输入功能报告系统，可生成完整的图		文报告

2、测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

2.1.一般测量：距离、面积、周长等；用户可建立特殊用途测量软件包

2.2.产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及		生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

2.3.▲血管中内膜自动测量与分析要求对感兴趣区域内自动测量，无需		手动描计计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可		重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

2.4.多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

2.5.心脏功能测量

3、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

3.1.数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 		解压缩，可进行参数编程调节。

3.2.硬盘≥500G，DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧。

4、输入/输出信号

4.1.输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

4.2.输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频

4.3.动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒		介，不需要特殊软件转换。

（二）系统技术参数及要求

1、系统通用功能

1.1.操作面板：多方向控制转位, 可升降，具有触摸屏操作界面

1.2.探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用

1.3.预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操		作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

2、探头规格

2.1.频率：超宽频带或变频探头。

2.2.类型：电子扇扫、线阵、凸阵、微凸、双微凸。

2.3.探头*4：心脏相控阵探头*1；腹部凸阵探头*1；浅表小器官线阵*1；腔内微凸阵探头*1

2.4.腹部探头扫描角度≥100°

3、二维显像主要参数

3.1.成像速度：相控阵探头，扫描角度85°角,扫描深度18CM深度时,		帧速度	≥58帧/秒；凸阵探头, 扫描角度85°角,扫描深度18CM深		度时,帧速度≥47帧/秒

3.2.扫描线：每帧线密度≥230超声线。

3.3.增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。

3.4.数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态		变迹，A/D≥12bit。

3.5.高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。

3.6.声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。

3.7.接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。

3.8.二维灰阶成像256 灰阶

4、频谱多普勒

4.1方式: 脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；连续波多普勒 		CWD

4.2.发射频率:电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线							阵:PWD:3.5-7.5MHz。

4.3.显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；		B/CDV/CW；B/CDE/CW。

4.4.最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流		速度³19.0m/s。

4.5.最低测量速度：≤ 0.7 mm/s (非噪音信号)。

4.6.▲最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；取样宽度及位置范		围：宽度 0.5mm至20mm多级可调。

4.7.零位移动：≥ 9 级。

4.8.自动包络频谱并完成频谱测量计算。

5、彩色多普勒

5.1.显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像		（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。

5.2.扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm深度时，彩色扫描帧率³15		帧/秒。

5.3.显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、		B/CCD/CW 。

5.4.具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。

5.5.自动角度校正功能

5.6.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。

5.7.干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰

6、超声功率输出调节

6.1.B/M、PWD、COLOR DOPPLER。

6.2.输出功率选择分级可调。

7、记录装置

7.1.内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及		静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

7.2.DVD-RW or CD—RW图像存储。

7.3.USB接口≥4个，用于图像传输。

7.4.内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）		查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥10000个。

（三）配置要求

1.高端全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1套

2.腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 1个

3.线阵探头（4.0-12.0MHZ）1个

4.相控阵心脏探头（2.0-4.0MHz）1个

5.腔内微凸阵探头（4.0-9.0MHZ）1个

6.提供符合上海市超声质控要求的中文报告工作站1套（含品牌台	式电脑一套和打印机一台）

（四）技术及维修服务、培训要求

1.机器所配软件为最新版本，终生免费升级

2.提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data 	sheet相符

3.卖方应配置多名工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修	等服务

4.卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操	作设备的各种功能

5.整机质保期：≥24个月

6.交货时间：自合同签订生效之日起30天内完成设备的安装、调试及相关系统的数据对接