复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院

医疗设备（五）需求

1、亚低温仪

亚低温仪技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称： 亚低温仪

三、	数量：1套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：亚低温仪

2.用途说明：

2.1.适用于医疗机构对患者（小于等于10KG）全身或局部进行物理降温或升温，达到调控体温的目的

3.系统技术规格及概述：

3.1.具有≥8寸 LCD液晶触控屏幕，可显示温度、趋势、菜单等功能

3.2.具有屏幕亮度1—5档可调，可以在不同光线环境下进行操作

3.3.具有夜间模式，减少光亮刺激

3.4.具有CPC双向快速液压接头，插拔快速，杜绝液体的喷溅

3.5.具有三级声光报警功能，报警声高低两档可调

3.6.具有患者添加信息录入功能，可以添加患者ID、血型、性别

3.7.具有掉电记忆功能：断电恢复后，可以按照原来的状态继续进行治疗

3.8.具有半导体制冷技术，为新生儿提供环保无氟治疗环境；热惯性小，制冷/制热切换快

3.9.具有多种大小型号水毯，可一次性使用，也可以重复性使用，满足临床不同应用需求

3.10.降温毯表面采用TPU材料，具有耐腐蚀和耐低温、臭氧作用，消毒清洁方便

3.11.毯面采用蜂窝状设计，水循环通畅，制冷更快，毯面柔软舒适，防止褥疮

3.12.具有三种操作模式：恒温毯模式、恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）

3.13.自动操作模式下，可以根据用户实际需要，设定从当前温度达到目标温度的时间，也可以设定达到目标温度后的治疗持续时间，精准调控新生的体温恒定状态，同时复温也可精准调控，保障新生儿的安全

△3.14.在恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）下具有后备模式功能：如果发生偏差报警，就会进入后备模式，使水毯温度保持在异常前的温度附近，提供安全保障

3.15.直肠温度控制范围：自动模式（直肠）降温阶段： 32.0℃—38.0℃升温阶段：36.0℃—37.0℃

3.16.恒温直肠模式降温阶段：32.0℃—38.0℃，升温阶段：32.0℃—37.0℃

3.17.主机出水口水温控制范围：12.0℃—39.0℃

3.18.循环液体温度显示准确度：±1.5℃

3.19.空载升降温平均速率：

3.19.1.制冷0.7℃/min (最大允许误差：±0.2℃/min)水温变化区间：16℃—24℃

3.19.2制热1.0℃/min (最大允许误差：±0.2℃/min)水温变化区间：30℃—38℃；

3.20.加热时间：将水温从20℃加热到37℃，加热时间约12分钟

3.21.负载升降温平均速率：

3.21.1制冷负载为50 kg时为1℃/h；负载为10 kg时为2.3 ℃/h；

3.21.2制热负载为50 kg时为1℃/h；负载为10 kg时为1.9 ℃/h；（最大允许误差：±20%）

3.22.工作噪声：≤ 55 dB

4.每台配置要求：

4.1	主机1台

4.2	水毯1个

4.3	皮肤温度传感器1个

4.4	体温探头1个

4.5 软管套件1个

4.6 注水瓶1个

4.7 大罩布5个

4.8清洁片（含二氧化氯 10%~12%）3套

4.9电源线1根

4.10绑带 4根

4.11注水瓶网兜 1个

4.12使用说明书1个

2、黄疸治疗仪(光疗箱和冷光源光疗和灯光疗毯)

黄疸治疗仪(光疗箱和冷光源光疗和灯光疗毯)技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：   新生儿黄疸治疗毯

三、	数量：2套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：新生儿黄疸治疗毯

2.用途说明：

2.1.通过发射的主幅射光光谱处于400nm至550nm范围的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。

3.系统技术规格及概述：

3.1.治疗光源：蓝光LED

3.2.主波长：430～470nm (波峰 440～460nm)

△3.3.光源使用寿命：≥ 50000 小时

3.4.声音暂停持续时间：5 分钟

3.5.功能计时：患者治疗计时、光源寿命计时

3.6.工作噪声：≤40dB（A）

3.7.光源箱总重：≤2.0Kg

3.8.光纤毯总重：≤0.9Kg

△3.9.光纤毯总体长度：180cm±5cm

3.10.故障报警：光源过热报警、风机故障报警

3.11.床面表面有效胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

△3.12.有效辐照区域141 x 222mm总辐照度最大值:5.0mW/cm²（高档）3.2mW/cm²（低挡）

3.13.有效辐照区域141 x 222mm胆红素总辐照度:≥4.5mW/cm²（高档）≥3.0mW/cm²（低挡）

4.每台配置要求：

4.1	光源箱1台

4.2	光纤毯1个

4.3	垫套2个

4.4	电源线1根

4.5 使用说明书1本

新生儿黄疸治疗箱

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角示范区青浦医院

二、	设备名称：   新生儿黄疸治疗箱

三、	数量：2套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：新生儿黄疸治疗箱

2.用途说明：

2.1.通过发射的主幅射光光谱处于400nm至550nm范围的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。

3.系统技术规格及概述：

3.1.具有箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的光照治疗

△3.2.具有双面蓝光辐照功能

△3.3.具有两侧和正门的有机玻璃均可打开，婴儿床可从侧门拉出

3.4.具有正门双重保险设计，双重防护正门意外打开

3.5.具有抽拉式水箱，方便拆卸，清洁消毒

3.6.具有光照治疗时间计时功能

3.7.温度控制范围：25℃—34℃；

3.8.床面温度均匀性：0.8℃内；

△3.9.皮肤温度显示范围：5℃—65℃；

3.10.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

3.11.床面温度均匀性：≤0.8℃

3.12.故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统；

3.13.婴儿舱内噪声：≤55dB(A)

3.14.床面表面有效胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

3.15.上蓝光床面表面有效总辐照度:≥1.5mW/cm2（光源为灯管）

3.16.上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥1.4mW/cm2（光源为灯管）

3.17.上蓝光床面表面有效最高胆红素总辐照度最大值:1.6mW/cm2（光源为灯管）

3.18.下蓝光床面表面有效总辐照度:≥3.0mW/cm2（光源为LED）

3.19.下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥2.5mW/cm2（光源为LED）

3.20.下蓝光床面表面有效最高胆红素总辐照度最大值:3.5 mW/cm2（光源为LED）

△3.21.黄疸治疗装置（上灯管下LED）与新生儿黄疸治疗箱整机注册

4.每台配置要求：

4.1	上箱体1个

4.2	下箱体1个

4.3	脚轮4个

4.4	输液架1个

4.5 托盘1个

4.6电源线1根

4.7皮肤温度传感器1根

新生儿黄疸治疗仪

一、	设备使用单位： 复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：   新生儿黄疸治疗仪

三、	数量：4套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：新生儿黄疸治疗仪

2.用途说明：

2.1.通过发射的主幅射光光谱处于400nm至550nm范围的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。

3.系统技术规格及概述：

3.1.光照有效面积：≥40cm×30cm

3.2.床面表面有效胆红素总辐照度最大值: 5.0mW/cm²

3.3.床面表面有效总辐照度:≥4.5mW/cm²

3.4.床面表面有效胆红素总辐照度平均值: ≥3.0mW/cm²

3.5.床面表面有效胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

3.6.工作噪声：≤50dB(A)

△3.7.辐照灯箱具有平移功能，辐照角度0—60°倾斜可调

△3.8.光源为LED,使用期限≥50000小时

3.9.工作总计时显示范围：0—99999.9小时

3.10.蓝光输出强度调节范围：0—100%

△3.11.≥4.3英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：≥480*272

4.每台配置要求：

4.1	灯箱：1个

4.2	升降柱：1个

4.3	机脚：1个

4.4	制动脚轮4个

3、黄疸测定仪

黄疸测定仪技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称： 黄疸测定仪

三、	数量：8套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：黄疸测定仪

2.用途说明：

2.1.用于测量新生儿在光疗前、光疗期间及光疗后的血清胆红素水平。

3.系统技术规格及概述：

3.1.网电源供电时，设备的额定电压和频率：AC220V/50Hz

3.2.网电源供电时，设备输入功率：30VA

3.3.内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V（锂电池）

3.4.底座输出：8.4V/1A

3.5.光源: 氙闪光灯

△3.6.光源寿命：不低于150000次

3.7.其他：底座内置检查屏

3.8.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)

3.9.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）

3.10.重复性：≤3%

3.11.信息提示：低电压提示

3.12.检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为1±0.1，预定值为“20”的检查屏为5±0.5

3.13.平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式

3.14.时间设置：可实现时间日期的修改

3.15.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关

3.16.亮度调节：屏幕亮度5级调节

3.17.测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换

3.18.屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟

△3.19.历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记

4.每台配置要求：

4.1	主机1个

4.2	底座1个

4.3	电源适配器1个

4.4	使用说明书1本

4.5 简易操作卡1本

4-1、新生儿培养箱（高端）

新生儿培养箱（高端）技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：新生儿培养箱（高端）

三、	数量：3套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥2年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1、适用范围：用于早产儿和新生儿，给患儿提供治疗及生长发育环境。

2、箱体6个手门，肘部可开门。手门打开角度大于90度，减少手部污染。前后两侧大翻门，两侧翻门允许危急情况下双侧多人抢救，紧急情况下，箱罩可掀开并固定

3、箱体具备升降功能，调节范围：至少132.6 到152.7 cm

4、双层罩保温，宽大箱体，可放置双胞胎，能同时显示两道肤温监测

5、箱内空间宽敞，暖箱内净高≥41CM

6、箱内床垫托尺寸：长≥80 CM，宽≥40 CM

7、先进的伺服肤温/箱温控制，箱温控制范围20－39.0°C，分辨率±0.1°C

△8、肤温控制范围34－38.0°C，分辨率±0.1°C

9、伺服湿度最高达95%，高湿度箱壁无凝结水，显示范围30-99%，增量1%。

10、具有自动湿化模式，无需手动设置，避免箱内结雾，保障患儿舒适度

11、水槽透明可见湿化水位，水槽包括加热器可取下消毒，水槽不小于1.6L

△12、具有高湿的冷凝水收集系统，减少箱内感染的机会

13、具有双道热空气幕帘功能，打开翻门被系统自动识别并自动增强热

14、幕帘床垫上方气流≤10 cm/秒，减少热辐射损失及非显性失水

15、内置X摄片盒

16、床垫连续倾斜±12°可调节

17、大屏幕EL显示，实时清晰显示各参数设置值、监测值、波形趋势回顾

18、一体化温度、湿度等传感器设计，方便使用及维护

19、具有高温自动关机、箱内空气流量不足等各种报警功能保证暖箱正常工作及提示各种报警信息

△20、母婴同室人性化的袋鼠模式，可给患儿更多的关怀。

21.每台配置要求：

21.1 暖箱主机1台

21.2 主机机架、高度可电动升降1套

21.3伺服湿度模块1套

21.4 内置体重秤1套

21.5 监护仪支架1套

21.6 抽屉1套

21.7 冷凝水收集系统1套

21.8 透明水槽2套

21.9 外周温度探头1套

21.10核心温度探头1套

21.11 床垫1个

4-2、新生儿培养箱（高端）

新生儿培养箱（高端）技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称： 新生儿培养箱（高端）

三、	数量：3套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

- 温度设置自动闪烁提示，提醒护士重新设置温度，保证安全。

△2.内置舒适温度区提示控制功能，可根据患儿的体重、胎龄、产后日龄等提供合理参照温度控制。

3.箱温测控范围20-39°C，增量±0.1°C；伺服温控范围为35-37.5°C，显示范围20-42°C，分辨率±0.1°C。病人测量温控精度±0.3°C。

4.设有大于37°C度过保护装置。

5.具有双向风帘和加强风帘系统，确保箱内暖空气在暖壁开放状态下不易散出，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速≤10m/s.

6.双体温探头设计，可同时测量双胎，连体婴或显示两个不同部位的皮肤温度。

7.直观透明加湿水槽，方便观察避免干烧。

△ 8.储水槽≥1000ml容量，伺服湿度最高达95%，高湿度箱壁无凝结水，显示范围30-99%，增量5%。虹吸式加湿系统，保证吹入箱体湿气无菌。最大限度减少管路残留水。

9.储水槽可高温灭菌，降低感染几率。

10.分级递进式报警系统，不同级别的报警音有效降低对早产儿的听觉刺激，减少医护人员工作量。

11.报警系统声光分离，给医护人员充分提示的同时又不影响患儿休息。

12.全视角显示屏位于箱体后端正上方，微电脑控制单元集成控制各项性能，不仅直观显示各项设定、监测参数≥96小时趋势图，而且箱体两侧都能同时操作。

△13.具备可360°旋转大床垫，并具备防水解压性能，保证皮肤完整性，控制感染。

14.具备高达0.5µ-99.8%级过滤器，有效降低闭合环境细菌滋生率。

15.整机可徒手拆卸，无卫生死角，清洁简单。

16.双立柱设计，方便医护人员推拉，并具备导轨系统可无工具安装仪器架等附件。

17.内置X线盘可提供多角度拍片位置，且在拍片过程中不会影响热辐射功能。

18.床体可倾斜，0-12º连续无级可调，床体可升降。

19.独立大存储抽屉，双向推拉，方便存储。

20.每台配置要求：

1   婴儿培养箱-主机                    1

基本箱体带自动升降系统             1

升级版微电脑处理器                 1

图形显示功能                       1

伺服加湿器                         1

贮物抽屉                           1

360度旋转床垫，带内置X射线盘      1

渐进报警系统                        1

双温度控制，包括人工控制和伺服控制  1

操作孔                              6

暖箱门                              4

半开放式暖箱顶罩                    1

滑槽导轨系统                        1

内置床体倾斜机制                    1

2   病人肤温探头                        1

3  220/230/240电源线                   1

4   操作手册                            1

5   床垫罩                              1

5、新生儿培养箱（普通）

新生儿培养箱（普通）技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：新生儿培养箱（普通）

三、	数量：6套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：新生儿培养箱（普通）

2.用途说明：

2.1.用于早产儿或病弱儿的培养成长，提供箱内双面蓝光治疗。

3.系统技术规格及概述：

3.1.具有设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示

3.2.具有自检功能，多种故障报警提示，独立的超温保护系统

3.3.具有独立风道传感器，能检测超温及风道堵塞，有效保证安全性

3.4.具有前面板温度校正功能；显示肤温传感器脱落报警提示

3.5.具有嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱

△3.6.具有耐高温132℃以上整体水箱，可以直接采用“高温高压”法消毒

3.7.具有进口有机玻璃双层恒温罩，配备自动风帘装置，更好保证箱体温度

3.8.具有蜗壳风道结构，配备直流离心式风机，确保箱体持续新鲜空气

3.9.具有数据储存功能及RS-232接口

3.10.具有正门独立锁定装置

△3.11.黄疸治疗装置与培养箱整机注册

3.12.工作电源：AC220V/50Hz

3.13.输入功率：≤1000 VA

3.14.控温方式：箱温和肤温两种温度控制

3.15.箱温控制范围：25℃-37℃

3.16.肤温控制范围：34℃-37℃

△3.17.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

3.18.升温时间：≤30min

3.19.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

3.20.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

3.21.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

3.22.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

3.23.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

3.24.婴儿床倾斜角度：无级可调

3.25.婴儿舱内噪声：≤45dB(A)

3.26.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

3.27.湿度显示范围：0%RH—99%RH

3.28.湿度控制范围：0%RH—90%RH

3.29.湿度显示精度：±5%RH内

3.30.床面表面有效胆红素总辐照度均匀性:>0.4

3.31.上蓝光床面表面有效总辐照度:≥0.6mW/cm2（光源为灯管）

3.32.上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥0.64mW/cm2（光源为灯管）

3.33.上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度最大值:1.1mW/cm2（光源为灯管）

3.34.下蓝光床面表面有效总辐照度:≥0.8mW/cm2（光源为LED）

3.35.下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥0.8mW/cm2（光源为LED）

3.36.下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度最大值:1.3mW/cm2（光源为LED）

4.每台配置要求：

4.1	箱体1个

4.2	机柜1个

4.3	脚轮4个

4.4	护栏1个

4.5 输液架1个

4.6托盘1个

4.7电源线1根

4.8输氧管1根

4.9皮肤温度传感器1个

4.10黄疸治疗装置1个

6、新生儿辐射保暖台

新生儿辐射保暖台技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：  新生儿辐射保暖台

三、	数量：18台

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：新生儿辐射保暖台

2.用途说明：

2.1.婴儿辐射保暖台通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持婴儿患者的热平衡，临床用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。

3.系统技术规格及概述：

3.1.控温方式：预热、手控、肤温三种控制

△3.2.肤温控温范围：32℃～37.5℃

△3.3.肤温显示范围：5℃～65℃

3.4.控温精度：≤0.5℃

△3.5.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

3.6.床面温度均匀性：≤2℃

3.7.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动

3.8.婴儿床倾斜角度：三档可调

3.9.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

3.10.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

4.每台配置要求：

4.1	辐射箱1个

4.2	机架1个

4.3	婴儿床

4.4	输液架1个

4.5 托盘1个

4.6电源线1根

4.7皮肤温度传感器1根

4.8使用说明书1本

7、转运培养箱（带转运呼吸机）

转运培养箱（带转运呼吸机）技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：转运培养箱（带转运呼吸机）

三、	数量：1套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：转运培养箱（带转运呼吸机）

2.用途说明：

2.1.为新生儿重症患者提供转运平台，实现上下级医院及各科室之间的无缝转运

3.系统技术规格及概述：

3.1婴儿转运培养箱

3.1.1.具有箱温和肤温两种温度控制模式

3.1.2.具有设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示

△3.1.3.具有交流、直流和蓄电池三种供电模式，可连接DC12V或DC24V车载电源

3.1.4.双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出

3.1.5.具有供氧装置

3.1.6.交流工作电源：AC220V/ 50HZ

3.1.7.直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A

3.1.8.输入功率：≤400VA

3.1.9.箱温控制范围：25℃～37℃

3.1.10.肤温控制范围：34℃～37℃

3.1.11.升温时间：≤30min

3.1.12.培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃

3.1.13.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃

3.1.14.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃

3.1.15.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

3.1.16.婴儿舱内噪声：≤52dB（A）

3.1.17.故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

3.1.18.蓄电池连续工作时间：≥90min

3.2

3.2.1.适用于新生儿

3.2.2.动力：超静音涡轮供气，最大持续流速≥35L/min

△3.2.3.结构：触摸屏、手动旋扭两种，重量＜5kg

3.2.4.通气模式：SCMV、SIMV、PCV、P-SIMV、持续气道正压通气

3.2.5.频率：1-80次

3.2.6.潮气量/目标潮气量：2-300ml

3.2.7.PEEP/CPAP，Plow：3-25cmH2O

3.2.8.吸气时间：0.1-12s（SIMV模式下可调）

3.2.9.峰流速：0-40l/min

3.2.10.流速触发灵敏度：0.1-5l/min

3.2.11.压力控制/压力支持：0-45cmH2O

3.2.12.呼气切换灵敏度：5-70%吸气峰流速可调

3.2.13.流速：吸气峰流速，呼气峰流速

3.2.14.容量：呼出潮气量, 呼出分钟通气量，漏气量

3.5.15.时间：吸气时间，呼气时间，I:E，总呼吸频率，自主呼吸频率

△3.5.16.后备电池≥4小时

4.每台配置要求：

4.1	手推车1个

4.2	箱体1个

4.3	婴儿固定带2个

4.4	氧气瓶2个

4.5 输液架1个

4.6蓄电池1个

4.7输氧阀1个

4.8交流供电电源线1根

4.9直流供电电源线1根

4.10皮肤温度传感器1个

4.11空气净化材料1个

4.12操作窗塑料套2个

4.13转动圆窗塑料套1个

4.14转运呼吸机1台

8、婴儿床

婴儿床技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：婴儿床

三、	数量：120套

四、	所属医疗设备类别：一类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：婴儿床

2.用途说明：

2.1.作为新生儿床单位，便携及安全性高，材质安全及便于临床照护

3.系统技术规格及概述：

△3.1.具有气弹簧技术，婴儿床高度调节灵活自如，同时减震降噪

3.2.具有床体高度自由可调，满足母婴互动以及医护人员护理需要

△3.3.婴儿盆可倾斜，有效防止新生儿吐奶，支持三档调节锁定

3.4.可恢复侧挡板，母亲抱取婴儿更加省力方便

3.5.床体可拆卸，方便医护人员清洁消毒

3.6.两侧床头锁设计，有效防止婴儿侧落，提供安全防护

3.7.配置大容量储物筐，同时床头两侧可放置小储物兜

3.8.万向脚轮，移动灵活方便，同时脚轮可锁定

3.9.医用婴儿床具有摆臂摆动功能，方便医护人员及母亲对于婴儿的护理

3.10.婴儿盆最大承载重量：10kg

△3.11.婴儿盆最大倾斜角度：不小于12°

3.12.储物兜最大承载重量：0.5kg

3.13.储物筐（盆）最大承载重量：≥2kg

3.14.尺寸：≤110(L)×55(W)×111(H)cm

4.每台配置要求：

4.1	医用婴儿床1个

4.2	床垫1个

4.3	储物兜1个

4.4	储物盆1个

4.5使用说明书1本

9、T组合复苏器

T组合复苏器技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：T组合复苏器

三、	数量：2套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：T组合复苏器

2.用途说明：

2.1.用于足月儿和早产儿正压通气，对早产儿的复苏更能提高效率和安全性

3.系统技术规格及概述：

3.1.适用对象：体重≤10Kg的婴儿

3.2.浓度：21-100%

3.3.复苏气体流量范围：5-15L/min

3.4.压力表量程：-10-80cmH2O；精度：±2%满刻度

△3.5.最大安全压力（Pmax）设置范围：在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1-60cmH2O；出厂默认40cmH2O

3.6.吸气峰压（PIP）设置范围：

3.6.1.当流量为5L/min时，1-57cmH2O；

3.6.2.当流量为8L/min时，2-58cmH2O；

3.6.3.当流量为10L/min时，3-59cmH2O；

3.6.4.当流量为15L/min时，5-60cmH2O

3.7.呼气末正压（PEEP）设置范围：

3.7.1.当流量为5L/min时，0-8cmH2O；

3.7.2.当流量为8L/min时，0.2-17cmH2O；

3.7.3.当流量为10L/min时，0.5-23cmH2O；

3.7.4.当流量为15L/min时，1-28cmH2O

4.每台配置要求：

4.1	主机1个

4.2	模拟肺1个

4.3	保护端盖1个

4.4	进气口转换接头1个

4.5 操作手册1本

4.6使用说明书1本

10、NO吸入仪（一氧化氮吸入仪）

NO吸入仪（一氧化氮吸入仪）技术规格及参数

- 设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角示范区青浦医院

- 设备名称： NO吸入仪（一氧化氮吸入仪）

- 数量：1台

- 所属医疗设备类别：三 类

- 是否进口产品：否

六、	总体要求：

- 1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

- 2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

- 七、	技术规格、参数以及要求

- 治疗用一氧化氮气体来源：设备即时生发，无需储气钢瓶

- △治疗用一氧化氮生发方式：电化学催化法

- △NO 输出浓度及步长：0~200 ppm，步长为1 ppm

- NO 输出浓度精准度：当1ppm≤NO输出浓度≤4ppm, 误差不超过±0.8ppm；

- △当5ppm≤NO输出浓度≤200ppm,误差不超过±2ppm或者±10%（取其大者）。

- 具备流量传感器，每秒钟支持采样250次。

- 监测参数：NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮）和O2（氧气）

- NO 浓度监测范围及精准度：0ppm～200ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppm（取其大者）

- NO 浓度监测分辨率：监测浓度<100ppm时，分辨率为0.1ppm，监测浓度范围在100ppm～200ppm时，分辨率为1ppm。

- NO2浓度监测范围及精准度：0～50ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppm（取其大者）

- NO2浓度监测分辨率：分辨率0.1ppm

- NO2浓度监测限值：用户可设置最高报警限，仪器默认3ppm

- O2浓度监测范围及精准度：监测浓度范围18%～100%,误差不超过±3%

- O2浓度监测分辨率：分辨率1%

- 各参数监测模块的响应时间：NO：小于15s（2.5m采样管）；NO2：小于50s（2.5m采样管）；O2：小于15s（2.5m采样管）

- 监测传感器类型：电化学传感器，含NO传感器、NO2传感器和O2传感器

- 报警级别：分为高、中、低三挡。支持2种形式的报警：生理报警和技术报警

- 报警控制：仪器支持用户对各参数（NO,NO2,O2)报警限进行设置

- 屏幕显示：≥10寸彩色液晶显示屏，可实时显示NO、NO2和O2的浓度

- 配置清单：

- 一氧化氮治疗仪主机  *1

- 微释控反应体  *1

- 空气管路，NIST接口，5m  *1

- 流量监测模块数据线  *1

- 电源适配器  *1

- 使用说明书  *1

- 台车  *1

- 管路附件包（新生儿）  *2

- 流量传感器（新生儿）  *1

11、空氧混合仪

空氧混合仪技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：   医用空氧混合器

三、	数量：8套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：医用空氧混合器

2.用途说明：

2.1.医用空氧混合器可以提供不同浓度的氧气和空气混合气体，根据混合比例不同，氧气浓度可以从21%到100%不等，根据患者的病情和需要进行调整。

3.系统技术规格及概述：

3.1.氧浓度21%-100%连续可调

3.2.氧浓度和流量分开调节、互不影响

3.3.调节精度高，气体输出持续稳定

3.4.气动气控，无需电源供电

3.5.氧浓度调节范围：21%～100%；允差：±3%

△3.6.流量计调节范围：0L/min～15/min; 允差：最大示值的±4%

3.7.供气气源压力差在150kPa±30kPa时，混合器会产生压差报警

3.8.供气气源压力高于560kPa±40kPa时，混合器会产生高压报警

3.9.内置气动声音报警装置，报警声压级大于60dB

4.每台配置要求：

4.1	主体1个

4.2	硅胶管1个

4.3	固定支架1个

4.4	医用低压挠性空气软管1根

4.5 医用低压挠性氧气软管1根

4.6湿化瓶1个

4.7使用与技术说明书1本

12、高流量吸氧装置

高流量吸氧装置技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：高流量吸氧装置

三、	数量：8套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1.货物名称：高流量吸氧装置

2.用途说明：

2.1.高流量氧疗是指通过提供高流量、精确氧浓度以及加温湿化的空氧混合气体，为患者进行有效的呼吸治疗的方式。可以快速改善患者氧合水平，并保持气道粘液纤毛的正常运转

3.系统技术规格及概述：

3.1.氧浓度：21％-100％

3.2.报警噪音：＞60dB(A)

3.3.流量：0-15L/min

3.4.额定工作压力：350kPa

3.5.气源发生中断  声音报警

3.6.高压报警：＞560kPa±40kPa

3.7.报警压力差：150±30kPa

3.8.水罐出气口：31-36℃，气道端:28-34℃

3.9.湿度性能：无创模式：＞10mg/l

3.10.CPAP压力值0-10cm/H2O

4.每台配置要求：

4.1	主体1个

4.2	硅胶管1个

4.3	固定支架1个

4.4	医用低压挠性空气软管1根

4.5 医用低压挠性氧气软管1根

4.6湿化瓶1个

4.7湿化器1个

4.8湿化器加热管路1套

13、输液泵

输液泵技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：输液泵

三、	数量：40台

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：1、	在上海有相应的维修机构，设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，注明整机保修范围，提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

- 输液精度≤±5%

- 速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999ml

- 快进流速范围：0.1-1400ml/h

- 支持ml/h和滴/min两种流速单位

- 屏幕≥2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- △在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值可调，最低150mmHg

- 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

- 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

- △防进液等级IPX4

- 可升级无线模块，实现无线联网监测；

- △泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。

- 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。

19.每台配置要求：

19.1  主机  1台

19.2  固定夹 1个

14、输液泵

输液泵规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：输液泵

三、	数量：10套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1、泵身（含电池）≤1.4公斤。

2、输液总量设置范围：0.1～9999ml，以0.01ml递增；速率范围：0.01～1200 ml/h以0.01ml递增

3、预置输注时间范围可调。

4、不中断输液而能安全更改速率

5、输液精度≤±5%。

6、快推功能：＞1～1200ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快推设定时间，1分钟～24小时可调。

7、快推速率可调，快推“bolus”手动执行，也可以预设“bolus”量0～100ml，自动给入

8、静脉开放速率（KOV）：

输液速度≥10 ml/h：为3 ml/h

输液速度＜10 ml/h：为1 ml/h

输液速度＜1 ml/h：等于 设定的速度

9、预置Bolus设定时间：1 min～24 h

10、电池容量：在100 ml/h的情况下≥4 h。电池：可充电，工作时间≥4小时。具有电池维护程序。

11、体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h

12、全信息显示所有详细的运行及报警信息

（1）报警信息显示：以声、光及明确的闪动符号报警

（2）提示报警：开机后2分钟未运行，则提示报警，避免遗漏操作

△（3）空气探测器：可探测出所有＞0.01 ml的气泡。单个气泡＞0.02 ml时报警；每小时累计的气泡＞0.3 ml时报警，报警灵敏度可调。

（4）完成报警：在预置输液量或预置输液时间完成后报警。预报警时间可调。

（5）排空报警：在液滴滴完时报警（使用滴数传感器）

（6）低电池报警：电池用完前30分钟时预报警

（7）阻塞报警：压力域值9档可调

（8）在剂量发生错误时的警报（如果因为设备发生故障而导致毫升剂量错误，泵会自动关闭）

△13、泵内抗自流钳：泵门打开时，保证液体不会任意流出

14、暂停功能：可以暂停从而保存信息

15、有数据锁防止输液参数被意外修改

16、可随时连接到输液管理系统中，即插既用，可热插拔。

△17、可以用电源为12V 直流/ 35W供电。泵可用于救护车和急救直升飞机上（可使用救护车/直升机的车载电源），提供安全输液。输注泵为CFⅡ类保护，IP22防护。

15、双通道靶控系统

双通道靶控系统技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：双通道靶控系统

三、	数量：3套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：1、	在上海有相应的维修机构，设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，注明整机保修范围，提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

- 技术规格、参数以及要求

1，注射精度≤±1.8%

△ 2，速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

3，预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

4，快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5，可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

△ 6，支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

7，注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

8，无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

9，8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

△ 10，标配TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

11，可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

12，≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

13，全中文软件操作界面

14，锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

15，支持药物库，可储存≥5000种药物信息

16，支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

17，报警时可通过示意图片直观提示报警信息

18，在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

19，压力报警阈值≥15档可调

20，具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

21，具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

22，信息储存：可存储≥3500条的历史记录

23，电池工作时间≥5小时@5ml/h

24，防异物及进液等级IP33

25，整机重量不超过1.7kg

26，满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

八.每台配置要求

1， 主机    1台

2，电源线   1套

3，电池     1台

4，固定夹   1个

16、注射泵

注射泵技术规格及参数

- 设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：注射泵

三、	数量：28台

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求： 1、	在上海有相应的维修机构，设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，注明整机保修范围，提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

- 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

- 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999ml

- 快进流速范围：1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

- KVO：0.1-5ml/h

- △ 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和间断给药模式

- LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- △ 具备报警功能。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少12档可调，最低75mmHg

- 信息储存：可存储至少2000条的历史记录

- 电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h

- 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

- △ 防异物及进液等级IP34

- 可升级无线模块，实现无线联网监测；

- 整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供第三方证明。

- 每台配置要求：

24.1  主机  1台

24.2  固定夹 1个

17、双通道注射泵

双通道注射泵技术规格及参数

- 设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：双通道注射泵

三、	数量：10台

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：1、	在上海有相应的维修机构，设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，注明整机保修范围，提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

- 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

- 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999ml

- 快进流速范围：1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

- KVO：0.1-5ml/h

- △可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和间断给药模式

- 具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

- LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 具备报警功能。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- △压力报警阈值至少12档可调，最低75mmHg

- 信息储存：可存储至少2000条的历史记录

- 单通道注射时，电池工作时间≥5小时@5ml/h，可升级至≥10小时@5ml/h

- 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

- △防异物及进液等级IP34

- 可升级无线模块，实现无线联网监测；

- 整机重量不超过3.6kg，主机自带提手，方便携带

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供第三方证明。

- 每台配置要求：

25.1  主机  1台

25.2  固定夹 1个

18、输注系统

输注系统技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：输注系统

三、	数量：4套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：1、	在上海有相应的维修机构，设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，注明整机保修范围，提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

（一）、工作站

1.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接，只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

2.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

△ 3.可通过有线、无线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵及呼吸机、视频、超声、ECMO等设备信息同屏查看

（二）、注射泵

1.注射精度≤±1.8%

2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

3.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

4.可自动统计四种累计量：24h、最近、自定义时间段、定时间隔

△ 5.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

6.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

7.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

8.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式和间断给药模式；具备联机功能

9.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

10.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

11.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

（三）、输液泵

1.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路

2.输液精度≤±5%

3.速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

4.快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

6.输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

7.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

△ 8.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

9.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

10.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

11.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

12.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

13.每台配置要求

13.1  输液系统主机      1台

13.2  注射泵模块主机    3台

13.3   输液泵模块主机   1台

13.4   固定夹           1个

19、间歇式脉冲抗栓系统

间歇式脉冲抗栓系统技术规格及参数

一、	设备使用单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一条化示范区青浦分院

二、	设备名称：  间歇脉冲加压抗栓系统

三、	数量：15套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

七、	技术规格、参数以及要求

1、技术参数

1.1、功能：预防深静脉血栓

△1.2、治疗时间：启动后持续不间断运行≥18小时

1.3、压力峰值：近端≥68mmHg，远端≥78mmHg；足端≥130mmHg

1.4、充气模式：瞬间充气，充气时间≤1秒（达到压力峰值）

1.5、加压方式：连续梯度不对称加压（腓肠肌加压）

1.6、加压持续时间：≤6秒

1.7、放气时间：≤54秒

△1.8、气囊结构：双气囊结构（大气囊套小气囊），具备无缝链接技术

1.9、具备自动检测腿部尺寸功能，根据压力反馈，自动调整输出量

1.10、物理机械按键，可一键操作，无需预设压力及周期

1.11、具备自动识别左右肢功能

1.12、具备漏气报警功能

1.13、配置液晶显示屏≥2.3英寸：可显示治疗时长、单双腿模式、故障信息等

△1.14、配置一体式床勾：床钩可拆卸、拉伸。拉伸长度可调，最长长度≥8.9cm

1.15、设备重量：≤2公斤

2、每套配置要求

2.1、抗血栓下肢压力泵（1台）

2.2、电源配置器（1个）

2.3、连接导气双管（1套）

2.4、简便使用说明

2.5、标签（1个）

2.6、操作手册（1本）