## 技术参数
上海市第六人民医院医疗设备（十四）采购需求（第1包）
设备名称：麻醉机
采购编号：0025-W00015766 预算总价：4872000元
预算单价：348000元/台 采购数量：14 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类供应商采购
□专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理
二、主要技术参数
2.1 | 主机配备彩色电容触摸屏≥18英寸，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图，支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图 ，内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 ，可连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征，病人输注泵信息同步在麻醉机上显示并可操作流速调整等 |  | 4 | 是
2.2 | 麻醉机与同品牌监护均具备中央站远程控制功能，可远程操作包括：测量血压、关闭报警，通气模式切换、预设和调节，以及的新鲜气体模式、总流量、氧浓度、氧气流量、空气流量、笑气流量进行调节 |  | 4 | 是
2.3 | 监测参数至少包括：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）、BIS、BISx4、NMT监测 |  | 2 | 是
2.4 | 配置的二氧化碳吸收罐容积≤1500ml ，满足临床低微流量麻醉需要，可选共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 |  | 2 | 是
2.5 | 支持≥4个辅助电源接口，1个LAN接口支持网络和软件升级, 1个RS-232 接口，1个视频信号接口，2个USB接口，以上接口均位于机身背面，标配基于无线网卡的网络接口 |  | 2 | 是
2.6 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 |  | 2 | 是
2.7 | 具备高频喷射通气功能升级接口 |  | 2 | 是
2.8 | 标配一个原厂七氟醚挥发罐，与麻醉机主机为同一厂家生产。非第三方加工，挥发罐具备压力、流速和温度补偿 |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 容量控制（VCV）潮气量设置范围至少包括：10ml-1500ml ，吸气压力设置范围至少包括：5-70 cmH2O ，支持压力：0，3cmH2O～60 cmH2O，呼吸频率：2-100次/分钟 ，吸呼比：4:1到1:10 ，压力限制范围：10-100 cmH2O，电子PEEP，显示屏设置范围至少包括：OFF，2-50 cmH2O ，吸气暂停：OFF，5%-60% ， 呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min。 |  | 2 | 是
3.2 | 主机显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节 |  | 2 | 是
3.3 | 可选配原厂的地氟醚挥发罐，与麻醉机主机为同一厂家生产。非第三方加工 |  | 2 | 是
3.4 | 气动电控呼吸机，全中文操作和显示，同屏幕≥5通道波形显示 （压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等） |  | 2 | 是
3.5 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染（包括流量传感器） |  | 2 | 是
3.6 | 提供辅助/控制通气，至少具备标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式，可升级SIMV-VG、CPAP/PS、APRV、AMV模式 |  | 1 | 是
3.7 | 标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持1块电池使用时间≥90分钟 |  | 1 | 是
3.8 | 可存储至少10000条事件记录，50张屏幕截图 ；患者参数趋势图（表）信息至少48小时 ；可选麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势 |  | 1 | 否
3.9 | 肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期， 支持定时膨肺功能 |  | 1 | 是
3.1 | 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 |  | 1 | 是
3.11 | 全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)） |  | 1 | 是
3.12 | 具备辅助吸氧流量计，标配高流量给氧功能，流量范围至少包括 2-80 L/min，氧浓度设置范围至少包括 21~100% |  | 1 | 是
3.13 | 机架采用中央刹车系统，配置大脚轮，并具有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，可选配折叠辅助工作台 |  | 1 | 是
3.14 | 具备麻药消耗量统计功能 |  | 1 | 是
3.15 | 呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下） |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 麻醉机远程操作控制工作站一套 标准配置14套，每套包含： 麻醉机主机1台 七氟醚挥发罐1个 二氧化碳吸收罐 1个 主动排污1套 全电子流量计1套 一次性纳石灰罐/带皮囊支架1套 麻醉气体含顺磁氧监测模块1个 肺保护工具1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | √需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥8年(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次，主要保养内容为设备整体维护。需提供原厂承诺。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格7折优惠