## 技术参数
上海市第六人民医院医疗设备（十四）采购需求（第2包）
设备名称：多功能麻醉机
采购编号：0025-W00015765 预算总价：3850000 元
预算单价：385000元/套 采购数量： 10套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于成人、儿童和新生儿。给患者通气时使用喉罩、面罩或气管插管。能完成各种形式的全身麻醉以及局部麻醉。
二、主要技术参数
2.1 | 电动电控呼吸机，主机可直接抽取室内空气进行机械通气，保证病人安全。 |  | 4 | 是
2.2 | 具备真氧检测功能：自动自检时可检测高压管道内是否输送真实的氧气，并有相关报警提示。 |  | 4 | 是
2.3 | 配备吸入和呼出端非压差式流量传感器，不易受水汽影响，可浸泡消毒或高温灭菌。 |  | 4 | 是
2.4 | 容量控制模式下潮气量设定范围至少包括: 10~1500毫升，最小设定值可以到5毫升。 |  | 4 | 是
2.5 | 可自动激活吸入麻醉剂的低MAC报警，报警限值可自动调节 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 内置式≥15英寸彩色触摸屏幕，所有参数、波形由一体化彩色内置式大屏幕同屏显示，非外接屏幕。主屏幕侧面为监护仪和手麻系统预留安装位置。 | 1 | 是
3.1.2 |  | 采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响；保障潮气量精准。 | 1 | 是
3.1.3 |  | 可直接设置混合气体总流量及氧浓度，新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2 – 15 L/min；氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气）；25 - 100%（载气：笑气）。电子新鲜气体混合器，2气源（O2/AIR）或3气源（O2/AIR/N2O） | 1 | 否
3.1.4 |  | 可选配原厂地氟醚挥发罐，与麻醉机主机为同一厂家生产。非第三方加工 | 1 | 是
3.1.5 |  | 配置原厂七氟醚挥发罐，与麻醉机主机为同一厂家生产。非第三方加工 | 2 | 是
3.1.6 |  | 麻醉挥发罐首次最大加药量≥360毫升，常规最大加药量≥300毫升。 | 1 | 是
3.1.7 |  | 暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警 | 1 | 否
3.1.8 |  | 通气模式至少包括：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停模式（一键暂停，便于术中操作） | 1 | 否
3.1.9 |  | 可根据病人的身高自动计算理想体重，并预设相关的通气参数和报警阈值。 | 1 | 否
3.1.10 |  | 采用新鲜气体隔离技术或者顺应性补偿，保证障潮气量精准 | 1 | 是
3.1.11 |  | 配置一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止回路积水，减少患者呼吸系统水分的流失和低温刺激，降低术后肺部并发症风险 | 1 | 否
3.1.12 |  | 具有一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可监测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗材。采样气体回流到呼吸系统。 | 1 | 否
3.1.13 |  | 呼吸系统总容量（包含CO2吸收罐和呼吸机最大容量）：≤3.6升。CO2吸收罐容量≥1.5升。 | 2 | 是
3.1.14 |  | 呼吸回路可耐≥137℃高温灭菌消毒。具有一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水。 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 呼吸频率: 3 - 100 次/分;潮气量（AF或PRVC模式）设置范围：≥5-1500ml、快速充氧范围;25-75L/min、平台时间%：≥0-60%、流量触发 : ≥0.3 - 15 L/min、压力上升时间：≥0 - 2秒、吸气时间：0.2 - 10秒；吸气终止标准：≥5 - 80 % | 1 | 否
3.2.2 |  | 呼吸机最大吸气流速≥160 L/min | 1 | 是
3.2.3 |  | 吸气呼气比值的设置范围（或源于频率和吸气时间调节范围）：≥1:49 - 49:1 | 1 | 是
3.2.4 |  | APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O、吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）、呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 标准配置10套，每套包含： 麻醉机主机含显示器，1套 麻醉加热回路系统，1套 废气排放装置，1套 气体检测模块（呼吸末CO2，麻醉气体，O2），1套 钠石灰罐，1个 七氟醚蒸发罐，1个 一次性管路，25套 氧气、空气、连接管，各1根 流量传感器，5个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单，由厂家进行售后服务。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次，主要保养内容为设备整体维护。需提供原厂承诺。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于7折的优惠价供应维修零配件。