## 技术参数
上海市第六人民医院医疗设备（十四）采购需求（第3包）
设备名称：麻醉工作站
采购编号： 0025-W00015764 预算总价： 1799700元
预算单价：599900元 采购数量：3台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类供应商采购
□专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于诱导室、手术和复苏过程中，用于新生儿、心脏病人、危重病人以及常规病人的麻醉监测。
二、主要技术参数
2.1 | 采用气动电控呼吸机，可用于新生儿、儿童及成人，支持中英文界面。标配一个近端流量传感器，位于患者口鼻端，适用于新生儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气。电子流量计，氧气、空气或笑气流量分别显示，流量范围至少包括0.15-15 l/min，可在屏幕上直接设定氧气、空气、笑气流量，可在屏幕上直接设定氧气浓度和新鲜气体总体积。 |  | 4 | 是
2.2 | 模块化、插件式监护仪，医用级电容彩色触摸宽屏≥15英寸，显示器分辨率≥1280 x 800像素，趋势及图表回顾≥168小时，具有72小时全息回顾功能。屏幕显示波形通道数≥12。可监测麻醉气体、熵指数、肌松监测，标配疼痛监测。 |  | 4 | 是
2.3 | 回路容积（包含回路系统、风箱）≤3L，可快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度。手动皮囊不参与机械通气。 |  | 4 | 是
2.4 | 可同屏同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV），需提供截图证明。通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的状态熵指数（SE）数值。通过采集额肌电信号分析并转换得出能反映肌肉松弛程度和镇痛效果的反应熵指数（RE）数值。 |  | 3 | 是
2.4 | 标配气体模块插槽可使用单宽度气体模块。流量传感器为非耗材设计，可重复性使用。监测描记可显示：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气道阻力等参数。可冻结六个呼吸环，用于不同手术期间肺顺应性监测对比。 |  | 3 | 是
2.5 | 标配目标氧浓度指针功能以指导新鲜气体流量和吸入氧浓度设定，并以柱状图及数字显示。标配两种及以上肺复张解决方案，支持术中执行单次膨肺和呼气末正压递增循环法等肺复张的临床决策。 |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 潮气量范围:5-1500ml（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml-1500ml，PCV模式下5ml-1500ml） | 1 | 是
3.1.2 |  | 可自动识别、分析5种吸入性麻醉气体及O2、CO2、N2O共计8种气体的实时吸入/呼出浓度，并提供实时MAC值及具有年龄特异性MACage值。可提供机械传感器和电子传感器。电子传感器适用于2岁以下儿童，可以放置于手部或者脚部等多部位。配置Masimo血氧技术。 | 1 | 是
3.1.3 |  | 标配具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：吸气暂停：关，5%-60%时间；吸气终止水平：5%-75%；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者触发的呼吸次数的达到“退出后备”中设置的参数后，呼吸机将自动恢复 PSVPro 模式。具备AOA二维导览图。 | 1 | 是
3.1.4 |  | 具备30分钟迷你趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数30min内的变化，可与术中麻醉机其他参数同屏显示。提供图片证明 | 1 | 是
3.1.5 |  | 回路中呼吸活瓣垂直放置设计，以保障患者生命安全。提供图片证明 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 开机自动检测2个罐位挥发罐漏气状态，提示低压漏气情况，非自检过后手动设置步骤操作，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险 | 1 | 是
3.2.2 |  | 无需增加额外配件即可实现手术体积描记指数(SPI)的监测。 | 1 | 是
3.2.3 |  | 具备麻醉机和监护仪设备间的数据传输功能，可把麻醉机相关参数通过监护仪进行显示，显示该患者手术期间的呼气末二氧化碳变化曲线及数值、吸入二氧化碳和呼吸频率数值；呼气末氧气、吸入氧气和吸入呼出氧气浓度差数值；压力时间曲线及平均气道压、外源性呼气末正压力、气道峰值。 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 内置插件槽，可支持热插拔，无需开机重启，开机状态下即可更换，气体模块可与监护仪共用 | 1 | 是
3.3.2 |  | 非外挂式内置一体化双罐位，具有互锁功能，无需手动选择使用挥发罐，标配一个七氟醚挥发罐 | 1 | 是
3.3.3 |  | 回路防积水采用内置冷凝功能（非加热方式），无需能耗，外部电源停电，使用主机内电池供电时，回路防积水功能依然正常使用 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 标配具备吸入麻醉剂用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示吸入麻醉剂使用量。 | 1 | 是
3.4.2 |  | 具备新鲜气体用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示新鲜气体使用量， | 1 | 是
3.4.3 |  | 开机自检流程中包含挥发罐自检单独功能，可通过图形及文字显示，自动识别罐位，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险。挥发罐罐位上排灯设计，方便腔镜手术昏暗环境下精准调控挥发罐。 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换可重复使用的同品牌CO2吸收器，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气。 | 1 | 是
3.5.2 |  | 钛合金抗变型可变孔口自加热流量传感器，非耗材设计，可重复性使用 | 1 | 是
3.5.3 |  | 外置带透明刻度的上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 | 1 | 是
3.5.4 |  | 所有模块可耐受≥134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器、风箱折叠皮囊上必须具有134℃国际认证标识。 | 1 | 是
3.5.5 |  | 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差； | 1 | 是
3.5.6 |  | 提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、PCV-VG、SIMV PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP。 | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 标准配置3套，每套包含： 麻醉系统主机（含显示屏）,1台 麻醉监护仪,1台 熵指数模块,1套 肌松模块,1套 5导联心电导联线,1套 血氧探头,1套 血压袖带,1套 双有创压模块,1套 双体温模块,1套 七氟醚挥发罐,1套 七氟醚加药器,1套 钠石灰组件,1套 空气管路,1套 氧气管路，1套
4.1 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.2 | 安装 | √需要 □不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.3 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.4 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，投标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.6 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥5年(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。保修期满后以不高于7折的优惠价供应维修零配件。