## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求
设备名称：多功能数字胃肠带C臂（含自筹）
采购编号：0025-W00009546 预算总价：3500000元
预算单价：3500000元/套 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：□第一类 þ第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（数字化X射线透视摄影系统）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该设备应满足数字透视、数字摄影、妇产系造影检查等常规放射学诊断及治疗的需要。
二、主要技术参数
2.1 | 配置一体化岛屿式升降床体，床体高度可升降范围≥50cm，床面最低高度≤50cm |  | 4 | 是
2.2 | 动态平板探测器像素大小≤140um |  | 4 | 是
2.3 | 最大脉冲透视≥30fps |  | 4 | 是
2.4 | 易损件球管为整机制造商生产 |  | 4 | 是
2.5 | 球管沿床体纵向移动覆盖范围≥200cm |  | 4 | 是
2.6 | 高压发生器最大标称功率≥80kw |  | 4 | 是
2.7 | 床体倾斜角度≥±90度 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1.1 | 高压发生器 | 高压发生器最大管电流≥1000mA | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 高压发生器最大输出摄影电压≥150kV | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 高压发生器透视输出最大电压≥125kV | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 高压发生器最短曝光时间≤1ms | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 高压发生器电压等参数调整方式：支持液晶触摸屏控制 | 0.5 | 否
3.2.1 | 床体 | 床体倾斜速度≥6度/秒 | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 床面横向运动范围≥25cm | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 床面任意位置床体承重≥200kg | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 可选SID距离≥3种，支持电动调整 | 0.5 | 否
3.2.5 |  | 倾斜投照角度≥ ±40度 | 0.5 | 否
3.3.1 | 动态平板探测器 | 动态平板探测器视野可变≥ 5 视野 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 动态平板探测器像素矩阵≥3000ｘ3000 | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 动态平板探测器空间分辨率≥3.6 lp/m | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 动态平板探测器有效视野≥ 17英寸x17英寸 | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 动态平板探测器透视摄影转换时间≤0.5s | 0.5 | 否
3.4.1 | 球管 | 球管阳极热容量≥750kHu | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 球管焦点数量≥2个，小焦点≤0.7mm，大焦点≥1.0mm | 0.5 | 否
3.4.3 |  | 球管小焦点功率≥50kW | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 球管大焦点功率≥100kW | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 球管阳极转速≥9700转/分钟 | 0.5 | 否
3.5.1 | 其他 | 数字化影像系统硬盘容量≥ 500GB | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 数字化影像系统图像储存量≥10,000 幅 | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 数字化影像系统监视器台数≥2台 | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 具备DSA(数字减影血管造影）功能 | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 压迫带1根；肩托1个；握把1个；对讲系统1套；操作台1套；医用 5 兆阅片屏2台；
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取