## 神经外科手术器械
上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科手术器械采购需求
设备名称：神经外科显微器械
采购编号：0025-W00008985 预算总价：1000000元
采购数量： 一批
所属医疗设备类别：■第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于神经外科开展脊髓内、脑干肿瘤切除术等高难度术式。
二、主要技术参数
2.1 | 所有器械及载物篮均由同一品牌制造商原厂生产。 |  | 5 | 是
2.2 | 所有器械表面均刻有品牌标识、二维码及产品型号，方便识别及管理。 |  | 5 | 是
2.3 | 器械各项长度尺寸允许+/-3mm差。 |  | 4 | 是
2.4 | 铝钛氮涂层器械需要提供相关证明文件。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 18
三、一般技术参数
3.1 | 显微器械操作手柄1，铝钛氮涂层，直径：8MM，长度：100MM |  | 0.5 | 是
3.2 | 显微器械操作手柄2，铝钛氮涂层，直径：11MM，长度：100MM |  | 0.5 | 是
3.3 | 显微探针1，铝钛氮涂层，球头，直型，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.4 | 显微探针2，铝钛氮涂层，球头 45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.5 | 显微探针3，铝钛氮涂层，球头 90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.6 | 显微钩1，铝钛氮涂层，钝 45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.7 | 显微钩2，铝钛氮涂层，钝 90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.8 | 显微钩3，铝钛氮涂层，锐 90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.9 | 显微刮勺1，铝钛氮涂层，工作端直径：2MM，角度：10゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.10 | 显微刮勺2，铝钛氮涂层，工作端直径：2MM，角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.11 | 显微刮勺3，铝钛氮涂层，长颈部，工作端直径：2MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.12 | 显微剥离子1，铝钛氮涂层，弯型，直径：1MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.13 | 显微剥离子2，铝钛氮涂层，弯型，直径：2MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.14 | 显微剥离子3，铝钛氮涂层，弯型，直径：3MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.15 | 显微刮匙1，铝钛氮涂层，工作端直径：4MM，工作端角度：0゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.16 | 显微刮匙2，铝钛氮涂层，工作端直径：4MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.17 | 显微刮匙3，铝钛氮涂层，工作端直径：4MM，工作端角度：90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.18 | 显微刮匙4，铝钛氮涂层，长颈部，工作端直径：4MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.19 | 显微刮匙5，铝钛氮涂层，长颈部，工作端直径：4MM，工作端角度：90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.20 | 显微刮匙6，铝钛氮涂层，工作端直径：6.5MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.21 | 显微刮匙7，铝钛氮涂层，工作端直径：6.5MM，工作端角度：90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.22 | 显微骨锉1，铝钛氮涂层，直径：1MM，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.23 | 显微骨锉2，铝钛氮涂层，直径：2MM，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.24 | 显微骨锉3，铝钛氮涂层，直径：3MM，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.25 | 显微肿瘤刀1，铝钛氮涂层，直径：1.5MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.26 | 显微肿瘤刀2，铝钛氮涂层，直径：3MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.27 | 显微肿瘤刀3，铝钛氮涂层，直径：4.5MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.28 | 显微手术器械载物篮，长X宽X高：243 x 253 x 56 mm |  | 0.5 | 是
3.29 | 弹簧显微剪1，不锈钢材质，长度：225 MM，工作端：锐/锐，锯齿刃口 |  | 0.5 | 是
3.30 | 弹簧显微剪2，不锈钢材质，长度：245 MM，工作端：锐/锐，上弯，扁平 |  | 0.5 | 是
3.31 | 施加钳1，标准型钛合金脑动脉瘤夹施加钳，铝钛氮涂层，工作端长度：90MM，长度：220MM |  | 0.5 | 是
3.32 | 施加钳2，微型钛合金脑动脉瘤夹施加钳，铝钛氮涂层，工作端长度：90MM，长度：220MM |  | 0.5 | 是
3.33 | 施加钳3，标准型钛合金脑动脉瘤夹施加钳，可拆卸，工作杆可360°旋转，工作端长度：110MM，长度：240MM |  | 0.5 | 是
3.34 | 施加钳4，微型钛合金脑动脉瘤夹施加钳，可拆卸，工作杆可360°旋转，工作端长度：110MM，长度：240MM |  | 0.5 | 是
3.35 | 持针器，钻石涂层，适用缝线型号：5/0及以下，直型，长度：160MM |  | 0.5 | 是
3.36 | 分离钳，不锈钢材质，分离结扎钳，弯头， 长度：140MM |  | 0.5 | 是
3.37 | 牵开器，不锈钢材质，牵开器套件，钝齿牵开器，长度：170mm，中心叶片，长度：120mm |  | 0.5 | 是
3.38 | 解剖剪，不锈钢材质， 解剖分离剪，弯型，长度：175MM |  | 0.5 | 是
3.39 | 血管夹，不锈钢材质， 无损伤临时血管夹，带角度，重量：350 克 |  | 0.5 | 是
3.40 | 椎板咬骨钳1，铝钛氮涂层，薄脚板，工作端直径：3MM，130°向上，长度：180MM |  | 0.5 | 是
3.41 | 椎板咬骨钳2，铝钛氮涂层，薄脚板，工作端直径：2MM，130°向上，长度：180MM |  | 0.5 | 是
3.42 | 椎板咬骨钳3，铝钛氮涂层，薄脚板，工作端直径：1MM，130°向上，长度：180MM |  | 0.5 | 是
3.43 | 椎板咬骨钳4，不锈钢材质，椎板咬骨钳，上弯，工作端直径：3MM，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.44 | 椎板咬骨钳5，不锈钢材质，椎板咬骨钳，刺刀型，130゜向上，工作端直径：2MM，长度：240MM |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 22
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 显微器械操作手柄1：一把、显微器械操作手柄2：一把、显微探针1：一把、显微探针2：一把、显微探针3：一把、显微钩1 ：一把、 显微钩2 ：一把、显微钩3 ：一把、显微刮勺1：一把、显微刮勺2：一把、显微刮勺3：一把、显微剥离子1：一把、显微剥离子2：一把、显微剥离子3：一把 、显微刮匙1：一把、显微刮匙2：一把、显微刮匙3：一把、显微刮匙4：一把、显微刮匙5，一把、显微刮匙6：一把、显微刮匙7：一把、显微骨锉1；一把、显微骨锉2：一把、显微骨锉3：一把、显微肿瘤刀1：一把、显微肿瘤刀2：一把、显微肿瘤刀3：一把、显微手术器械载物篮，一把、弹簧显微剪1：两把、弹簧显微剪2：两把、施夹钳1，一把、施夹钳2 ，一把、施夹钳3 ，一把、施夹钳4 ，一把、持针器，一把、分离钳，一把、牵开器，一把、解剖剪，一把、血管夹，一把、椎板咬骨钳1：两把、椎板咬骨钳2：三把、椎板咬骨钳3：两把、椎板咬骨钳4：一把、椎板咬骨钳5：一把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品10年以上维修服务, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修