## Sheet1
华东医院医疗设项目采购需求
设备名称：运动心肺评估系统
采购数量：1套
所属医疗设备类别： 第一类 ■第二类 第三类
面向企业分类： ■ 面向大、 中、小、微的各类供应商采购
专门面向中小企业采购
专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品： ■是 否
运动心肺评估系统需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资 料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 通过静态心电、静态肺功能及运动心电、运动肺功能检查，评估心肺功能 ，在心肺疾病的鉴别诊断、预后评估、医疗干预 效果评价、运动处方制订等广泛应用。
二、主要技术参数
1 | 运动心电测试系统
1.1 | 测试过程中能够实时显示：运动过程中心率、血压和运动功率趋势图 ；12导联ST段变化的趋势 图 ；ST段幅度和ST段斜率变化的图表 |  | 0.5 | 否
1.2 | 采用12导联有线采集传输数据到心肺主机 |  | 3 | 是
1.3 | 运动心电主机内置210mm热敏打印机 ，可实时打印心电图报告 |  | 2 | 是
1.4 | 具有心向量自动分析判读功能 |  | 1 | 是
1.5 | 具备心室晚电位分析功能 |  | 1 | 是
1.7 | 运动心电采集仪具备单独作为心电图机使用 ，且符合YY0782-2010 中记录及分析型心电图机标 |  | 1 | 是
1.8 | 为了保障设备稳定性 ，要求运动心电仪与运动设备为同一品牌 |  | 3 | 是
2 | 运动肺功能测试系统
2.1 | 气体校准：采用不同容积（500ml到4000ml） 的校准泵进行流速容量校准 ，校准时有动画提示 抽拉气泵的速度等数据 |  | 1 | 否
2.2 | 气体定标：采用一瓶混合气体进行定标 |  | 1 | 是
2.3 | 具备静态及动态肺测试功能 |  | 0.5 | 否
2.4 | 具备通气功能测试功能 ，提供1秒呼气量FEV1 ，1秒吸气量FIV1 ，最大肺活量VC max ，吸气肺 活量IVC等相关参数 |  | 0.5 | 否
3 | 运动心肺测试
3.1 | 心肺功能一体化注册包括12导联运动心电、肺功能测试系统 、运动踏车等（提供注册证证明） |  | 3 | 是
3.1 | 提供沃瑟曼九图 ，显示心肺运动试验数据 ，九图内容可编辑 |  | 0.5 | 否
3.2 | 具备不同的无氧阈值的评估方法 ，可以自动评估无氧阈值、呼吸补偿点。 |  | 0.5 | 否
3.3 | 运动负荷时用于1.3米以上的小儿和成人（提供注册证或检测报告证明） |  | 2 | 是
4 | 运动血压仪
4.1 | 国家药监局认证的运动负荷血压测试仪 |  | 2 | 是
4.2 | 负荷运动血压采用QRS波R波触发听诊 ，及柯氏音分析法 、示波震荡法 |  | 0.5 | 否
4.3 | 心肺软件可直接控制运动血压 ，与运动心肺为同一生产厂家 |  | 3 | 是
5 | 功率车
5.1 | 功率范围：20-999W |  | 0.5 | 是
5.2 | 具备使用轮椅进行运动心肺测试功能 ，需要提供用户名单及使用用户现场照片等佐证文件 |  | 1 | 是
6 | 心肺数据管理系统
6.1 | 国家药监局认证心肺数据管理系统 |  | 2 | 是
6.2 | 心肺报告中提供运动处方功能 ，且提供多种报告模版。 |  | 0.5 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
1 | 心电采样率： | ≥20000 Hz | 3 | 是
2 | 肺功能容积范围 | 0 到 300L ，测量范围：0 到 20L | 0.5 | 否
3 | 流量传感器测量原理 | 双向压差式流量传感器 | 1 | 是
4 | 氧气传感器原理 | 电化学原理 | 0.5 | 否
5 | 氧气传感器原理测量范围 | 测量范围 0-35% ，测量精度： ±0.03% ，分辨率： 0.01 % | 0.5 | 否
6 | 二氧化碳传感器原理 | 超声式 | 3 | 是
7 | 二氧化碳传感器测量范围 | 测量范围：0-17.5% ，测量精度： ±0.03％ ， 分辨率 ：0.01% | 0.5 | 否
8 | 运动血压 | 测量范围：收缩压范围 50～250mmHg ，舒张压范 围至少包含 50~150mmHg | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 主机*1套：运动心肺测试系统；运动血压1台；运动设备：上肢功率车1台，宽大 功率车1台 ；心肺
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件终身免费升级
3 | 安装 | ■需要 不需要
提供场地安装要求图
4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥4次，并提供免费技术咨询服务
7 | 验收方案 | 按照投标文件， 以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应， ≤24小时到达现场
2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修 ，不含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格(≤设备采购价格 的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%