## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：脑电图
采购数量：4台
预算总价：160万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否） | 参数澄清 | 参数确认
一、主要功能与目标
1.1 | 一、主要功能 1、通过无创电极记录下来的脑细胞群的自发性、节律性电活动，采集记录软件结合高清视频实现常规脑电及视频脑电监测 2、运用量化分析的技术对原始脑电波形进行相应的处理，到达脑功能监护的目的；定量脑电图/脑电趋势图包括振幅整合趋势图（aEEG）、频谱熵、相对频带能功率谱等 3、闪光刺激、过度换气等脑电诱发试验用以辅助癫痫检测 4、按照指南推荐的改良10-20系统标准，设定F9、F10、T9、T10、P9、P10专用的采集插口提升颞区癫痫起源的检出率 5、具备脑电帽快接端口，可快速便捷地进行脑电的监测 6、具备棘波密度统计和高频振荡实时提示等人工智能辅助技术，提升癫痫等异常波的检出效率和癫痫定位的准确性 7、脑电波各频段内功率值用不同颜色表示的球面头皮展成的平面图形，形成脑电地形图，作为脑功能研究和临床诊断的重要手段 二、目标 用于门诊或床旁患者视频脑电图检查，也可进行脑死亡脑电图评估等脑功能检查，协助重症患者脑功能评估，各种临床癫痫发作等诊断和鉴别诊断、治疗、评估预后等
二、主要技术参数
2.1 | 放大器通道：脑电（EEG）输入端≥32个，头盒采用改良10-20系统：具有专用的F9、F10、T9、T10、P9、P10专用插口 |  | 1 | 否
2.2 | 接地端口（GND）≥2个、参考电极（REF）端口≥2个、主动屏蔽电极（SHD）端口≥1个，其它专用功能接口：血氧脉率≥1个；脑氧≥1个；CO2≥1个；事件按键接口：≥1个 |  | 1 | 否
2.3 | 脑电帽快接端口：放大器自身集成脑电帽快接端口，无需使用转接器，确保连接的稳定性。可通过单一接口将高密度脑电帽快速连接至放大器，无需每个通道逐一插拔 |  | 1 | 否
2.4 | 多参数同步采集：通过专用接口，实现通过外部设备进行多参数信号的同步采集。如：经颅电、经颅磁、经颅超声等 |  | 1 | 否 | Trigger-In接口指向某一品牌，疑似排他 | 多参数同步采集：通过专用接口，实现通过外部设备进行多参数信号的同步采集。如：经颅电、经颅磁、经颅超声等
2.5 | 输入阻抗：≥130MΩ（对于10Hz正弦波信号） |  | 1 | 否
2.6 | 噪声电平：≤1μVp-p（峰峰值） |  | 1 | 否
2.7 | 数模转换分辨率：24bit |  | 1 | 否
2.8 | 全通道可同时≥3000Hz采样记录信号 |  | 1 | 否
2.9 | 共模抑制比：≥125dB（输入频率10Hz时） |  | 1 | 否
2.1 | 闪光刺激器一体化接口：支持同时实现闪光刺激器的供电和刺激信号打标 |  | 1 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 电压测量：最大允许误差±5% | 1 | 否
3.1.2 |  | 幅频特性：(1～60)Hz，最大允许误差+5%～-30% | 1 | 否
3.1.3 |  | 定标电压：标称值为100μVp-p，最大允许误差±2% | 1 | 否
3.1.4 |  | 快速定位发作片段：可通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况等方式，实现快速定位发作片段 | 1 | 否 | 棘波密度统计指向某一品牌，疑似排他 | 快速定位发作片段：可通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况等方式，实现快速定位发作片段
3.1.5 |  | 功率谱幅度:误差不超过+10%，功率谱频率:误差不超过+5% | 1 | 否
3.1.6 |  | 脑电系统录制的视频分辨率支持1920×1080@30fps分辨率/帧率 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 灵敏度调节误差范围：最大允许误差±5%，检测条件：1µV/mm、10µV/mm、和50µVµV/mm | 1 | 否
3.2.2 |  | 灵敏度调节可选档位：0.1μV/mm、0.5μV/mm、1μV/mm、2μV/mm、5μV/mm、7μV/mm、10μV/mm、15μV/mm、20μV/mm、30μV/mm、50μV/mm、70μV/mm、100μV/mm、150μV/mm、200μV/mm、300μV/mm、500μV/mm、700μV/mm、1000μV/mm、2000μV/mm、5000μV/mm【提供软件截图佐证】 | 2 | 是
3.2.3 |  | 低频滤波：0.01Hz、0.016Hz、0.02Hz、0.031Hz、0.08Hz、0.16Hz、0.27Hz、0.3Hz、0.5Hz、0.53Hz、1Hz、1.6Hz、2Hz、2.5Hz、3Hz、5Hz、5.3Hz、15Hz、30Hz、35Hz、50Hz、53Hz、60Hz、70Hz、80Hz、100Hz、120Hz、159Hz、250Hz、300Hz、500Hz可选【提供软件截图佐证】 | 2 | 是
3.2.4 |  | 高频滤波：2Hz、3Hz、4Hz、5Hz、7Hz、9Hz、10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、100Hz、120Hz、150Hz、200Hz、250Hz、300Hz、500Hz内可选【提供软件截图佐证】 | 2 | 是
3.2.5 |  | 走纸速度可选档位：15 mm/sec、20 mm/sec、30mm/sec、40mm/sed、50mm/sec、60 mm/sec、120 mm/sec、1sec/page、2sec/page、5sec/page、8sec/page、10sec/page、15sec/page、20sec/page、30sec/page【提供软件截图佐证】 | 2 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5% | 1 | 否
3.3.2 |  | 校准方波：设备自动生成固定频率的方波，实现设备自检 | 1 | 否
3.3.3 |  | 头盒热插拔功能：患者可在临时离开病床时拔掉头盒数据线，而无需摘掉电极。重新插回数据线缆，软件系统可自动重新开始采集数据，无需其它人为操作。 | 1 | 否
3.3.4 |  | 信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况 | 1 | 否
3.3.5 |  | 断电数据保护：系统断电重启后，断电前数据不丢失 | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 头盒电极插孔具备防水设计，保护内部电路板 | 1 | 否
3.4.2 |  | 头盒具备防撞硅胶外套，提高设备耐用性 | 1 | 否
3.5.1 | 其他 | 数据在线回放：可在数据录制过程中，回看已录制的部分；数据独立回放：可将采集完成的数据导出为独立数据包，可在任何未安装本设备软件系统的电脑上回看数据，方便学术交流、教学等使用目的 | 1 | 否
3.5.2 |  | HFO识别和实时提示，可将指定的高频振荡频带能量以背景颜色的形式，叠加在原始波形后面，通过颜色有误、深浅实时提示高频能量发放的时序、空间信息。数据采集、回放过程同时具备【提供软件截图佐证】 | 2 | 否
3.5.3 |  | 微光设计：按键装置头端具备微光LED，可在夜晚帮助医护人员快速找到按键 | 1 | 否
3.5.4 |  | 发作事件标记：患者癫痫发作时，可通过按键进行事件打标，便于读图医生阅图时快速定位发作事件 | 1 | 否
3.5.5 |  | 动作识别：可自动识别视频中的运动，以红色阴影进行标注，辅助医生查看。【提供软件截图佐证】 | 2 | 是
3.5.6 |  | 主要配置：1、脑电采集工作站（4台） 2、脑电阅图工作站（2台） 3、脑电放大器（4套） 4、脑电图主机（4套） 5、脑电图软件（4套） 6、红外高清摄像头（4套） 7、事件按键（4套） 8、医用安全电源适配器（4套） 9、医用四轮移动台车（4套） 10、LED闪光刺激器（4套） 11、氯化银盘装电极线16包（12根/包） 12、导电膏（5瓶） 13、磨砂膏（5瓶） | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | Ag/AgCl盘状电极线16包（12根/包）、导电膏和磨砂膏各5瓶
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费升级
4.3 | 安装 | ✔需要 ¨不需要
原厂工程师现场安装
4.4 | 调试 | 原厂工程师负责
4.5 | 提供技术援助 | 信息科协调HIS对接
4.6 | 培训 | 厂家工程师进行现场免费培训
4.7 | 验收方案 | 采用现场交货：供方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕验收合格后的日期为交货日期。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 故障须立即响应，12小时内到达现场，24小时解决问题，若24小时内无法解决问题，将在3个工作日内提供不低于同档次的产品供采购人使用.
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级
5.3 | 维保内容与价格 | 原厂质保≥5年，质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，不超过设备总价的5%。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 不超过市场价格的50%，投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方
第一类
第二类
第三类