## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：消化内镜工作站
采购数量：3套
预算总价：150万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 消化内镜治疗全能设备，适用于任何消化内镜下的治疗
二、主要技术参数
2.1 | 单极功能模块:具备 |  | 1 | 否
2.2 | 单极切割功率：0—200瓦功率可调 |  | 1 | 否
2.3 | 单极切割模式：≥6种，要求有内镜专用切割模式即ENDO CUT IQ,分别适用于内镜下十二指肠乳头切开和息肉切除。 |  | 4 | 是
2.4 | 低电压设计:单极凝血最高电压≤4300V |  | 4 | 是
2.5 | 单极电凝功率:0—120瓦可调 |  | 1 | 否
2.6 | 单极电凝模式：1．柔和电凝；2．强力电凝；3．快速电凝 |  | 1 | 否
2.7 | 双极功能模块:具备 |  | 1 | 否
2.8 | 双极切割功率：0—120瓦功率可调 |  | 1 | 否
2.9 | 双极凝血控制模式:1．脚踏开关控制；2．自动启动； |  | 1 | 否
2.1 | 氩气系统:具备 |  | 1 | 否
2.11 | 具备四种可控凝血深度的氩等离子电凝模式:1.精细电凝, 电凝深度≤1mm;2.强力电凝,电凝深度≤3mm;3.精细脉冲电凝，电凝深度≤2mm;4.强力脉冲电凝，电凝深度≤4mm |  | 4 | 是
2.12 | 氩气流量：0.1—8升/分钟，可调 |  | 1 | 否
2.13 | 内镜下低流量：0.1—2.4升/分钟，可调 |  | 1 | 否
2.14 | 器械自动识别功能：能够自动识别出所连接的编码器械，并自动为其适配安全的流量参数 |  | 2 | 否
2.15 | 具备氩气气路阻塞报警系统及氩气低压力报警系统 |  | 2 | 否
2.16 | 具备器械末端氩气压力的自动恒定系统 |  | 2 | 否
2.17 | 具有错误代码存储功能：便于进行远程诊断 |  | 2 | 否
2.18 | 分体式设计：便于搬运和维修 |  | 1 | 否
2.19 | 氩气软管电极要求：1. 要求具备≥20种以上各种型号治疗氩气软管电极；2. 软管要求具备色环标记，重复使用，要求具备不同开口方向的电极，有直喷电极、侧喷电极、环喷电极 |  | 1 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 具有开机自检功能 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统 | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 具有中性电极安全监测系统 | 1 | 否
3.3.2 |  | 具有输出错误监测系统 | 1 | 否
3.3.3 |  | 具有时间限制检测系统 | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 具备错误代码储存功能；便于远程诊断和维修 | 1 | 否
3.4.2 |  | 具有程序存储和程序控制功能：可存储99组程序（每个程序可设1个子程序） | 1 | 否
3.4.3 |  | 设备可以升级：具备（有偿水刀模块升级） | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、高频电外科系统（含脚踏开关1个）3套；2、氩等离子体凝固器（含减压阀1个、氩气瓶1个）3套；3、连接电缆（4m）6根；4、高频连接电缆6根；5、中性电极30片；6、氩气电极6根；7、专用台车3台；
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 终生软件免费升级
4.3 | 安装 | ¨需要 ¨不需要
免费运送产品至指定现场并提供产品安装和维修所需的专用工具
4.4 | 调试 | 免费安装调试产品、预设常用程序
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年技术回访
4.6 | 培训 | 上门免费培训，直到临床熟悉掌握为止
4.7 | 验收方案 | 按采购单位要求验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 4小时内
5.2 | 服务内容与计划 | 终生软件免费升级
5.3 | 维保内容与价格 | 质保3年；出保后，年保修价格不超过设备价的10%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件为原厂备件或可替代质量合格其他，备件价格不高于市场价
第一类
第二类
第三类