## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：高清支气管镜成像系统
采购数量：1套
预算总价：150万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 支气管镜内镜成像系统可用于治疗咯血，慢性不明原因咳嗽哮喘，肺部影像学有一场改变，胸腔积液等
二、主要技术参数
2.1 | 有窄带成像功能，用于早期癌的诊断 |  |  |  | 5 | 是
2.2 | 荧光功能：具备 |  |  |  | 5 | 是
2.3 | 光源与主机分开 |  |  |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 高清图像处理中心/1台
3.1.1 | HDTV信号输出模式：16：9和16：10，并可兼容HDTV监视器。可支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出 |  |  |  | 0.5 | 是
3.1.2 | 自动白平衡调节 |  |  |  | 0.5 | 否
3.1.3 | IHb（血色素指数）色图，可以显示图像的平均IHb值 |  |  |  | 0.5 | 是
3.1.4 | 可以显示色图或50%白色图 |  |  |  | 0.5 | 否
3.1.5 | 色调调节：“红色”调节：±7档；“蓝色”调节：±7档 |  |  |  | 0.5 | 是
3.1.6 | 增益控制：自动 | 色调调节：“R”调节：±7档；“B”调节：±7档 |  |  | 0.5 | 是
3.1.7 | 画中画功能：具备 | 自动增益控制（AGC）及图像对比度控制功能：具备 |  |  | 0.2 | 否
3.1.8 | 可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据 | （10） 可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据 | （10） 可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据 | （10） 可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据 | 0.2 | 否
3.1.9 | 可以设定图像对比度 | （11） 可以设定图像对比度 | （11） 可以设定图像对比度 | （11） 可以设定图像对比度 | 0.2 | 否
3.1.10 | 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光 | （12） 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光 | （12） 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光 | （12） 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光 | 0.5 | 是
3.1.11 | 构造强调设定：电子强调内镜图像中的图案和轮廓，有3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜图像的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上的细微的组织结构和微小的颜色改变。 | （13） 构造强调设定：电子强调内镜图像中的图案和轮廓，有3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜图像的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上的细微的组织结构和微小的颜色改变。 | （13） 构造强调设定：电子强调内镜图像中的图案和轮廓，有3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜图像的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上的细微的组织结构和微小的颜色改变。 | （13） 构造强调设定：电子强调内镜图像中的图案和轮廓，有3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜图像的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上的细微的组织结构和微小的颜色改变。 | 0.5 | 否
3.1.12 | 轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，有3档3种模式可供选择 | （14） 轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，有3档3种模式可供选择 | （14） 轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，有3档3种模式可供选择 | （14） 轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，有3档3种模式可供选择 | 0.5 | 否
3.1.13 | 图像大小选择：可以改变内镜图像的大小 | （15） 图像大小选择：可以改变内镜图像的大小 | （15） 图像大小选择：可以改变内镜图像的大小 | （15） 图像大小选择：可以改变内镜图像的大小 | 0.5 | 是
3.1.14 | 快速实时冻结：可以从按下冻结健之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来 | （16） 快速实时冻结：可以从按下冻结健之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来 | （16） 快速实时冻结：可以从按下冻结健之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来 | （16） 快速实时冻结：可以从按下冻结健之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来 | 0.5 | 是
3.1.15 | 患者数据输入：可以在术前输入最多40名患者的数据 | （17） 患者数据输入：可以在术前输入最多40名患者的数据 | （17） 患者数据输入：可以在术前输入最多40名患者的数据 | （17） 患者数据输入：可以在术前输入最多40名患者的数据 | 0.5 | 是
3.1.16 | 内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。 | （18） 内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。 | （18） 内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。 | （18） 内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。 | 0.2 | 否
3.1.17 | 可以兼容导航内镜 | （19） ▲可以兼容UPD大肠镜 | （19） ▲可以兼容UPD大肠镜 | （19） ▲可以兼容UPD大肠镜 | 0.5 | 否
3.1.18 | 电子放大：即使不使用放大内镜，也能够进行电子放大观察 | （20） 电子放大：即使不使用放大内镜，也能够进行电子放大观察 | （20） 电子放大：即使不使用放大内镜，也能够进行电子放大观察 | （20） 电子放大：即使不使用放大内镜，也能够进行电子放大观察 | 0.5 | 否
3.1.19 | 设定存储：图像处理中心关闭后，设定仍可被存储 | （21） 设定存储：图像处理中心关闭后，设定仍可被存储 | （21） 设定存储：图像处理中心关闭后，设定仍可被存储 | （21） 设定存储：图像处理中心关闭后，设定仍可被存储 | 0.2 | 是
3.1.20 | 兼容性：可兼容高清胃镜，高清肠镜，高清治疗胃镜，高清治疗肠镜，光学放大胃镜，光学放大肠镜，经鼻内镜，电子十二指肠镜，电子小肠镜，环扫/扇扫超声内镜 | （22） ▲兼容性：可兼容高清胃镜，高清肠镜，高清治疗胃镜，高清治疗肠镜，光学放大胃镜，光学放大肠镜，经鼻内镜，电子十二指肠镜，电子小肠镜，环扫/扇扫超声内镜 | （22） ▲兼容性：可兼容高清胃镜，高清肠镜，高清治疗胃镜，高清治疗肠镜，光学放大胃镜，光学放大肠镜，经鼻内镜，电子十二指肠镜，电子小肠镜，环扫/扇扫超声内镜 | （22） ▲兼容性：可兼容高清胃镜，高清肠镜，高清治疗胃镜，高清治疗肠镜，光学放大胃镜，光学放大肠镜，经鼻内镜，电子十二指肠镜，电子小肠镜，环扫/扇扫超声内镜 | 0.5 | 否
3.2 | 氙气光源/1台 | （23） 主机与光源分开 | （23） 主机与光源分开 | （23） 主机与光源分开
3.2.1 | 滤光系统：有NBI（内镜窄带成像技术）和AFI（自体荧光成像）专用滤光系统 | （1） 滤光系统：有NBI和AFI专用滤光系统 | （1） 滤光系统：有NBI和AFI专用滤光系统 | （1） 滤光系统：有NBI和AFI专用滤光系统 | 0.5 | 是
3.2.2 | 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 | （2） 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 | （2） 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 | （2） 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 | 0.5 | 是
3.2.3 | 自动曝光：≥17档 | （3） 自动曝光：≥17档 | （3） 自动曝光：≥17档 | （3） 自动曝光：≥17档 | 0.5 | 是
3.2.4 | 气泵：横膈模式气泵 | （4） 气泵：横膈模式气泵 | （4） 气泵：横膈模式气泵 | （4） 气泵：横膈模式气泵 | 0.5 | 是
3.2.5 | 气泵压力开关：4级（关、低、中、高） | （4） 气泵：横膈模式气泵 | （4） 气泵：横膈模式气泵 | （4） 气泵：横膈模式气泵 | 0.5 | 是
3.2.6 | 灯泡：300W氙气短弧灯 |  |  |  | 0.5 | 是
3.2.7 | 灯泡平均寿命：≥500小时 |  |  |  | 0.5 | 是
3.2.8 | 应急灯：≥35W卤素灯 |  |  |  | 0.5 | 是
3.2.9 | 应急灯平均寿命：≥500小时 |  |  |  | 0.5 | 是
3.2.10 | 有NBI窄带成像功能 |  |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 31寸4K液晶医用监视器/1台 | （23） 主机与光源分开 | （23） 主机与光源分开 | （23） 主机与光源分开
3.3.1 | 液晶面板：HDTV显示 |  |  |  | 0.5 | 是
3.3.2 | 屏幕尺寸：≥31英寸 |  |  |  | 0.2 | 是
3.3.3 | 视角：垂直≥178°，水平≥178° |  |  |  | 0.5 | 是
3.3.4 | 分辨率：≥3840*2160高分辨率 |  |  |  | 0.5 | 是
3.3.5 | 画中画显示：具备 |  |  |  | 0.2 | 否
3.3.6 | 输入端口：12G-SDI，HDMI，Display Port |  |  |  | 0.5 | 是
3.3.7 | 输出端口：12G-SDI |  |  |  | 0.5 | 是
3.4 | 超声探头驱动装置/1台 | 超声探头驱动装置/1套 | 超声探头驱动装置/1套 | 超声探头驱动装置/1套
3.4.1 | 可配三维超声探头，能提供同步双切面扫描图像 | （1） 可配DPR探头，能提供同步双切面扫描图像 | （1） 可配DPR探头，能提供同步双切面扫描图像 | （1） 可配DPR探头，能提供同步双切面扫描图像 | 0.5 | 是
3.4.2 | 可兼容9种以上的超声小探头 | （2） 可兼容9种以上的小探头 | （2） 可兼容9种以上的小探头 | （2） 可兼容9种以上的小探头 | 0.5 | 是
3.5 | 超细超声探头/1根 | 超声探头驱动装置/1套 | 超声探头驱动装置/1套 | 超声探头驱动装置/1套
3.5.1 | 适用范围：钳子管道2.0mm以上的内镜均可使用，如同做活检一样进行超声诊断，对管腔狭窄的病变部位也能通过 |  |  |  | 0.5 | 是
3.5.2 | 显示模式：B模式 |  |  |  | 0.1 | 是
3.5.3 | 扫描方向：垂直于插入方向 |  |  |  | 0.1 | 是
3.5.4 | 扫描方式：机械环形 |  |  |  | 0.5 | 是
3.5.5 | 扫描视野范围：360度，最大40mm |  |  |  | 0.5
3.5.6 | 频率：20MHZ |  |  |  | 0.1 | 是
3.5.7 | 接触方式：直接接触，无菌脱气水浸泡方式 |  |  |  | 0.5 | 是
3.5.8 | 有效长度≥2150mm |  |  |  | 0.5 | 是
3.5.9 | 全长≥2225mm |  |  |  | 0.5 | 是
3.5.10 | 插入部外径≤1.7mm |  |  |  | 0.5 | 是
3.6 | 超细超声探头/1根 | 超声探头驱动装置/1套 | 超声探头驱动装置/1套 | 超声探头驱动装置/1套
3.6.1 | 适用范围：钳子管道2.2mm以上的内镜均可使用，如同做活检一样进行超声诊断，对管腔狭窄的病变部位也能通过 |  |  |  | 0.5 | 是
3.6.2 | 显示模式：B模式 |  |  |  | 0.1 | 是
3.6.3 | 扫描方向：垂直于插入方向 |  |  |  | 0.1 | 是
3.6.4 | 扫描方式：机械环形 |  |  |  | 0.5 | 是
3.6.5 | 扫描视野范围：360度，最大40mm |  |  |  | 0.5 | 否
3.6.6 | 频率：20MHZ |  |  |  | 0.1 | 是
3.6.7 | 接触方式：直接接触，无菌脱气水浸泡方式 |  |  |  | 0.5 | 是
3.6.8 | 有效长度≥2050mm |  |  |  | 0.5 | 是
3.6.9 | 全长≥2140mm |  |  |  | 0.5 | 是
3.6.10 | 插入部外径≤2.05mm |  |  |  | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  |  | 25
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 气管镜图像处理主机1台，氙气光源1台，医用显示器1台，超声探头驱动，超声探头2根
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费升级，提供配套工具
4.3 | 安装 | §需要 ¨不需要
免费运送产品至指定现场并提供产品安装和维修所需的专用工具
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线，设备安装手册等
4.6 | 培训 | 根据用户要求应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 根据用户要求应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供备机。
5.2 | 服务内容与计划 | 原厂保修三年，提供原厂售后服务承诺书
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的10%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 以优惠价格提供备品备件
第一类
第二类
第三类