## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：暖箱和远红外辐射床二合一多功能培养箱带秤和多功能二合一暖箱
采购数量：4台
预算总价：140
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 多功能培养箱应用于早产儿、低体重、新生儿、危重症新生儿的恒温培养保育，提供适宜的温度、湿度支持，并支持在开放环境下进行抢救及护理治疗，从而减少新生儿的生存压力，降低死亡率。早产儿住到暖箱以后，暖箱24小时运作，患儿的病情与暖箱性能息息相关，是早产儿赖以生存的重要设备之一。
1.2 | 为确保临床实际业务开展需要，（A）3台需具备暖箱、辐射台二合一的切换功能并带电子秤，（B）一台带转运功能；
二、主要技术参数（A）
2.1 | 伺服温控范围为35-37.5°C，精度0.3ºC，显示范围30-42°C |  | 1 | 否
2.1.1 | 虹吸式加湿系统，最大限度减少管路残留水，保障无菌 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 2
三、一般技术参数(A）
3.1 | 精准度 | 箱温测控范围20-39°C，增量±0.1°C | 1 | 否
3.1.1 |  | 标配内置电子秤，测量范围300-7999克，可存储并生成直观的体重趋势图≥96小时 | 1 | 否
3.1.2 |  | 伺服湿度控制范围30-95% | 1 | 否
3.2 | 灵敏度 | 辐射台加热模式，热力照射强度16mW/cm2 | 2 | 否
3.2.1 |  | 辐射台模式能量控制增量5% | 1 | 否
3.2.2 |  | 伺服温控分辨率±0.1°C，病人测量温控精度±0.3°C | 1 | 否
3.3 | 稳定性 | 具有双向风帘和加强风帘系统，确保箱内暖空气在侧挡板开放状态下不易散出，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速<10m/s | 1 | 否
3.3.1 |  | 具备安静模式，噪音水平<50dBa。 | 1 | 否
3.3.2 |  | 双体温探头设计，可同时测量双胎，连体婴或显示两个不同部位的皮肤温度 | 1 | 是
3.4 | 耐用度 | 保暖台采用无粉尘、不碎裂的碳钢材质加热 | 1 | 是
3.4.1 |  | 加湿水槽内部分隔有单独加热槽，可高温灭菌 | 1 | 否
3.4.2 |  | 直观透明硬质加湿水槽位于暖箱正前方，避免干烧 | 1 | 是
3.5 | 其他 | 根据患儿的体重、胎龄、产后日龄等，一键选择设置最适合婴儿生长发育的中性温度 | 1 | 是
3.5.1 |  | 独立大存储穿越式抽屉，双向推拉，方便存储 | 1 | 否
3.5.2 |  | 支持所有部件徒手拆卸，方便清洁 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 16
四、主要技术参数（B）
4.1 | 暖箱、辐射台功能转换机械式切换，快速简单开合，切换周期不超过2秒，静音又无需电源体，床旁工作人员不会过热 |  | 3 | 是
4.2 | 辐射加热头：2个加热元件，以优化加热更均匀，自动适应床垫倾斜保持加热均匀 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 6
五、一般技术参数(B）
5.1 | 精准度 | 湿度设置范围：关，30 － 99 % RH 步长 1 %，自动 | 2 | 是
5.1.1 |  | 内置体重秤测量范围: 200 － 5,000 g，显示范围: 0 － 10,045 g ，精度: 1 g | 2 | 否
5.2 | 灵敏度 | 空气温度调节：设置范围 20 － 39 °C ，测量范围 13 － 45 °C ，精度±0.1°C | 1 | 否
5.2.1 |  | 皮肤温度调节：设置范围 34 － 38 °C ，测量范围 13 － 43 °C ，精度±0.1°C | 1 | 否
5.3 | 稳定性 | 可配置播放音频文件，外接 MP3 播放器或手机通过一体的音响播放音乐或父母的语音，最高55 dB(A) | 3 | 是
5.3.1 |  | 箱内噪音不大于40 dB(A) | 3 | 是
5.4 | 耐用度 | 湿度系统具有自洁功能 | 1 | 否
5.4.1 |  | 床垫具备防水解压性能 | 1 | 否
5.5 | 其他 | 材质：箱内材质不含双酚氨，整体材质均不含乳胶 | 1 | 否
5.5.1 |  | 可与呼吸机连接，实现院内转运功能 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
六、伴随服务要求
6.1 | 产品附件要求 | 按厂家标准配置提供；
6.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 按厂家标准配置提供；
6.3 | 安装 | ¨需要 ¨不需要
产家负责安装
6.4 | 调试 | 调试合格，方能验收
6.5 | 提供技术援助 | 提供产品相关技术文件；
6.6 | 培训 | 厂家培训到科室熟练使用；
6.7 | 验收方案 | 医护熟练操作，方能验收；
七、售后服务要求
7.1 | 售后服务响应时间 | 2小时响应，24小时到达现场处理；
7.2 | 服务内容与计划 | 每年巡检一次，软件终身免费升级；
7.3 | 维保内容与价格 | 保修期36个月，保修期满后整机年保修价格为成交价格7%，每年维护一次；
7.4 | 备品备件供货与价格 | 质保期后主要零配件清单，所需的易损件和备品备件报价的9折提供、相关耗材报价的9折提供；
第一类
第二类
第三类