## Sheet1
医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：支气管镜2
采购编号：0025-W00017272 预算总价：900000元
预算单价：15万元/台 采购数量：6台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于气管、支气管部位的观察、诊断、摄影和治疗提供所需影像（辅助吸痰、取活检、肺泡灌洗）
二、主要技术参数
2.1 | 便携显示器亮度可3档调节，≥12.1寸显示器亮度可6档调节，光照度≥2000Lux 色温≥8000K |  |  | 5 | 是
2.2 | 手轮向上(U)旋转时，头端部向下弯曲，弯曲角度≥180°;向下(D)旋转时，头端部向上弯曲，弯曲角度≥180°。 |  |  | 5 | 是
2.3 | 手柄(含管体）至少包含以下规格：外径≤3.8mm内通道≥1.8mm手柄(含管体），外径≤4.8mm内通道≥2.6mm手柄(含管体），外径≤5.2mm内通道≥3.0mm手柄(含管体），外径≤5.8mm内通道≥3.2mm手柄(含管体） |  |  | 5 | 是
2.4 | ≥12.1英寸大屏幕有拍照、录像、调节白平衡、图像冻结功能 |  |  | 5 | 是
三、一般技术参数
3.1 | 显示器旋转角度:左右≥270°，前后≥180° |  |  | 2 | 否
3.2 | 显示器有电量显示功能 |  |  | 2 | 否
3.3 | 支持一键拍照和录像、储存和时间设置功能 |  |  | 2 | 否
3.4 | 有数据传输功能，可输出照片、视频 |  |  | 2 | 否
3.5 | 手柄整体放入水中，其内腔至少能承受165mmHg压强3min而不漏气 |  |  | 1 | 否
3.6 | 电子支气管内窥镜至少能在10℃~40℃温度范围内使用，光学零件表面不出现受温度变化而产生影响观察的雾层 |  |  | 1 | 否
3.7 | 有吸引、钳道系统，且吸引量≥100mL/min |  |  | 2 | 否
3.8 | 内存:≥16G支持同步视频输出功能 |  |  | 2 | 否
3.9 | 镜头景深:至少包含3mm-200mm |  |  | 2 | 否
3.1 | 视场角:≥120°保证图像和视场最小的图像变 |  |  | 2 | 否
3.11 | 视向角:0°，偏差≤±10° |  |  | 1 | 否
3.12 | 色彩还原能力四级 |  |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 设备配置清单: | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 大屏幕 |  | 6套
|  | 2 | 手柄(含管体） |  | 6套
|  | 3 | 台车 |  | 6套
|  | 4 | 温液仪 |  | 8套
|  | 5 | 保修卡 |  | 6套
|  | 6 | 合格证 |  | 6套
|  | 7 | 测漏配件 |  | 6套
|  | 8 | 消毒配件 |  | 6套
|  | 9 | 中文操作手册 |  | 6套
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起120个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无