## Sheet1
医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：可视喉镜1
采购编号：0025-W00017269 预算总价：620,000 元
预算单价：2万元/台 采购数量：31 台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于医院麻醉、急诊、重症监护室等临床科室医护人员进行可视化气管插管
二、主要技术参数
2.1 | 屏幕尺寸≥3寸，高清液晶显示屏，解析度≥640*480；显示屏可以上下调节：至少0-90°，左右调节：至少0-270°转动 |  | 3 | 是
2.2 | 摄像模块
2.2.1 | 照度≥1500lux |  | 3 | 是
2.2.2 | 视场角90°±15% |  | 3 | 是
2.2.3 | 采用CMOS图像传感器，有效像素≥1280（H）*720（V） |  | 3 | 是
2.3 | 机身喉镜片支撑管采用软管式设计 |  | 3 | 是
2.4 | 可以设置自动关机，时间至少包含10分钟与30分钟两档式 |  | 3 | 是
2.5 | 具备日期标签功能，可根据需求开启关闭照片、视频拍摄日期 |  | 3 | 是
2.6 | 一次性使用全包裹喉镜片： 采用医用级高分子材料制成； 全包裹设计，配备至少五种型号；一台机器通用全部型号喉镜片 |  | 4 | 是
25
三、一般技术参数
3.1 | 充放电系统：
3.1.1 | 电源适配器：输入电压：AC 100-240V 50/60Hz 输入电流：≥0.7A |  | 1
3.1.2 | 电源适配器：输出电压：5V DC 输出电流：≥2000mA |  | 1
3.1.3 | 内置可循环充电锂电池，电池容量≥2100mAh |  | 2
3.1.4 | 锂电池输出电压≥3.7V DC |  | 1
3.1.5 | 连续续航≥3小时，充电次数≥300次 |  | 2
3.2 | 其它参数：
3.2.1 | 景深：至少包含5-100mm，自动白平衡，LED冷光源 |  | 2 | 是
3.2.2 | 显示主机与操作部采用Type-C数据线连接 |  | 1
3.2.3 | 内置32G内存，具备拍照，录像，回放功能 |  | 2
3.2.4 | 摄像头分辨率≥3.72lp/mm |  | 2 | 是
3.2.5 | 工作环境：至少包含温度5°~40°，湿度10%~80%；运输存储环境：至少包含温度-40℃至+55℃，湿度≤93% |  | 1
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备附件要求 | 至少提供中文操作手册一套；
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起96个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无