## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：中央胎儿监护系统2
采购编号：0024-W00036660 预算总价：2000000元
预算单价：1000000元/套 采购数量：2套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 通过系统将胎心监护仪的胎儿胎心率、宫缩压、胎动以及产妇心电，血压，血氧，呼吸等监护信息传输到工作站进行管理。
二、主要技术参数
2.1 | 胎儿监护系统包含胎心监护中心服务器系统(需要提供容灾功能和方案），护士站客户端软件和中央观察端，监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM） |  | 4 | 是
2.2 | 配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议 |  | 4 | 是
2.3 | 支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪，方便信息录入 |  | 4 | 是
2.4 | ≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，1920*1080P高清分辨率呈现 |  | 4 | 是
2.5 | 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 系统要求 | 接入医院信息管理系统HIS、电子病历、PDA，接收HIS系统下发的病人预约消息/从HIS查询病人资料，同时上传系统胎监报告或胎监诊断报告，与奉贤院区胎儿监护系统互联互通 | 1.5 | 否
3.2 |  | 支持NST三级分类报告 | 1 | 否
3.3 |  | 内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法 | 2 | 否
3.4 | 设备要求 | 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调 | 1 | 否
3.5 |  | 支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警 | 1 | 否
3.6 |  | 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线 | 2 | 否
3.7 |  | 主机防护等级≥IPX2 | 2 | 否
3.8 |  | 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调 | 0.5 | 否
3.9 |  | 支持波形储存时长≥3000小时 | 0.5 | 否
3.10 |  | 支持双胎监测，支持多胎胎心率重合报警 | 1 | 否
3.11 |  | 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线 | 0.5 | 否
3.12 | 探头要求 | 7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6 mW/cm2 | 2 | 否
3.13 |  | 支持无线探头10min以上的断线续传 | 2 | 否
3.14 |  | 有线探头任意插拔，US、TOCO探头任意插拔，用户接入操作更便捷，机器智能分配探头号 | 1 | 否
3.15 |  | 支持无线充电，无线探头无充电触点，不会因涂抹耦合剂污染充电触点导致充电不良问题 | 2 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 中央胎儿监护系统客户端4个 胎儿监护仪15台 （至少包含4个双胎） 胎儿母亲监护仪20台 （至少包含3个双胎） 无线胎儿母亲监护仪8台 （至少包含1个双胎） 服务器1个 48口网络交换机4个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务，开放接口并联通医院HIS等数据接口，如与第三方产生费用应包含在本项目内，不再另外收费。
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于4次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取