## 中央监护系统1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：中央监护系统1
采购编号：0024-W00036657 预算总价：1000000 元
预算单价：1000000元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 ☑第三类
面向企业分类：☑ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ☑否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 监测病人生理指标：包括心电、血压、脉搏、呼吸，在发现异常时能发出警报，具备氧合概览、生命体征概览，HRV心率变异率分析，心电概览，房顾概览，室性心率失常概览等正版软件分析功能
二、主要技术参数
2.1 | 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料。 |  | 5 | 是
2.2 | 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别，提供产品手册截图等证明资料。 |  | 5 | 是
2.3 | 支持通过数据接口输出设备的信息到第三方信息系统和通过客户端接入远程查看设备信息。 |  | 5 | 是
2.4 | 配置同品牌医疗级穿戴监护模块，支持3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测；支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间；至少支持患者4种状态的识别，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒。 |  | 5 | 是
2.5 | 配置的同品牌穿戴模块可与中央站连接，中央站可显示穿戴模式界面，包括呈现患者状态、患者生理参数与健康参数等。 |  | 5 | 是
…
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 结构 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。 | 1 | 是
3.1.2 |  | ≥10.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 | 1 | 是
3.1.3 |  | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 | 1 | 是
3.1.4 |  | USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备，提供说明书证明材料 | 1 | 是
3.1.5 | 功能 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供说明书证明材料。 | 1 | 是
3.1.6 |  | 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 | 1 | 是
3.1.7 |  | 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 | 1 | 是
3.1.8 |  | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 | 1 | 是
3.1.9 |  | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 | 1 | 是
3.1.10 |  | 配置三种及以上临床评分系统，包括改良型早期预警评分、早期预警评分系统1版、早期预警评分系统2版，可支持定时自动评分功能，支持动态刷新评分和评分报警。 | 1 | 是
3.1.11 | 特点 | 配置的穿戴模块可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用形成对患者的无线连续监护。 | 1 | 是
3.1.12 |  | 配置的穿戴模块可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用形成对患者的无线连续监护。 | 1 | 是
3.1.13 |  | 支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据，支持不同中央站之间转移病人数据。 | 2 | 是
3.1.14 |  | 支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据，支持不同中央站之间转移病人数据。 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 中央工作站*3台、监护仪主机*34台、电池*34个、早期预警评分（EWS）软件*34个（内置）、血压附件包*34个、血氧附件包*34个、心电附件包*34个、便携穿戴监护仪*3个；
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务，开放接口并联通医院HIS等数据接口，如与第三方产生费用应包含在本项目内，不再另外收费。
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取