## 冷冻消融治疗仪（氩氦刀）
上海市公共卫生临床中心医疗设备采购需求
设备名称：冷冻消融治疗仪
预算总价：250万
采购数量：4台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该冷冻消融治疗仪设备，适用于患者实体肿瘤进行冷冻消融治疗
二、主要技术参数
2.1 | 主机至少配置有2个冷冻通道， 可实现至少两根冷冻消融针联合使用 |  | 1 | 是
2.2 | 主机至少配置有2个测温通道，显示屏可实时显示各通道冷冻消融针的工作温度 |  | 1 | 是
2.3 | 冷媒气源：满足使用氮气、液氮或者氮氩混合气体制冷工作 |  | 3 | 是
2.4 | 冷媒工作压力：满足压强范围≥0psi，≤2000psi |  | 3 | 是
2.5 | 具备冷冻复温功能：使用场加热或电加热或者无水乙醇加热方式复温 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 11
三、一般技术参数
3.1 | 主机一般技术参数
3.1.1 | 具备触控屏显示和控制，触摸屏显示屏≥17.5吋，可以旋转、翻折 |  | 2 | 是
3.1.2 | 主机配置的冷冻通道至少具有试刀、固定、冷冻、复温、关闭控制键功能 |  | 1 | 是
3.1.3 | 系统配备安全限压减压和泄压系统，保障设备安全压力下工作 |  | 1 | 是
3.1.4 | 具备应急开关，且可以直接切断电源，停止设备工作 |  | 2 | 是
3.1.5 | 冷冻功率：从 5％—100％，冷冻功率按 5％增减可调 |  | 1 | 是
3.1.6 | 消融针冷冻速率：在 60 秒内，降温至-100℃或以下 |  | 1 | 是
3.1.7 | 制冷性能满足临床治疗：冷冻温度范围至少满足：≤-115℃，≥-170℃ |  | 1 | 是
3.1.8 | 制热性能满足临床治疗：冷冻针加热温度范围≥45℃，≤150℃ |  | 3 | 是
3.1.9 | 具备快速复温（速融）功能 |  | 3 | 是
3.1.10 | 设备可自定义冷冻时间、复温时间、循环次数等参数，可按设置参数自动执行冷冻-复温循环 |  | 1 | 是
3.1.11 | 设备使用年限：≥10年 |  | 1 | 是
3.2 | 配套使用冷冻消融针
3.2.1 | 冷冻消融针针尖内部自带测温功能，进行实时监控冷冻组织的温度变化 |  | 3 | 是
3.2.2 | 冷冻消融针针杆具有真空隔热功能； |  | 1 | 是
3.2.3 | 冷冻消融针直径粗细至少有两种规格可选，最细的消融针直径≤1.5mm |  | 3 | 是
3.2.4 | 冷冻消融针针尖至少有圆头和尖头两种规格可选； |  | 3 | 是
3.2.5 | 冷冻消融针针尖至少有弯针和直针两种规格可选 |  | 1 | 是
3.2.6 | 冷冻消融针整体成型，包括刀头、气管及接口不可拆卸； |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 29
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置清单：1、冷冻治疗设备主机1套*4；2、配件箱1个*4；3、减压阀组件1套*4；4、保险丝8个*4；5、电源线1根*4；6、专用工具1套*4（六角扳手，呆头扳手，双头螺丝刀）；7、随机文件1套*4：说明书、保修卡、合格证、装箱单。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 设备装机后，应是使用者要求，原厂免费提供技术援助
4.6 | 培训 | 设备装机后，原厂需免费提供设备应用、维护保养、售后维修等相关培训内容，保证设备的正常运转，确保培训人员能够正确、熟练操作及掌握仪器简易的故障判别及排除、维修；使用过程中，应使用者要求，随时免费提供相关的培训支持。
4.7 | 验收方案 | 1、设备到货后，由中标人、招标人共同开箱验货；中标人保证货品的型号、规格、数量与合同相符。 2、验收在招标人现场进行，在合同采购的设备达到验收标准后，中标人和招标人应共同签署仪器设备验收合格证书。 3、如果设备不能通过检验，中标人应分析原因，重新进行测试和检验。验收合格后，双方再签署验收证书。 4、验收一般应在二周之内完成，超过视作延期交货。延期多少天，相应地质保期延长（按双方约定）。 5、以上验收费用由投标人承担，计入投标总价中
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 接到医院通知后，故障报修的响应时间≤2小时,工程师到场时间≤24小时,排除故障时间≤48小时,不能及时修复的补救措施：提供备件或备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 在保修期内应提供每年≥2 次定期预防性维护,投标人委派工程师向招标人提供定期保养报告。
5.3 | 维保内容与价格 | 设备提供原厂保修，终身保修，且保修期内一切费用全免,终身维修。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期满后，备品备件以市场价格≤80%优惠价供应维修零配件，零配件最长到货时间，在保修期内外，一般零配件应在48小时内，特殊零配件应不超过4周。

## 腹腔镜系统
上海市公共卫生临床中心医疗设备采购需求
设备名称： 腹腔镜系统
预算总价： 1000000元
采购数量： 1套
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 预期与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿(ICG)配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
二、重要技术参数
2.1 | 主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能。 |  | 4 | 是
2.2 | 主机具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示。 |  | 5 | 是
2.3 | 具备跨设备联动功能，能够与监护仪联动，将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中。 |  | 4 | 是
2.4 | 冷光源具有智能亮度功能，摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起。当内窥镜从病人体内退出后，光源将自动变暗。 |  | 3 | 是
2.5 | 荧光摄像头具有手自一体化对焦功能，可短按摄像头快捷键实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦。 |  | 4 | 是
合计 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 主机支持白光和荧光图像4分屏功能，且具备≥4种分屏模式。 |  | 1 | 是
3.2 | 主机兼容4K白光摄像头、4K荧光摄像头、3D电子一体镜。 |  | 1 | 是
3.3 | 主机信噪比标称值≥48dB，峰值信噪比≥80dB。 |  | 2 | 是
3.4 | 主机自带内置 USB3.0 刻录系统，具备不少于两个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。 |  | 2 | 是
3.5 | 内置刻录功能录像清晰度4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps |  | 2 | 是
3.6 | 主机具有至少2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。 |  | 2 | 是
3.7 | 具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。 |  | 1 | 是
3.8 | 摄像头具备≤2个CMOS成像芯片，支持可见光和荧光成像； |  | 1 | 是
3.9 | 摄像头具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间。 |  | 1 | 是
3.1 | 光学镜有效景深范围不小于3mm-190mm。 |  | 2 | 是
3.11 | 提供软件，对接数字化手术室，满足通过数字化手术室控制摄像主机和气腹机的设置功能，至少包括设置白平衡，亮度调节，开启/关闭光源，启动/停止录像，图像抓取，气腹机启动/停止，流量设置，气压设置，排烟设置等功能。 |  | 2 | 是
3.12 | 冷光源LED灯泡工作寿命≥60000小时，白光的输出总光通量应≥2000lm。 |  | 2 | 是
3.13 | 气腹机流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡；具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10L/min。 |  | 1 | 是
一般参数分值合计 |  |  | 20
参数分值合计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 摄像主机*1，（需提供医疗器械注册证） 冷光源*1，（需提供医疗器械注册证） 摄像头*1，（需提供医疗器械注册证） 气腹机*1，（需提供医疗器械注册证） 光学镜*2，（需提供医疗器械注册证） 导光束*2，显示器*1，台车*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_4_小时内维修响应，专业维修工程师要求_12__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。

## 4K高清关节镜椎间孔镜治疗系统
上海市公共卫生临床中心医疗设备采购需求
设备名称：4K高清关节镜/椎间孔镜治疗系统
预算总价：1500000
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 一款具有4K成像能力的关节镜系统，具备中国医疗器械注册证，用于开展骨科膝关节、髋关节、踝关节等骨科关节镜手术操作。主要由成像系统与监视器、光源系统、摄像头等组成。
二、主要技术参数
2.1 | 摄像系统分辨率至少达到：4K UHD≥3840*2160，1080p≥1920*1080P，分辨率具备切换功能 |  | 5 | 是
2.2 | 摄像头分辨率达到：4K UHD≥3840*2160，图像传感器≥2个CMOS芯片，芯片尺寸≥1/1.8英寸 |  | 5 | 是
2.3 | 摄像主机面板配置全液晶触摸屏尺寸≥7英寸，同时输出≥3种4K视频信号接口至少包含：4*SDI接口，2*HDMI接口，12G接口 |  | 5 | 是
2.4 | 光源为单独led冷光源主机，主机面板为液晶触摸控制面板。 |  | 5 | 是
2.5 | 4K超高清液晶监视器响应时间≤5ms，具备镜像和旋转模式设置 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 摄像主机系统水平分辨率≥2000线，垂直分辨率≥1500线 | 1 | 是
3.1.2 |  | 摄像主机输出色彩深度≥12bit，信噪比≥55dB，帧率≥60帧/秒 | 1 | 是
3.1.3 |  | 光源显色指数≥90，光源色温范围至少包含：3000k-7000k，能实现白平衡，具备液晶显示操作屏，具备中文操作功能，屏幕尺寸≥7英寸，主机面板具备亮度数字显示功能, 0%到100%可调，调节精度至少达到10% | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 摄像主机面板配置全液晶触摸屏尺寸≥7英寸，摄像主机具备USB键盘远距离参数设置功能，具备COMM口实现串口通讯和调试，同时输出≥3种4K视频信号接口至少包含：4*SDI接口，2*HDMI接口，12G接口 | 1 | 是
3.2.2 |  | 摄像头光学变焦≥2倍，具备光源模式切换功能，具备手动/自动曝光切换功能 | 1 | 是
3.2.3 |  | 4K超高清液晶监视器视角范围≥175°，亮度≥800cd/m2，对比度≥1300:1，响应时间≤15ms，支持高动态范围模式HDR10，具备镜像和旋转模式设置，支持2路、3路、4路分屏功能及画中画功能 | 1 | 是
3.2.4 |  | 主机面板上可设置白平衡、拍照、录像、触摸屏锁屏功能、模式切换、增益调节、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放调节。 | 1 | 是
3.2.5 |  | 具有预览设置功能，可通过设置在监视器上显示实际时间。 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 摄像主机具备降噪调节功能，通过系统菜单，实现3D降噪和2D降噪调节 | 1 | 是
3.3.2 |  | 摄像主机具备手术录像功能，同步显示录像码率和已拍视频数量及USB存储设备剩余可录像时间，录像分辨率≥3840×2160，具备码率、帧率调节功能 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 光源具备出光防护功能，未连接光缆时，没有光输出，触摸屏及语音进行提示，同时还具备出光补偿功能：实时检测出光强度，当出光强度衰减时，设备自动提高输出光强度，光源电击防护等级：应用部分≥CF型，适合直接用于心脏 | 1 | 是
3.4.2 |  | 具光纤直径≥5.0mm，适用于高温高压消毒 | 1 | 是
3.4.3 |  | 提供摄像主机ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 4K超高液晶清监视器图像输入输出具备HDMI接口、DisplayPort接口、DVI接口、3G-SDI接口等数字接口，具有IP35防护等级认证 | 1 | 是
3.5.2 |  | 具备4mm、2.7mm、2.3mm、1.9mm直径关节镜配套使用 | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置清单： | 数量 | 备注
4K关节镜系统
|  | 4K摄像系统主机 | 1 | 需提供医疗器械注册证
|  | 4K摄像头 | 1 | 需提供医疗器械注册证
|  | 4K LG监视器 | 1
|  | 医用内窥镜LED冷光源 | 1 | 需提供医疗器械注册证
|  | 医用照明光缆 | 1
|  | 定焦适配器 | 1 | 需提供医疗器械注册证
关节镜
|  | 4K关节内窥镜, 175mm, 4.0mm, 30°(肩、髋、膝) | 4 | 需提供医疗器械注册证
|  | 4mm相关配套6.1mm镜鞘 | 4 | 需提供医疗器械注册证
|  | 2.5mm抓钳/髓核钳（直） | 4 | 需提供医疗器械注册证
|  | 2.5mm抓钳/髓核钳（45°） | 4 | 需提供医疗器械注册证
|  | 弹簧钳/活检钳 | 2 | 需提供医疗器械注册证
|  | 7.5mm环锯 | 2 | 需提供医疗器械注册证
|  | 镜下环锯 | 2 | 需提供医疗器械注册证
|  | 镜下骨凿 | 2 | 需提供医疗器械注册证
台车
|  | 专用台车 | 1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1、维修人员自接到用户报修到现场时间≤8小时 2、具备本地化服务能力
5.2 | 服务内容与计划 | 免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商备品仓库备件充足；报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，供应商需在5个工作日内提供备用机
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、保修期后，供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单 2、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书

## 手术显微镜
上海市公共卫生临床中心医院医疗设备采购需求
设备名称：手术显微镜
预算总价：170万 元
采购数量：壹 台
所属医疗设备类别：□第一类 √ 第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在开颅手术中，具有局部放大及照明的作用
二、主要技术参数
2.1 | 总放大倍数：单一物镜下最小放大倍数≤2x ，最大放大倍数≥30.0x |  | 5 | 是
2.2 | 落地式支架，超大臂展≥1955mm（水平方向） |  | 5 | 是
2.3 | 推进式广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-7D，眼杯高度可调 |  | 5 | 是
2.4 | 荧光成像：现实图像中叠加荧光图像可在白色,绿色和蓝色等颜色中切换 |  | 5 | 是
2.5 | 电动固位器处于锁定状态时，在任意位置承重不小于2.5kg下,无松动。夹持接口形状可定制。 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 5档变倍器:手动5档变倍器 |  | 1 | 是
3.2 | 最小工作距离≤200mm, 最大工作距离≥430mm，连续调焦范围≥230mm |  | 1 | 是
3.3 | TriLED高强度自然光源，白光模式色温：5500 K（±500 K） |  | 1 | 是
3.4 | 调节照明光斑的大小，最小照明光斑直径≤12mm |  | 1 | 是
3.5 | 带有提供类似氙气强度的照明增压器，可提升照明光源的输出光功率。 |  | 1 | 是
3.6 | 照明寿命≥40,000小时 |  | 1 | 是
3.7 | 支架高度（落地式）≥1735mm（垂直方向） |  | 1 | 是
3.8 | 180°主刀可倾斜镜筒，f = 170mm |  | 1 | 是
3.9 | 助手镜：侧面双关节旋转立体助手镜，“悬浮”设计且带锁控装置 |  | 1 | 是
3.1 | 独特的用户界面、直观的平衡过程、多功能开关，保证单手操作显微镜流畅且毫不费力 |  | 1 | 是
3.11 | 可配合吲哚菁绿用于血管荧光和淋巴荧光成像 |  | 1 | 是
3.12 | 荧光摄像：4CMOS 传感器 |  | 1 | 是
3.13 | 荧光摄像系统可以根据用户的需求显示多个屏幕，在单屏显示中，可以切换显示可见光，近红外，叠加图像，多屏显示可选择可见光，近红外和叠加两种图像，并可实现画中画和二分屏显示，此外，由于它支持3分割显示，可以通过同时显示3种类型的图像来一目了然地查看所有图像。 |  | 1 | 是
3.14 | 自锁保护装置：如电源突发断电或插头脱落，自由臂将立即自锁，控制开关将同时失效，待电力恢复时，自由臂保持即时形状，控制开关同时起效。保险开关，防止误触，断电自锁 |  | 1 | 是
3.15 | 电动关节＞31个，金属臂总长度＞600mm。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 主机*1、主刀镜*1、助手镜*1、12.5倍目镜*2、三档变倍器*1、落地式支架 *1、防尘套 *1、运输箱*1、 荧光摄像系统*1、手术显微镜视频接口*1、手术工作站*1、显示器*1、医用台车*1、3D外视镜*1、固位器*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 免费提供技术援助
4.6 | 培训 | 司免费提供仪器安装时的开箱、调试及现场培训。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单、有固定的售后服务机构。修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心。零配件并保证10年以上的供应期。提供零配件的报价及折扣，并承诺不涨价。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。