## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第一包）
设备名称：能量平台系统
采购编号：0025-W00009556 预算总价：4000000元
预算单价：800000元/套 采购数量：5套
所属医疗设备类别：¨第一类 □第二类 ☑第三类
面向企业分类：☑ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ☑否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 具备大血管闭合切割技术的高频电外科设备。脉管闭合功能适用于一般外科手术中直径不大于7mm的脉管（包括肺血管），组织束和淋巴管的闭合及切割；超声刀主机具备单极、双极、超声刀功能，超声刀模块与超声刀刀头组合使用，用于手术中对人体软组织进行切割和凝血。
二、主要技术参数
2.1 | 大血管凝闭功能可用于闭合直径不超过7mm的脉管（包括肺血管）和淋巴管以及适合器械钳口大小的组织束 |  | 5 | 是（注册证）
2.2 | 腔镜刀头具备CFDA的III级注册认证（按照CFDA腔镜器械分类管理的要求，大血管闭合器械属于III级分类） |  | 4 | 是（医疗器械注册证）
2.3 | 大血管闭合功能额定负载电阻下输出功率变化≤±15％或者≤5W |  | 4 | 是（说明书）
2.4 | 超声刀主机至少可以同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。 |  | 5 | 是（注册证及说明书）
2.5 | 超声刀主机具备双极模式，双极血管闭合模式下，至少可用于外科手术中凝闭组织和直径≤ 7mm 的动脉血管、静脉血管及淋巴管。 |  | 5 | 是（注册证）
| 主要技术参数小计分值 |  | 23
三、一般技术参数
3.1 | 大血管闭合切割系统 | 主机具备RFID器械类型识别功能，RFID发射/接收频率范围 ≥13.56 MHz | 2 | 是（说明书）
3.2 |  | 主机重量≤5kg | 1 | 是（说明书）
3.3 |  | 具备ECG消隐接口，用于向主机输送高频能量的外部器械发送信号,用于连接排烟机等扩展功能 | 1 | 是（说明书）
3.4 |  | 具备USB通信接口，用于与外部连接的设备通信 | 1 | 是（说明书）
3.5 |  | 主机使用期限≥10年 | 1 | 是（提供主机铭牌照片及说明书）
3.6 |  | 大血管闭合功能峰峰值电压≥500V，额定功率≥270W，输出频率≥400KHZ | 1 | 是（说明书）
3.7 |  | 可满足环境温度+10°~+40°和大气压力700hPa~1060hPa的要求 | 1 | 是（说明书）
3.8 |  | 具备使用限制指示灯，当已经使用过的器械插入时会有灯光提示，可控制一次性使用或重复使用 | 1 | 是（说明书）
4.1 | 超声刀系统 | 具备单极共享凝结功能，可同时激发两个单极器械 | 3 | 是（说明书）
4.2 |  | 具备≥8英寸LCD触摸屏操控，分辨率≥1024 x 768 。 | 1 | 是（说明书）
4.3 |  | 纯切模式可调节功率至少包含0-300W；1-40W：步长≤1W ；40-100W：步长≤5W ；100-300W：步长≤10W；峰值电压≥1200Vp。 | 1 | 是（说明书）
4.4 |  | 混切模式可调节功率至少包含0-200W；1-40W：步长≤1W ；40-100W：步长≤5W ；100-200W：步长≤10W；峰值电压≥2100Vp。 | 1 | 是（说明书）
4.5 |  | 软凝模式可调节功率至少包含0-120W；1-40W：步长≤1W ；40-100W：步长≤5W ；100-120W：步长≤10W；峰值电压≥250Vp。 | 1 | 是（说明书）
4.6 |  | 电灼模式可调节功率至少包含0-120W；1-40W：步长≤1W ；40-100W：步长≤5W ；100-120W：步长≤10W；峰值电压≥3400Vp。 | 1 | 是（说明书）
|  | 一般技术参数小计分值 | 17
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 大血管闭合切割系统*5，超声刀主机*5，台车*5
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取