## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第三包）
设备名称：4K内窥镜融合荧光定量分析手术系统（含自筹）
采购编号：0025-W00009557 预算总价： 2000000元
预算单价：2000000元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ☑第二类 □第三类
面向企业分类：☑ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ☑否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 具备3D、超高清、荧光功能，具备超高清荧光导航功能，适用于前哨淋巴结、淋巴结、肝肿瘤、肝段、肺段及肺小结节等手术
1.2★ | 3D摄像头与3D光学腹腔内窥镜可拆分（证明材料：注册证需注明光学镜）
二、主要技术参数
2.1 | 荧光照明采用近红外激光和白光同时输出，其中激光光源光谱波段为805nm±5nm |  |  | 5 | 是（注册证附件）
2.2 | 3D腹腔内窥镜摄像头重量≤250g，便于术中操作 |  |  | 5 | 是（提供证明文件）
2.3 | 3D摄像头物理按键≤3个，便于术者操作 |  |  | 5 | 是（提供产品图片）
2.4 | 3D光学硬质内窥镜设计（可高温高压消毒≥180次，低温等离子消毒≥360次） |  |  | 5 | 是（说明书）
2.5 | 主机，摄像头，冷光源使用寿命≥10年 |  |  | 5 | 是（提供产品铭牌）
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 主机 | 荧光照明采用近红外激光和白光同时输出功能，具有850nm±30nm 波长的近红外光照明物体后成像 |  | 3 | 是（注册证附页）
3.1.2 |  | 3D腹腔内窥镜系统色调选择≥3种，主机触摸屏一级目录至少包含：自然色调、柔和色调、自定义色调等 |  | 3 | 是（提供图片）
3.1.3 |  | 腹腔内窥镜主机平台至少具备3D4K超高清白光、3D4K标准荧光、3D4K彩色荧光、3D4K多模（黑白）荧光功能 |  | 1 | 是（注册证附件）
3.2.1 | 摄像头 | 三维超高清荧光摄像在三维成像模式下，摄像系统的左右的影像延迟时间≤10ms |  | 1 | 是（注册证附页）
3.3.1 | 荧光影像工作站 | 内置影像采集功能模块：支持对实时影像进行录像、拍照和冻结 |  | 1 | 是（注册证附页）
3.3.2 |  | 支持接驳同一制造商影像工作站软件，用于采集、分析荧光亮度值等数据 |  | 1 | 是（注册证）
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  |  | 35
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 主机*1，3D荧光摄像头*1,4K荧光摄像头*1，冷光源*1，气腹机*1,32寸3D监视器*1,32寸4K监视器*1，3d荧光腹腔镜*4,4K荧光腹腔镜*4,4K白光腹腔镜*2，导光束*10，荧光影像工作站*1，台车*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | ☑需要 □不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起 36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
七、送样清单要求
7.1 | 3D荧光摄像头 | 1个 | 是否轻便，握持度舒适度，摄像头灵活性，是否便于临床术中操作。