## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第二包）
设备名称：超声刀系统
采购编号：0025-W00009555 预算总价：2100000元
预算单价：700000元/套 采购数量：3套
所属医疗设备类别：¨第一类 □第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 超声刀模块与超声刀头配合使用，用于手术中对人体软组织进行切割和凝血；脉管闭合功能适用于一般外科手术中直径≤7mm的脉管（包括血管），组织束和淋巴管的闭合和切割。
二、主要技术参数
2.1 | 主机至少具备超声刀，高频电刀单极，等离子电切，双极血管闭合功能 |  | 5 | 是（注册证及说明书）
2.2 | 主机超声刀模式下搭配超声刀头，具备对5~7mm血管闭合切割的能力，可用于外科手术中凝闭组织和直径≤ 7mm 的动脉血管、静脉血管及淋巴管。 |  | 4 | 是（注册证）
2.3 | 可至少同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械 |  | 3 | 是（说明书）
2.4 | 具备单极共享凝结功能，可同时激发两个单极器械。 |  | 3 | 是（说明书）
2.5 | 具备增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，实现超声刀头应用于最大7mm血管凝闭功能。 |  | 3 | 是（说明书）
| 主要技术参数小计分值 |  | 18
三、一般技术参数
3.1.1 | 超声刀系统 | 具备智慧组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，根据组织特性实时精准调控能量，保证切割不同组织始终流畅。 | 2 | 是（专利文件）
3.1.2 |  | 双极血管闭合模式，无需设置模式、功率，插入器械主机可自动识别，并进入双极血管闭合模式。 | 2 | 是（说明书）
3.1.3 |  | 双极血管闭合功能工作频率≤350kHz±10%；额定功率≥300W±15% | 2 | 是（说明书）
|  | 具备激发次数统计功能 | 2 | 是（说明书）
3.1.4 |  | 超声刀手柄与刀头为分体式，可拆卸 | 2 | 是（彩页）
3.1.5 |  | 双极血管闭合模式凝结完成自动停止输出，并发出声音提示。 | 1.5 | 是（说明书）
3.1.6 |  | 主机配备≥8英寸LCD触摸屏操控，分辨率达到1024 x 768 | 1 | 是（说明书）
3.1.7 |  | 所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。 | 1 | 是（说明书）
3.1.8 |  | 等离子功能所有模式的功效级数均可调1~3级。 | 1 | 是（说明书）
3.1.9 |  | 具备以太网接口，支持数据传输功能。 | 1 | 是（说明书）
3.1.10 |  | 主机具备报警功能，报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。 | 0.5 | 是（说明书）
3.1.11 |  | 提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置 | 0.5 | 是（说明书）
3.1.12 |  | 等离子双极电凝模式，工作频率≥430kHz，最大功率不小于200W。 | 0.5 | 是（说明书）
3.1.13 |  | 等离子双极电切模式≥2种，可设置为电切、汽化。工作频率≥430kHz，最大功率不小于347W。 | 0.5 | 是（说明书）
3.1.14 |  | 高频双极凝结模式≥4种模式；双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率≥434kHz；双极柔和电凝的工作频率≥350kHz。双极凝结模式功率≥70W | 0.5 | 是（说明书）
3.1.15 |  | 使用年限≥10 | 0.5 | 是（说明书）
3.1.16 |  | 高频单极切割模式≥2种：激励频率：≥434kHz；纯切功率：≥300W；混切功率：≥200W； | 0.5 | 是（说明书）
3.1.17 |  | 高频单极凝结模式≥3种：激励频率：≥434kHz；凝血功率：≥120W。 | 0.5 | 是（说明书）
3.2.1 | 大血管切割闭合系统 | 大血管凝闭功能可用于闭合直径不超过7mm的脉管（包括血管）和淋巴管以及适合器械钳口大小的组织束 | 1.5 | 是（注册证）
3.2.2 |  | 腔镜刀头具备CFDA的III级注册认证（按照CFDA腔镜器械分类管理的要求，大血管闭合器械属于III级分类） | 1 | 是（注册证）
|  | 一般技术参数小计分值 | 22
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 超声刀主机*3 台车*3 双极脚踏*3 单极脚踏*3 大血管切割闭合主机*3
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取