## Sheet1
上海市第九人民医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：根管显微镜
采购编号：0025-W00016645 预算总价：6,300,000元
预算单价：252,000元/台 采购数量：25 台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类： R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 全镜组复消色差光学系统,提供光源照明, 具有≥5级变倍放大.具有中央控制旋钮可实现光源亮度调节,拍照视频拍摄功能,用于口腔科临床诊疗.
二、主要技术参数
2.1 | 目镜屈光补偿+5/-8D，即近视可调≥800度，远视可调≤500度 |  |  | 3 | 是
2.2 | 主光源：内置式LED灯源，由≥3个光路LED灯构成,光源传导方式：由光纤传导,确保光斑亮度均匀 |  |  | 4 | 是
2.3 | 显微镜主镜上设有多功能中央控制键按钮，可同时控制拍照，摄像，滤镜切换，光斑大小调节，光源亮度调节 |  |  | 4 | 是
2.4 | 原厂内置4K高清摄像系统,，具有≥30秒智能录像回追功能，方便查看更多手术细节 |  |  | 4 | 是
2.5 | 具有无眩光模式,手术时有效减少金属器械反光 |  |  | 4 | 是
2.6 | 可升级选配无线信号输出，实现显微镜和平板电脑信号连接,在平板电脑上实时传输，储存影像,可通过平板电脑实现拍照和视频拍摄,控制显微镜光源亮度调节功能. |  |  | 4 | 是
23
三、一般技术参数
3.1 | 主机
3.1.1 | 放大倍数范围不小于3.5-20倍(F=250MM) |  |  | 1 | 是
3.1.2 | 倍数调节方式：≥5档变倍，变倍系数1：6 |  |  | 1 | 是
3.1.3 | 复消色差目镜≥12.5倍，观察角度可0~180度调节，目镜上方都具有圆形瞳距调节钮，并标有刻度，瞳距可调至少包含55-75mm，每个刻度精确到≤1mm |  |  | 1 | 是
3.1.4 | 变焦物镜 ，物距调焦范围最小≤200mm最大≥430mm之间，主镜体在物距200-430mm之间调节任意距离均可使用，并且能够单手操作。 |  |  | 1 | 是
3.1.5 | 具有物镜保护罩装置,一次型物镜保护罩防止交叉感染 |  |  | 1 | 是
3.1.6 | 前置式人体工程学手柄 |  |  | 1 | 是
3.2 | 光源系统
3.2.1 | 光斑大小可通过多功能中央控制键一键连续无级调节 |  |  | 1 | 是
3.2.2 | 光源：三光路LED冷光源照明系统同轴光纤传导 |  |  | 1 | 是
3.2.3 | 配置橙色滤光片：用于光固化树脂材料充填、粘结 |  |  | 1 | 是
3.2.4 | 配置绿色滤光片：用于提高手术视野血管、出血点对比度 |  |  | 1 | 是
3.3 | 影像系统
3.3.1 | 原厂内置分辨率至少可达 HDMI 4K(≥3840*2160)高清摄像系统,逐行扫描,帧率≥60fpsUSB 4K(3840*2160)； |  |  | 1 | 是
3.3.2 | 可拍照和录制视频数据格式:照片JPG 视频MP4照片格式；照片大小：最大41M（≥8528*4808） |  |  | 1 | 是
3.3.3 | 至少具有色彩校正,场景保存,画面偏移,时间显示,升级服务等功能 |  |  | 1 | 是
3.3.4 | 多种输出模式：至少包含HDMI和USB可同时输出图像 |  |  | 1 | 是
3.4 | 支架系统
3.4.1 | 落地式支架系统,底座具有静音推轮,每个轮盘配有刹车轮锁 |  |  | 1
3.4.2 | 镜头支架承重≥7.5KG，高度≥1730mm。 |  |  | 1 | 是
3.4.3 | 悬挂壁长度≥600mm,最大旋转角度≥300度,支撑臂旋转角度≥360度 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 17
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备附件要求 | 设备配置要求
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 复消色差主镜 |  | 25套
|  | 2 | 180度倾角可调目镜 |  | 25套
|  | 3 | LED灯照明系统 |  | 25套
|  | 4 | 光导纤维 |  | 25根
|  | 5 | 双侧手柄 |  | 25套
|  | 6 | 200-430MM变焦物镜 |  | 25套
|  | 7 | 27寸4K高清显示器 |  | 25套
|  | 8 | 内置4K 高清摄像系统 |  | 25套
|  | 9 | 防尘罩 |  | 25套
|  | 10 | 无痛换能器 |  | 30套
|  | 11 | 提供中文操作手册 |  | 25套
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无