## Sheet1
上海第九人民医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：根管显微镜3
采购编号：0025-W00016644 预算总价：5,200,000元
预算单价：130000元/台 采购数量：40 台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 产品性能稳定，能耗低，静音，符合人体工学设计，临床使用方便。能够满足牙髓病的诊治外，也能满足牙周手术、牙体修复和牙瓷贴面的制作等领域，能够为牙科治疗提供更清晰、广阔的手术视野，使得医生操作更准确细致。
二、主要技术参数
2.1 | 光源: LED照明系统，亮度连续可调。大物镜工作距离为 200 mm 时，物面照度≥80,000Lx。 |  |  | 5 | 是
2.2 | 双目镜筒一键放大系统，带一键放大机构，可将放大倍数一键提高≥1.5倍，放大倍数覆盖范围不小于2倍-28倍。 |  |  | 5 | 是
2.3 | 视场直径范围不小于12mm~120mm |  |  | 5 | 是
2.4 | 荧光模块：可用于辅助检查探测龋齿和去除多余树脂材料 |  |  | 5 | 是
2.5 | 消光功能：偏光消反光，还原真实的细节 |  |  | 5 | 是
25
三、一般技术参数
3.1 | 变角双目镜筒，角度调节范围≥0-190° |  |  | 1 | 是
3.1.1 | 连续变倍系统：连续调整放大倍率，放大倍数至少覆盖2倍-19倍 |  |  | 1 | 是
3.1.2 | 内置一体式变焦系统：焦距覆盖范围≥F200mm-450mm,带物镜防溅罩，左右手柄部位集成变焦旋钮，操作方便 |  |  | 1 | 是
3.1.3 | 光阑：≥三档可调，至少包含小光阑、中光阑、大光阑 |  |  | 1 | 是
3.1.4 | 照明光斑直径：大物镜工作距离为 250 mm 时，照明光斑直径不低于Φ90 mm，误差≤±15% |  |  | 1 | 是
3.1.5 | 全内置4K超高清影像摄录系统：采用1/1.2" CMOS 摄像头，分辨率≥3840x2160P;影像存储:至少包含双USB3.0影像储存，双USB2.0功能控制，图片、视频记录格式：至少包含JPEG;MP4 |  |  | 1 | 是
3.1.6 | 自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命。 |  |  | 1 | 是
3.2 | 双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩 |  |  | 1 | 是
3.2.1 | 高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围≥±7D |  |  | 1 | 是
3.2.2 | 显微镜配置橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全 |  |  | 1 | 是
3.2.3 | 全平台App（Windows、macOS、iOS和Andriod）:通过无线WIFI或有线RJ45连接,可将显微镜视频流媒体传输到Windows桌面设备和手机, 通过App的PC / Android / iOS采集影像 |  |  | 1 | 是
3.2.4 | 内置数字测量、影像对比，麦克风语音控制等功能 |  |  | 1 | 是
3.2.5 | 支架臂伸展范围不小于1500mm。小横臂与镜身连接，长度不低于600mm，旋转角度：不小于±150º，上下移动不小于±300mm；大横臂与立柱连接，长度不小于500mm，旋转角度：不小于300°；大横臂位于小横臂上方，以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉 |  |  | 1 | 是
3.2.6 | 平衡系统: 可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，镜头仍可在任意角度悬停，单手轻触即可调节镜头角度与位置。 |  |  | 1 | 是
3.2.7 | 手柄：360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 15
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备附件要求 | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 4.1.1 | 手术显微镜整机（落地式移动支架） |  | 40台
|  | 4.1.2 | 内置4K超高清影像系统 |  | 40套
|  | 4.1.3 | 无线脚控开关 |  | 40套
|  | 4.1.4 | 双目镜筒升级模块 |  | 40套
|  | 4.1.5 | 30°光学延长器集成立体分光器2:8 |  | 40套
|  | 4.1.6 | 旋转环 |  | 40件
|  | 4.1.7 | 27寸4K显示器，带抱箍支架 |  | 40套
|  | 4.1.8 | 无痛换能器 |  | 130套
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无