## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（二）第5包采购需求
设备名称：高精度麻醉输注泵工作站
采购编号： 0025-W00009407 预算总价1080000.00元
预算单价：40000.00元/套 采购数量：27套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 多通道输注工作站用于医疗机构根据临床输液需要，组合成多通道注射泵。
二、主要技术参数
2.1 | 防尘/防液体保护等级≥IP44 |  | 3 | 是
2.2 | ≥13种输液模式可选：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、组合模式、微量模式、时辰模式、TIVA 模式、TCI 模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）； |  | 3 | 是
2.3 | 工作站的控制器内置锂电池，1个组合单元+4台泵，续航≥6h |  | 3 | 是
2.4 | 可支持两个多通道输注工作站间通讯，即可支持最多32台泵的通道组合 |  | 3 | 是
2.5 | 速率范围至少包括：0.01-2400ml/h，以0.01 ml/h递增； |  | 4 | 是
2.6 | 注射精度：≤±1.7%、机械精度：≤±0.5%； |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 自动识别注射器：可以识别规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器； |  | 1 | 否
3.2 | TCI靶控输注模式时可显示常用静脉麻醉药物的实时血浆浓度、效应室浓度，并可提供血药浓度预测； |  | 1 | 否
3.3 | 单台注射泵锂电池续航时间：≥15h@5ml/h； ≥13h@125ml/h |  | 2 | 否
3.4 | 血浆靶控支持自动诱导、定时诱导、平滑诱导和分段诱导； |  | 1 | 否
3.5 | TCI模式时可显示常用静脉麻醉药物的实时血浆浓度、效应室浓度，并可提供血药浓度预测； |  | 1 | 否
3.6 | 至少具有三种麻醉药物（丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼）的药代动力学模型， 丙泊酚具有儿童模型（年龄范围1岁一18岁）； |  | 1 | 否
3.7 | TCI模式运行中自动计算苏醒时间，生成Ce、Cp曲线。 |  | 1 | 否
3.8 | 支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml； |  | 1 | 否
3.9 | 阻塞压力检测范围至少包括：50 - 1200mmHg,可以选择不少于16档阻塞级别 |  | 1 | 否
3.10 | ≥7.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示；屏幕亮度支持10级可调，夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； |  | 1 | 否
3.11 | 具有注射器位移监测系统，实时监控注射器位移，大幅提高注射的精确度 |  | 1 | 否
3.12 | 可在屏幕上显示虚拟注射器以方便观察药物余量； |  | 1 | 否
3.13 | 注射器可进行全自动方式装载。 |  | 1 | 否
3.14 | 无需任何配件，支持两个泵之间叠加； |  | 1 | 否
3.15 | 可存储至少12000种药物；支持至少100种药物分类；能够存储、回放≥10000组历史信息记录； |  | 1 | 否
3.16 | 主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索； |  | 1 | 否
3.17 | 主界面具有剂量速度指示棒，可用于直观快速判断剂量速度是否合理； |  | 1 | 否
3.18 | 支持配伍禁忌功能。 |  | 1 | 否
3.19 | 单台注射泵重量：≤1.7Kg（含锂电池）； |  | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 输注中央监护系统1个；输注中央监护系统控制电脑1台；27套输注工作站（每套含TCI注射泵1台，单通道注射泵3台；台车1个）；注射泵具有NMPA三类注册证；
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，保修期内外有专用的保修电话。其他优惠内容自报。
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 保修期内免费更换零配件及免收工时费，终身免费软件升级，提供详细的配置清单，提供原厂售后服务。提供至少一年1次的保养服务，并出具保养报告。
5.3 | 质保期外维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打8折，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价。