## sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（二）第3包采购需求
设备名称：病人中央监护仪（一拖40）
采购编号：0025-W00009410 预算总价：1500000元
预算单价：1500000元/套 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类供应商采购
□专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
一、主要功能与目标
1.1 | 通过中央站控制系统集中监测病人的生命体征监测、趋势分析、并控制联入系统的各类设备的监测和操作等
二、主要技术参数
2.1 | 中心监护系统支持有线、无线、遥测联网连接64床位病人监测设备集中管理，具备双屏显示，屏幕≥24英寸，显示分辨率≥1920*1080，单个显示屏可显示≥32个病人的数据，可监测无线直接连接在中心监护系统上的监护仪、输液系统、注射泵、输液泵设备，并进行参数调节、实时监测等操作 |  | 4 | 是
2.2 | 中心监护系统可监测连接在监护仪上的床旁设备的数值或波形等参数，如：CRRT、ECMO、呼吸机、输注系统，提供病人信息实时和远程监测和控制； |  | 4 | 是
2.3 | 具备中央站远程控制功能，远程包括：监护仪测量血压、关闭报警，麻醉机通气模式切换、预设和调节，以及的新鲜气体模式、总流量、氧浓度、氧气流量、空气流量、笑气流量进行调节 |  | 3 | 是
2.4 | 监护仪具备≥5.5英寸监测电容触摸屏，具备数据传输和充电底座、模块插件箱，支持CO2模块、Picco模块自由插拔，监护仪≤1Kg，电池支持≥8小时监测 |  | 3 | 是
2.5 | 监护仪标配触控显示屏≥21.5英寸，与监护仪实时同步操作和显示，要求分辨率1920*1080，16：9，触控点数≥10点，触控技术采用投射式电容，色彩≥1670万，亮度250nits，响应时间14ms，接口：VGA、HDMI、耳机、DC插孔、USB； |  | 3 | 是
2.6 | 监护仪具备微创连续血流动力学监测模块升级接口或提供单机，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，采用PiCCO监测技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，提供注册证证明；能提供起搏信号查看工具，能够查看单腔、双腔或多腔的起搏信号细节，例如，脉冲间距、脉冲宽度、幅度，从而辅助判断起搏器起搏功能是否正常。 |  | 3 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 监护仪基本监测功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，可以实现插入同系列带插槽监护仪主机的任意插槽，每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，并提供说明书、监护仪图片证明 |  | 2 | 是
3.2 | 监护仪心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析 ，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相关技术专利证明材料 |  | 2 | 是
3.3 | 监护仪提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名 |  | 2 | 是
3.4 | 中央监护系统能够显示输注泵产品的用药信息、呼吸机产品上的参数及波形及床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告 |  | 2 | 是
3.5 | 监护仪标配便携插件箱，支持扩展参数模块 |  | 2 | 是
3.6 | 中央监护系统可以控制监护仪进入夜间模式和隐私模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式 |  | 1 | 是
3.7 | 监护仪IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量 |  | 1
3.8 | 监护仪具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值 |  | 1 | 是
3.9 | 监护仪满足抗1.2米6面跌落，通过救护车、直升飞机和固定翼飞机的相关转运标准 |  | 1 | 是
3.1 | 心率测量范围至少包括：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm；22. 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选；23. 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz） |  | 1 | 是
3.11 | 监护仪支持支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 |  | 1 | 是
3.12 | 监护仪支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估，需提供产品截图证明材料 |  | 1 | 是
3.13 | 监护仪支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警 |  | 1 | 是
3.14 | 监护仪支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |  | 1 | 是
3.15 | 监护仪支持提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，支持RR呼吸率测量，测量范围至少包括：1～200rpm，QT和QTc实时监测参数测量范围至少包括：200～800 ms，无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式，NIBP 成人病人类型收缩压测量范围至少包括：25～290mmHg，配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级至少达到IPX7 |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、中央站主机及显示器一套，报警手表一块 2、监护仪主机40台 3、监护仪主机充电底座等40套 4、心电监测附件包40套 5、血氧监测附件包40套 6、血压监测附件包40套 7、CO2监测模块及附件包10套 8、21.5英寸医用触控屏及监护仪连接附件40套 9、≥65英寸一体机（含监护仪呼吸机输液泵等远程控制软件）两台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，保修期内外有专用的保修电话。其他优惠内容自报。
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 保修期内免费更换零配件及免收工时费，终身免费软件升级，提供详细的配置清单，提供原厂售后服务。提供至少一年2次的保养服务，并出具保养报告。
5.3 | 质保期外维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打8折，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价。