## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（二）第1包采购需求
设备名称：血液透析滤过机
采购编号：0025-W00009408 预算总价：￥4840000元
预算单价：￥220000元/台 采购数量：22套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。
二、主要技术参数
2.1 | ≥15英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。 |  | 2 | 是
2.2 | 透析液电导率至少包括: 12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm |  | 2 | 是
2.3 | 超滤控制至少包括：0～6000mL/h，，精度：±30mL/h或±1% |  | 2 | 是
2.4 | 可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。 |  | 2 | 是
2.5 | 跨膜压监测至少包括: -500mmHg～700mmHg，精度: ±10mmHg |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 供水条件温度至少包括：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃ |  | 1 | 否
3.2 | 血流量至少包括： 0，30～650mL/min，连续可调 |  | 1.5 | 是
3.3 | 透析液流量至少包括：0，100mL/min～800mL/min，连续可调 |  | 1 | 否
3.4 | 透析液温度范围至少包括：33℃～40℃，精度±0.5℃ |  | 1 | 否
3.5 | 置换液流量至少包括：0，30～650mL/min(HDF-online) |  | 1 | 是
3.6 | 中文引导式操作界面，医护人员操作更加方便、快捷。 |  | 1 | 否
3.7 | 具备容量平衡反馈控制系统。 |  | 1 | 否
3.8 | 采用电极实时监测平衡系统，确保治疗安全。 |  | 1 | 否
3.9 | 静脉管路具有超声波和光学双重监测，提高血液回输安全性。 |  | 1 | 是
3.1 | 具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。 |  | 1 | 否
3.11 | 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。 |  | 1 | 否
3.12 | 具有序贯透析（透析←→单纯超滤）和高低钠序贯透析功能。 |  | 1 | 否
3.13 | 具有透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。 |  | 1 | 否
3.14 | 置换液自动充管，大幅度减低医护人员工作强度和降低使用成本。 |  | 1 | 否
3.15 | 动脉压监测至少包括: -500mmHg～700mmHg，精度：±10mmHg |  | 1 | 是
3.16 | 静脉压监测至少包括: -500mmHg～700mmHg，精度: ±10mmHg |  | 1 | 是
3.17 | 肝素泵注入流量至少包括：0～10ml/h，精度：±0.2mL/h或±5% |  | 1 | 否
3.18 | 气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡 |  | 1 | 否
3.19 | 漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%) |  | 1 | 否
3.2 | 具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）。 |  | 1 | 否
3.21 | 具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒温度≥93℃，消毒时间≤35min |  | 1.5 | 是
3.22 | 具有三色警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。 |  | 1 | 否
3.23 | 具有干粉筒装置，避免B浓缩液出现微生物污染。 |  | 1 | 否
3.24 | 标配在线电子血压监测模块, 具有在线无创血压监测功能，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 |  | 1 | 是
3.25 | 标配KT/V在线监测模块，可实时进行在线透析充分性评估，显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性。 |  | 1 | 是
3.26 | 内置后备电源，停电后可维持血液回路工作40分钟以上，并且不丢失数据，同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。 |  | 1 | 是
3.27 | 具有静脉壶液面调节功能，避免污染、操作简便。 |  | 1 | 否
3.28 | 治疗中的所有管路均为通用耗材，包括血液管路和补液管，降低临床使用成本。 |  | 1 | 否
3.29 | 设备设计和使用寿命≧10年 或 ≧25000小时。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 标配22套，以下为单台配置 血液透析滤过机主机 1台 ≥15英寸多角度旋转液晶触摸屏 1个 在线血压监测仪 1个 在线KT/V监测仪 1个 干粉支架 1套 透析器夹子 1个 输液支架 1个 消毒液支架配套 1套 内毒素过滤装置 1套 透析液过滤器 2支
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
本招标规定的设备运抵医院后，中标方需在一周内派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到院方指定的地方。
4.5 | 调试 | 根据需求方使用要求，安装工程师配合进行验收和调试直至满意。
4.6 | 提供技术援助 | 需交付中文使用手册给用户。售后2小时内响应，并提供技术援助。
4.7 | 培训 | 免费对操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维修保养等内容的技术培训。提供免费技术咨询服务。
4.8 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，保修期内外有专用的保修电话。其他优惠内容自报。
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 保修期内免费更换零配件及免收工时费，终身免费软件升级，提供详细的配置清单，提供原厂售后服务。提供至少一年2次的保养服务，并出具保养报告。
5.3 | 质保期外维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打8折，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价。