## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（二）第2包采购需求
设备名称：血液透析机
采购编号： 0025-W00009409 预算总价：￥2880000元
预算单价：￥120000元/台 采购数量：24套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该产品临床适用于慢性肾功能不全患者的血液透析治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 清洗消毒：具备化学/热/脱钙多种消毒清洗程序：消毒、除钙、除脂程序可一体进行，可自动强制冲洗，透析液吸管可联机清洗消毒，热化学消毒时间：≤30分钟 |  | 4 | 是
2.2 | 具备压力衡定测试：治疗时≤12.5分钟进行一次压力密闭平衡测试，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全 |  | 4 | 是
2.3 | 配备原厂专用透析液过滤器壹支，过滤器有效面积：≥2.2㎡；滤过率：≥300ML（h.mmHg）;最大跨膜压：≥200kpa |  | 4 | 是
2.4 | 血泵管路：可使用不同直径透析管路，管径2mm-10mm |  | 4 | 是
2.5 | 标配BPM血压监测，血压分辨率 1mmHg，心率分辨率 1/min |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 透析模式：碳酸盐/醋酸盐/单超透析模式 |  | 1 | 否
3.2 | 适用各种配方透析液，可用碳酸盐干粉/浓缩液，可连接中心供液系统，有CDS专用接口。 |  | 1 | 是
3.3 | 操作显示系统：配置彩色液晶显示屏，屏尺寸≥10英寸 |  | 1 | 是
3.4 | 中文或英文操作界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形 |  | 1 | 是
3.5 | 可调钠曲线治疗：具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序；可单独使用或与超滤程序组合使用。 |  | 1 | 是
3.6 | 可调超滤曲线模式治疗：具有多种可选择的线性/梯型；自动调整程序，实现个体化透析；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。 |  | 1 | 是
3.7 | 具备双容量平衡腔超滤控制系统：可连续提供透析液，可达到零超滤。 |  | 1 | 否
3.8 | 电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。 |  | 1 | 否
3.9 | 透析液配制：容积式连续配制方式，可使用多种不同透析液配方。 |  | 1 | 是
3.1 | 透析液温度至少包括：35℃～39℃，可随时调整，透析液流量范围至少包括：0-300ml-500ml - 800ml/min 。 |  | 1 | 否
3.11 | 系统自检：显示、控制、监测、水路等系统自检, 自检不可跳过 |  | 1 | 否
3.12 | 可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 |  | 1 | 否
3.13 | 具备透析液内毒素过滤器接口：可对透析液进行超纯滤过。 |  | 1 | 否
3.14 | 内置不间断电源：断电支持时间≥15分钟，可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据。 |  | 1 | 否
3.15 | 可实现软硬件升级，有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。 |  | 1 | 是
3.16 | 血泵流速至少包括：15～600ml/min，精度±10%。 |  | 1 | 是
3.17 | 肝素泵： 可设定停泵时间，显示累积量，肝素泵流量：0 -10ml/h ，并有大剂量追加功能。 |  | 1 | 否
3.18 | 静脉压力监测范围至少包括： -60mmHg - 520mmHg ，精确度±10mmHg |  | 0.5 | 是
3.19 | 动脉压力监测范围至少包括： -300mmHg - 280mmHg，精确度±10mmHg |  | 0.5 | 是
3.2 | 空气探测器，探测方式：采用超声探测，灵敏度：大于1uL气泡无法通过，并具备液面调整功能。 |  | 0.5 | 否
3.21 | 漏血探测器，探测方式：光学检测，灵敏度：漏血量≤0.5ml/min（在透析液最大流量为800ml/min时）。 |  | 0.5 | 是
3.22 | 超滤率至少包括：0 - 4000ml/h（可调），精确度 ±1%，可实现零超滤。 |  | 0.5 | 是
3.23 | 跨膜压监测范围至少包括： -60mmHg - 520mmHg，具备自动跟踪报警功能。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
8.1 | 产品附件要求 | 标准配置24台,每台配置如下: 血液透析机主机*1台 肝素泵*1套 血泵*1套 细菌过滤装置*1套； 血压监测模块 *1套； 在线清除率监测模块 *1套； 干粉装置*1套 后备电源*1套
8.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
8.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
本招标规定的设备运抵医院后，中标方需在一周内派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到院方指定的地方。
8.4 | 调试 | 根据需求方使用要求，安装工程师配合进行验收和调试直至满意。
8.5 | 提供技术援助 | 需交付中文使用手册给最终用户。售后2小时内响应，并提供技术援助。
8.6 | 培训 | 免费对操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维修保养等内容的技术培训。提供免费技术咨询服务。
8.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，卖方应向买房提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，保修期内外有专用的保修电话。其他优惠内容自报。
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 保修期内免费更换零配件及免收工时费，终身免费软件升级，提供详细的配置清单，提供原厂售后服务。提供至少一年2次的保养服务，并出具保养报告。
5.3 | 质保期外维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打8折，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价。