## Sheet1
X射线计算机体层摄影设备（CT) 采购需求
设备名称：X射线计算机体层摄影设备（CT)
采购数量：壹台
预算总价：4500000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可完成全身各部位的扫描，包括头，胸，腹，四肢及心脏的平扫和增强。
二、主要技术参数
2.1 | 探测器排数：≥64排 |  | 3 | 是
2.2 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7MHU |  | 3 | 是
2.3 | 最小球管电压：≤70KV |  | 3 | 是
2.4 | 球管最大焦点尺寸（IEC 60336）≤1.0mm² |  | 3 | 是
2.5 | 扫描架倾角：≥±30° |  | 2 | 是
2.6 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥900个 |  | 2 | 是
2.7 | 探测器物理单元总数≥53760个 |  | 2 | 是
2.8 | 球管最小焦点尺寸（IEC 60336）≤0.5mm² |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 最薄层厚：≤0.625mm | 1 | 否
3.1.2 |  | 每层数据采样率：≥4800views/圈 | 1 | 否
3.1.3 |  | 具备128层/圈扫描成像技术 | 0.2 | 否
3.1.4 |  | 扫描采集视野：≥50cm | 0.2 | 否
3.1.5 |  | X-Y轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF | 1 | 否
3.1.6 |  | Z轴空间分辨率≥20LP/CM@0%MTF | 1 | 否
3.1.7 |  | 密度分辨率：≤2mm@0.3% | 0.2 | 否
3.1.8 |  | 各向同性空间分辨率≤0.25mm | 0.2 | 否
3.1.9 |  | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU | 0.2 | 否
3.1.10 |  | 图像重建矩阵：≥1024×1024 | 0.2 | 否
3.1.11 |  | 图像噪声：≤0.2% | 0.2 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 机架控制面板≥4块 | 0.2 | 否
3.2.2 |  | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm | 1 | 否
3.2.3 |  | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.35秒/360° | 1 | 否
3.2.4 |  | 可选择机架旋转扫描速度≥6种 | 0.2 | 否
3.2.5 |  | 最大螺距：≥1.5 | 0.5 | 否
3.2.6 |  | 最小螺距：≤0.2 | 0.5 | 否
3.2.7 |  | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 | 0.2 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 滑环类型：低压滑环 | 0.2 | 否
3.3.2 |  | 球管阳极最大散热率：≥1300kHU/min | 0.2 | 否
3.3.3 |  | 球管最大电流：≥667mA | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 球管最小电流：≤5mA | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 球管电流递增幅度：≤1mA | 0.2 | 否
3.3.6 |  | 球管最大电压：≥140KV | 0.5 | 否
3.3.7 |  | 球管电压可选值：70KV，80KV，100KV，120KV，140KV | 1 | 否
3.3.8 |  | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥80kW | 0.2 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 扫描架孔≥72cm | 0.2 | 否
3.4.2 |  | 机架冷却方式：风冷 | 0.2 | 否
3.5.1 | 其他 | 扫描床长度：≥240cm | 0.2 | 否
3.5.2 |  | 扫描床可扫描垂直升降范围：不小于55cm-90cm | 0.2 | 否
3.5.3 |  | 扫描床水平移动范围：≥200cm | 0.2 | 否
3.5.4 |  | 扫描床水平可扫描范围：≥160cm | 0.2 | 否
3.5.5 |  | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s | 0.2 | 否
3.5.6 |  | 扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s | 0.2 | 否
3.5.7 |  | 扫描床垂直升降最高速度：≥40mm/s | 0.2 | 否
3.5.8 |  | 扫描床承重量：≥205kg | 0.2 | 否
3.5.9 |  | 扫描床移动精度：≤±0.25mm | 0.2 | 否
3.5.10 |  | 定位片扫描长度：≥170cm | 0.2 | 否
3.5.11 |  | 定位片扫描宽度：≥50cm | 0.2 | 否
3.5.12 |  | 具备多平面重建MPR | 0.2 | 否
3.5.13 |  | 具备最大密度投影(MIP) | 0.2 | 否
3.5.14 |  | 具备最小密度投影(MinIP) | 0.2 | 否
3.5.15 |  | 具备曲面重建(CPR) | 0.2 | 否
3.5.16 |  | 具备容积三维重建 (VR) | 0.2 | 否
3.5.17 |  | 具备区域生长容积分析功能 | 0.2 | 否
3.5.18 |  | 具备表面重建（SSD） | 0.2 | 否
3.5.19 |  | 具备容积漫游（VRT） | 0.2 | 否
3.5.20 |  | 具备组织裁剪 | 0.2 | 否
3.5.21 |  | 具备自适应滤波条状伪影消除技术 | 0.2 | 否
3.5.22 |  | 具备图像增强技术 | 0.2 | 否
3.5.23 |  | 具备图像减影功能 | 0.2 | 否
3.5.24 |  | 具备CT电影功能 | 0.2 | 否
3.5.25 |  | 具备探针提取或消除相近密度的组织结构功能 | 0.2 | 否
3.5.26 |  | 具备CT血管造影（CTA） | 0.2 | 否
3.5.27 |  | 具备CT仿真内窥镜显示功能 | 0.2 | 否
3.5.28 |  | 具备任意曲面重建 | 0.2 | 否
3.5.29 |  | 具备CT血管成像CTA | 0.2 | 否
3.5.30 |  | 具备血管测量软件包 | 0.2 | 否
3.5.31 |  | 具备肺结节评估软件包 | 0.2 | 否
3.5.32 |  | 定位片计划：双定位 | 0.2 | 否
3.5.33 |  | 具备肺气肿分析软件包 | 0.2 | 否
3.5.34 |  | 具备心脏分析软件包 | 0.5 | 否
3.5.35 |  | 具备低剂量平台 | 0.2 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 球管、高压发生器、主控台、高级临床应用、CT数据采集器
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务 信息采集：CT标配数据采集器 接口：必须免费开放HIS、PACS、RIS系统接口，支持并完成与医院HIS、PACS、RIS系统之间信息数据、DICOM图像的接收与传递。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供应商工程师陪同物流师傅将设备送至指定地点，并现场安装调试完成。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，应由供应商派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运验收，并放置到采购人指定的地方，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 对医院有关技术人员进行相应产品应用培训，并对有关工程技术人员进行设备基本保养和维护的指导，提供免费技术服务。
4.6 | 培训 | 设备安装完成后，免费提供不少于一次性产品应用培训及跟台操作，一年内提供不少于两次免费保养培训，并伴有不定期的可预约培训。上门免费培训，直到临床熟悉掌握为止。
4.7 | 验收方案 | 1.供应商提供的产品和相关服务应符合各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。 2.安装调试后设备的性能应满足招标文件规定的技术要求。验收合格后，交付正式使用。 3.如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，供应商在2小时内响应，24小时内抵达现场。保修期内免费更换零配件和免人工费。维修中所需零配件供应时间最长不超过48小时。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构、由原厂提供售后服务承诺等
3 | 质保期外服务内容与计划 | 1） 保修期内更换的备件，此备件的保修期应从更换后签收日算起，保用一年。保修期过后更换的备件，此备件的保修期应从更换签收日算起，保用半年。 2） 保修期结束时，需经采购人验收签字认可。保修期内未排除的故障，应延长保修期直至该故障排除后正常使用一个月，并且该故障未重复出现为止。 3） 为保证采购人设备能正常运转，供应商在每年提供一次免费保养，包含但不限于对设备性能的检测以及对设备进行清洁保养。 4） 任何时间由于软件发生问题，应及时免费上门安装调试。 5） 不管是否购买年保修，供应商应有义务及时提供该设备软件免费升级。 6） 为方便采购人对本设备的维修保养，供应商不得设置维修密码。设有程序维修密码的，设备安装调试验收交接时，需及时告之采购人。 7）质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价≤设备购置金额的10%。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。提供承诺书（格式自拟）。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 保修期过后，供应商需提供质保期后5年主要易损件和备品备件的清单报价及扣率，相关耗材的清单、报价及扣率等。如备件为原厂备件或可替代质量合格，备件价格不高于市场价。