## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 临床型流式细胞分析仪
采购编号： 预算总价：1900000 元
预算单价：1900000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
£ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 £否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 利用流体动力学原理对细胞进行聚焦，再通过激光激发产生散射光荧光等信号，实现对细胞已标记信号的定量分析，用于包括细胞凋亡、周期、免疫分型等分析。
二、关键技术参数
1 | ★同时配置≥3根固体激光器。 |  | / | 是
2 | ★采用高灵敏度的光电倍增管（PMT）做为荧光通道检测器，配备PMT检测器数量≥12个。 |  | / | 是
3 | ★采用压力进样方式，以保证液流稳定。 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 三激光立体空间激发，包括前向角FSC、侧向角SSC，荧光检测器≥12个荧光检测器，14个检测参数。 |  | 4 | 是
2 | 样本分获取速度：≥ 35,000细胞/秒；单个文件数据收集量无上限。 |  | 3 | 是
3 | 可升级40管自动上样装置，兼容流式管架，后续可增加96孔板和384孔板。 |  | 4 | 是
4 | 信号检测：散射光和荧光信号经光导纤维传导并固定七角型和三角型全反射光路检测系统，提高信号的接收效率和检测灵敏度。 |  | 3 | 是
5 | 配套原厂的流式试剂注册证≥150个，同时具备仪器同品牌的淋巴细胞亚群试剂盒及质控品。 |  | 4 | 是
四、一般技术参数
1 | 线性：荧光强度线性相关系数(r)应不低于0.98。 |  |  | 否
2 | 携带污染率:< 0.1%。 |  |  | 否
3 | 仪器分辨率：FITC≤3.0%，PE≤3.0%。 前向角散射光和侧向角散射光分辨率：应可以将外周血中红细胞和血小板分开，同时应可以将外周血白细胞三群(淋巴细胞、单核细胞、粒细胞)分开。 |  |  | 否
4 | 操作软件具备多功能的操作软件，支持自定义实验模板，支持更新。 |  |  | 否
5 | 稳定性:环境温度变化不超过设定温度的5%时，在8h内检测前向角散射光(FSC)及所有荧光通道峰值荧光道数的波动范围应不超过士10%。 |  |  | 否
6 | 滤光片：可插式滤光片，具备智能监测功能，每个滤光片嵌入芯片可自动监测每个样本与滤光片匹配的正确性。 |  | 1 | 是
7 | 具备完善的仪器全程质量控制体系，能够自动检测和长期跟踪仪器性能Br、Qr的微量变化，生成Levey-Jennings曲线，提示最佳的仪器使用条件设置，保证数据的最高准确度和精度，同时具有最佳的可比性和连续性。 |  | 3 | 是
8 | 荧光补偿方式：全自动数字化矩阵补偿，在线补偿或脱机补偿。 |  | 1 | 是
9 | 具有仪器内部温度控制功能， 保证样本运行时不受外界干扰。 |  | 1 | 是
10 | 具备光学系统、液流系统、信号检测传输系统、自动上样系统、软件分析系统、控制系统（工作站）。 |  | 1 | 是
11 | 数据分析系统:软件操作简单，便于掌握，支持自动化样板采集及结果输出，可通过软件对仪器进行自动的清洗和维护。该软件系统可在Windows界面下运作，操作简单便捷，系统稳定；系统可进行网络化管理。 |  | 1 | 是
12 | 具备标准验证的用户管理系统，使用者可进行有效的管理，保证仪器和数据的安全。提供三级以上密码保护功能，如：操作人员、维修人员和管理人员，并提供相应的权限。 |  | 1 | 是
13 | 荧光检测灵敏度：FITC＜60MESF，PE＜20MSEF（出具第三方检测报告）。 |  | 1 | 是
14 | 上样速度：三档可调，最大上样速度≥120μl/min。 |  | 2 | 是
15 | 控制系统（工作站）:该控制系统用于进行数据采集，显示、储存、分析、软件运行等。 |  | 1 | 是
16 | 控制系统包括高清晰大屏幕的显示器与高性能的主机系统，满足数据采集分析等要求。 |  | 1 | 是
17 | 鞘液桶和废液桶要有较大的体积，以支持较长时间的运转；鞘液快用完时和废液快注满时能自动报警，以便更换。 |  | 2 | 是
18 | 液流系统日常维护简单、清洗简便，自动进行开关机，可由软件系统控制。 |  | 2 | 是
19 | 兼容多种上样模式，能进行单管固定上样、多管全自动上样等上样方式，具有暂停等功能。 |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 主机1套 工作站电脑1套 数据采集及分析软件1套 大尺寸液晶显示器1台 自动进样器1个 稳压电源1套 质控微球1套
2 | 安装 | þ需要 ¨不需要
1、工程师于采购人约定的时间现场开箱验收安装
3 | 调试 | 1、完成设备硬件安装、调试 2、完成软件编程，调试 3、应用工程师根据采购人需要、协商确认检测项目、达标标准，并完成
4 | 提供技术援助 | 技术支持服务：向采购人提供相关领域的应用技术支持服务。对于与产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。
5 | 培训 | 1、系统软件功能及使用方法、日常标本运行方法、仪器保养、使用中应注意的问题及简单错误处理。 2、仪器操作的基本原理、何对结果进行编辑、对结果分析的编辑应该遵循那些规则。 3、实际工作指导、应用工作讨论、参培人员逐个上机实践。 4、培训后给予合格人员培训证书。
6 | 验收方案 | 1、操作人员可独立操作后，应用工程师现场跟踪实验1天或协商时间，确保操作人员熟练操作，确保正常平稳运行。 2、采购人签收《现场工作报告》。 3、协助完成性能验证报告。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 仪器发生任何故障，请采购人立即报修。工程师将在接到报修后第一时间响应。 如故障无法排除，工程师预约到达现场排除故障。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 仪器保修维修承诺：产品免费保修3年，保修期内，免费提供配件与维修服务： 1) 仪器发生任何故障，请采购人立即报修。工程师将在接到报修后24小时之内响应。如故障无法排除，工程师预约到达现场排除故障。 2) 生产商应可满足所有常规维修配件的供应。若因特殊原因延长工作时间，工程师将通知采购人并说明原因。 3) 当仪器在非正常使用情况下出现故障，仪器无法免费保修，采购人须支付相关费用。
3 | 质保期外维保内容 | 保外维修承诺：仪器保修期满后，向采购人提供仪器使用期内的终身维修服务。采购人支付必要的配件或耗材的费用和工时费用。对所更换的配件提供6个月保修。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件以低于市场价八折供应。