## Sheet1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求
设备名称：磁共振成像系统
采购编号： 预算总价：1700 万元
预算单价：1700万 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：o是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 3.0T磁共振成像系统1套，用于急门诊患者全身各部位高清无辐射成像，满足神经系统急慢病、肝移植术后、重症患者诊断需求。
二、主要技术参数
2.1 | 患者检查孔径＞60cm |  | 3 | 是
2.2 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm |  | 3 | 是
2.3 | 液氦容积≤1500L |  | 3 | 是
2.4 | 5高斯线范围≤5.2x2.8m |  | 2 | 是
2.5 | 最大单轴梯度场强度(非等效值、非有效值、非峰值、非Performance值)≥65mT/m，最大单轴梯度切换率(非等效值、非有效值、非峰值、非Performance值)≥200T/m/s，且最大单轴梯度场强度与最大单轴梯度切换率需能同时达到。请提供datasheet（技术白皮书）证明，并注明页码位置。 |  | 3 | 是
2.6 | 独立射频放大器个数≥2个 |  | 3 | 是
2.8 | 独立射频接收通道数（单个扫描视野内一次扫描最大通道数）≥64通道或无限通道，请提供datasheet（技术白皮书）证明，并注明页码位置。 |  | 3 | 是
2.9 | 原厂头颈联合线圈（非组合）：具备，≥21单元 |  | 2 | 是
2.1 | 原厂脊柱相控阵线圈（非组合）：具备，≥40单元 |  | 3 | 是
2.11 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术：具备，要求提供原厂技术，不可用第三方相关技术替代（提供原厂技术白皮书（Datasheet）证明） |  | 2 | 是
2.12 | 无接触式呼吸探测技术：具备，无需呼吸门控等附件即可探测患者呼吸节律，且具备传感器等硬件设置（提供原厂技术白皮书（Datasheet）证明） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值 10cm DSV≤0.005ppm |  | 0.5 | 否
3.2 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值 20cm DSV≤0.02ppm |  | 0.5 | 否
3.3 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值 30cm DSV≤0.06ppm |  | 0.5 | 否
3.4 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值 40cm DSV≤0.33ppm |  | 0.5 | 否
3.5 | 正常使用情况下液氦消耗率为0 |  | 0.2 | 否
3.6 | 磁体重量（含液氦）≥5500kg |  | 0.5 | 否
3.7 | 射频放大器功率≥36kW |  | 0.5 | 否
3.8 | 发射频率≥127MHz |  | 0.2 | 否
3.9 | 每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度：具备 |  | 0.2 | 否
3.1 | 最薄二维扫描层厚≤0.1mm |  | 0.5 | 否
3.11 | 主机计算机CPU性能：≥4核，主频≥3.5GHz |  | 0.2 | 否
3.12 | 主机内存容量≥64GB |  | 0.2 | 否
3.13 | 主机硬盘容量≥480GB |  | 0.2 | 否
3.14 | 显示器尺寸≥24英寸，显示器分辨率≥1920x1200 |  | 0.2 | 否
3.15 | 阵列处理器图像重建速度≥400000幅/秒（256*256） |  | 0.2 | 否
3.16 | 检查床承重≥250kg |  | 0.2 | 否
3.17 | 检查床水平位移速度≥20cm/s |  | 0.2 | 否
3.18 | 最低床位高度≤52cm |  | 0.5 | 否
3.19 | 体部磁敏感加权成像：具备快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比，请提供临床案例证明 |  | 0.5 | 否
3.2 | 神经纤维束成像（DTI）：具备，方向数≥512 |  | 0.5 | 否
3.21 | 腹部自由呼吸动态增强成像：具备，提供扫描案例 |  | 1 | 是
3.22 | 单次屏气的全心黑血、电影成像：具备，提供扫描案例 |  | 1 | 是
3.23 | 心脏智能定位技术：具备，基于人工智能技术识别心脏解剖结构，辅助操作技师心脏片层定位，提供设备扫描界面截图 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 包括但不限于：水冷机*1台、精密空调*1台、工作站*1套、电脑*2套、高压注射器*1套、铁磁探测门*2套、无磁转运床*1套、无磁转运椅*1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
配合院方机房配套改造，以达到验收标准
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为 2 次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的 7 %）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率