## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：磁共振成像系统
采购数量：1
预算总价：1900万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
★1.1 | 3.0T及以上磁共振成像系统用于医院临床MRI图像诊断
二、主要技术参数
2.1 | 磁体内径（患者检查孔径）:70cm |  |  | 4 | 是
2.2 | 梯度放大器最大输出电流≥1200A |  |  | 3 | 是
2.3 | 射频放大器最大功率 ≥37 kW |  |  | 3 | 是
2.4 | 原厂神经科研专用线圈≥64通道 |  |  | 3 | 是
2.5 | 射频接收系统最大通道数≥180通道 |  |  | 4 | 是
2.6 | 适配进口磁共振引导聚焦超声治疗装置（提供品牌佐证材料） |  |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 磁体系统 | 磁体重量(含液氦) ≤5.5吨 |  | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 10cm DSV磁场均匀度≤0.002ppm |  | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 主机外壳双侧扫描控制系统：具备 |  | 0.5 | 是
3.1.4 |  | 五高斯磁力线X,Y轴 ≤2.65m |  | 0.5 | 是
3.1.5 |  | 五高斯磁力线Z 轴 ≤4.65m |  | 0.5 | 是
3.1.6 |  | 磁体高度（不含外壳）≤220 cm |  | 0.5 | 是
3.1.7 |  | 磁体长度（含外壳）≤186cm |  | 0.5 | 是
3.1.8 |  | 匀场通道数≥8个 |  | 0.5 | 是
3.2.1 | 梯度系统 | 梯度放大器最大输出电压≥2250V |  | 1 | 是
3.2.2 |  | 梯度最短爬升时间≤300us |  | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）≥60mT/m |  | 1 | 是
3.2.4 |  | X轴最大扫描视野≥55cm |  | 1 | 是
3.2.5 |  | Y轴最大扫描视野≥55cm |  | 1 | 是
3.3.1 | 射频系统 | 射频发射带宽≤500kHz |  | 1 | 是
3.3.2 |  | 原厂大号柔软线圈（非组合）≥18通道 |  | 1 | 是
3.3.3 |  | 原厂小号柔软线圈（非组合）≥18通道 |  | 1 | 是
3.3.4 |  | 原厂肩关节专用线圈≥16通道 |  | 1 | 是
3.3.5 |  | 原厂膝关节专用线圈≥18通道 |  | 1 | 是
3.3.6 |  | 全脊柱相控阵线圈范围≥1.2m |  | 1 | 是
3.3.7 |  | 全脊柱矩阵线圈≥32通道 |  | 0.5 | 是
3.3.8 |  | 原厂腹部线圈（单片或两片组合）≥24通道 |  | 0.5 | 是
3.4.1 | 序列和技术 | 具备高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像） |  | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 具备乳腺波谱成像 |  | 0.5 | 否
3.4.3 |  | 具备T1\T2\T2*定量成像 |  | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 具备全身压缩感知成像技术 |  | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 弥散谱成像（DSI）方向数 ≥514方向 |  | 0.5 | 否
3.5.1 | 检查床及其他 | 扫描床最大水平移动范围≥280cm |  | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 最低床位≤52cm |  | 0.5 | 是
3.5.3 |  | 垂直移动时扫描床最大承重 ≥250Kg |  | 0.5 | 是
3.5.4 |  | 无需额外门控生命体征感知技术：具备 |  | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 配置至少包含以下内容
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 磁体系统 |  | ≥1套
|  | 2 | 智能磁体技术 |  | ≥1套
|  | 3 | 梯度系统 |  | ≥1套
|  | 4 | 全数字化发射/接收射频系统 |  | ≥1套
|  | 5 | 患者通信对讲系统 |  | ≥1套
|  | 6 | 计算机系统 |  | ≥1套
|  | 7 | 患者监视系统 |  | ≥1套
|  | 8 | 病人监视器壁挂支持装置 |  | ≥1套
|  | 9 | 工作站操作台 |  | ≥1套
|  | 10 | 无线蓝牙门控 |  | ≥1套
|  | 11 | 不间断电源 |  | ≥1套
|  | 12 | UPS电池模块 |  | ≥1套
|  | 13 | 生命矩阵系统或类似技术 |  | ≥1套
|  | 14 | 生命矩阵扫描床 |  | ≥1套
|  | 15 | 呼吸感知装置 |  | ≥1套
|  | 16 | 人体感知装置 |  | ≥1套
|  | 17 | 磁场感知装置 |  | ≥1套
|  | 18 | 生命矩阵线圈系统 |  | ≥1套
|  | 19 | 头颈联合线圈≥20通道 |  | ≥1套
|  | 20 | 脊柱线圈≥32通道 |  | ≥1套
|  | 21 | 体部线圈≥18通道 |  | ≥2套
|  | 22 | 64通道神经专用线圈 |  | ≥1套
|  | 23 | 大号柔性线圈≥18通道 |  | ≥1套
|  | 24 | 小号柔性线圈≥18通道 |  | ≥1套
|  | 25 | 柔性线圈附件 |  | ≥1套
|  | 26 | 线圈储藏车 |  | ≥1套
|  | 27 | 一阶匀场 |  | ≥1套
|  | 28 | 二阶匀场（高阶匀场） |  | ≥1套
|  | 29 | 数字化靶向匀场 |  | ≥1套
|  | 30 | 生命矩阵线圈匀场 |  | ≥1套
|  | 31 | 生命矩阵层面匀场 |  | ≥1套
|  | 32 | 智慧人体解剖识别技术 |  | ≥1套
|  | 33 | 智慧扫描伴侣 |  | ≥1套
|  | 34 | 智慧全景预览扫描技术 |  | ≥1套
|  | 35 | 智慧线圈控制 |  | ≥1套
|  | 36 | 颅脑智慧扫描助手 |  | ≥1套
|  | 37 | 头部智能扫描功能 |  | ≥1套
|  | 38 | 关节智能扫描功能 |  | ≥1套
|  | 39 | 脊柱智能扫描功能 |  | ≥1套
|  | 40 | 膈肌导航技术 |  | ≥1套
|  | 41 | 智慧序列管理 |  | ≥1套
|  | 42 | 智慧重建 |  | ≥1套
|  | 43 | 智慧拼接 |  | ≥1套
|  | 44 | 智慧弥散成像 |  | ≥1套
|  | 45 | 智慧多平面重建 |  | ≥1套
|  | 46 | 智慧多期运动配准技术 |  | ≥1套
|  | 47 | 智慧读片 |  | ≥1套
|  | 48 | 智慧浏览引擎 |  | ≥1套
|  | 49 | 临床应用组件 |  | ≥1套
|  | 50 | 神经成像组件 |  | ≥1套
|  | 51 | 血管成像组件 |  | ≥1套
|  | 52 | 心脏成像组件 |  | ≥1套
|  | 53 | 乳腺成像组件 |  | ≥1套
|  | 54 | 体部成像组件 |  | ≥1套
|  | 55 | 肿瘤成像组件 |  | ≥1套
|  | 56 | 骨关节成像组件 |  | ≥1套
|  | 57 | 儿童组件 |  | ≥1套
|  | 58 | 科研组件 |  | ≥1套
|  | 59 | 磁敏感加权成像 |  | ≥1套
|  | 60 | 刀锋成像 |  | ≥1套
|  | 61 | 全身弥散成像 |  | ≥1套
|  | 62 | 实时造影触发技术 |  | ≥1套
|  | 63 | 磁化传递成像 |  | ≥1套
|  | 64 | 高分辨双侧乳腺成像技术 |  | ≥1套
|  | 65 | 乳腺硅胶成像 |  | ≥1套
|  | 66 | 3D各向同性容积成像序列 |  | ≥1套
|  | 67 | 3D 稳态进动结构相干序列 |  | ≥1套
|  | 68 | 3D双回波稳态技术序列 |  | ≥1套
|  | 69 | 2D/3D扰相梯度回波序列 |  | ≥1套
|  | 70 | 高分辨率颈髓成像 |  | ≥1套
|  | 71 | 高分辨率内耳三维成像 |  | ≥1套
|  | 72 | 全脊柱成像 |  | ≥1套
|  | 73 | 图像无缝拼接软件包 |  | ≥1套
|  | 74 | 关节软骨成像 |  | ≥1套
|  | 75 | 水脂分离成像技术 |  | ≥1套
|  | 76 | 前瞻性采集校正 |  | ≥1套
|  | 77 | 鹰眼成像技术 |  | ≥1套
|  | 78 | T1 灰质容积成像技术 |  | ≥1套
|  | 79 | 高级去金属伪影技术 |  | ≥1套
|  | 80 | 全身成像组件 |  | ≥1套
|  | 81 | 一体化定位软件包 |  | ≥1套
|  | 82 | 神经灌注分析 |  | ≥1套
|  | 83 | 神经3D分析 |  | ≥1套
|  | 84 | 单体素相位波谱成像软件包 |  | ≥1套
|  | 85 | 2D化学位移相位波谱成像软件包 |  | ≥1套
|  | 86 | 3D化学位移相位波谱成像软件包 |  | ≥1套
|  | 87 | 频谱分析引擎 |  | ≥1套
|  | 88 | 弥散张量成像软件包 |  | ≥1套
|  | 89 | 实时在线BOLD成像软件包 |  | ≥1套
|  | 90 | 3D前瞻性采集运动校正 |  | ≥1套
|  | 91 | fMRI光电触发转换器 |  | ≥1套
|  | 92 | T1定量成像 |  | ≥1套
|  | 93 | T2/T2*定量成像 |  | ≥1套
|  | 94 | 三维动脉自旋标记 |  | ≥1套
|  | 95 | 参量图成像软件包 |  | ≥1套
|  | 96 | 超快速成像技术 |  | ≥1套
|  | 97 | 并行采集技术扩展软件包 |  | ≥1套
|  | 98 | 超快并行采集技术 |  | ≥1套
|  | 99 | 可控混叠的并行采集技术 |  | ≥1套
|  | 100 | 压缩感知成像包 |  | ≥1套
|  | 101 | 全身全序列静音扫描 |  | ≥1套
|  | 102 | 智能静音解决方案 |  | ≥1套
|  | 103 | 超短TE静音解决方案 |  | ≥1套
|  | 104 | DWI功能成像静音解决方案 |  | ≥1套
|  | 105 | 高清弥散成像 |  | ≥1套
|  | 106 | 逐层匀场弥散成像 |  | ≥1套
|  | 107 | 高性能计算机系统 |  | ≥1套
|  | 108 | 思维多动脉期超快速动态成像技术 |  | ≥1套
|  | 109 | 自由呼吸三维对比增强成像技术 |  | ≥1套
|  | 110 | 自由动态成像技术 |  | ≥1套
|  | 111 | 多层成像技术包（可用于弥散、BOLD、解剖、高清功能） |  | ≥1套
|  | 112 | 原厂网络版后处理工作站(终端≥3台） |  | ≥1套
|  | 113 | 多对比定量技术 |  | ≥1套
|  | 114 | 压缩感知血管成像 |  | ≥1套
|  | 115 | 自由呼吸延迟强化PSIR序列 |  | ≥1套
|  | 116 | 同时多层静音弥散序列 |  | ≥1套
|  | 117 | 多回波DIXON人工智能铁脂定量分析 |  | ≥1套
|  | 118 | 单次屏气单体素波谱人工智能铁脂定量分析 |  | ≥1套
|  | 119 | 肩关节适形线圈≥16通道 |  | ≥1套
|  | 120 | 数据指纹成像定量平台 |  | ≥1套
|  | 121 | 头线圈≥32通道 |  | ≥1套
|  | 122 | 膝关节线圈≥18通道 |  | ≥1套
|  | 123 | 高性能计算机系统 |  | ≥1套
|  | 124 | 深度学习信号增强 |  | ≥1套
|  | 125 | 深度学习图像增强 |  | ≥1套
|  | 126 | 深度学习数据增强 |  | ≥1套
|  | 127 | 足踝专用线圈≥16通道 |  | ≥1套
|  | 128 | 高压注射器（第三方设备） |  | ≥1套
|  | 129 | 水冷机组（第三方设备） |  | ≥1套
|  | 130 | 精密空调（第三方设备） |  | ≥1套
|  | 131 | 无磁转运轮椅（第三方设备） |  | ≥1套
|  | 132 | 智能铁磁探测系统门（第三方设备） |  | ≥1套
|  | 133 | 手持铁磁探测仪（第三方设备） |  | ≥2个
|  | 134 | 无磁灭火器（第三方设备） |  | ≥1套
|  | 135 | 无磁紫外线灯（第三方设备） |  | ≥1套
|  | 136 | 脑功能视听觉刺激系统（第三方设备） |  | ≥1套
|  | 137 | 联网智能终端（第三方设备） |  | ≥1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费更新维护
4.3 | 安装 | ü需要 ¨不需要
1.投标方确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.投标方负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 1.在接到院方通知后5天内进行上门调试 2.完成设备正常使用前所有与设备相关的工作并承担费用，包括但不限于：磁共振引导聚焦超声治疗装置的对接、接入PACS系统等
4.5 | 提供技术援助 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划 3.免费提供原厂现场培训≥3次 4.终生终身免费技术咨询
4.6 | 培训 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 2小时内响应，24小时内到达现场维修
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.安全软件终身免费升级维护 2.提供设备配置清单和技术手册 3.具有固定的售后服务机构和售后人员 4.原厂保修期（包含空调水冷）≥2年（其余第三方产品保修期≥1年），保修期内免费更换零配件、易耗件并免收工时费
3 | 质保期外服务内容与计划 | 1. 整机保修（包含空调水冷）≥2年，保修期内免费更换零配件、易耗件并免收工时费 2. 其余第三方产品保修期≥1年 2. 保修期内每年对设备至少进行2次保养并提供保养报告 3. 保修期满后年保修价格＜7%投标总价（整机系统含所有附属及配套部件，包含但不限于：磁体、冷头、射频放大器、液氦、水冷机、全部线圈、工作站等）
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.提供仪器主要零配件及壹万元以上易损易耗件的价格清单 2.储备足够的零配件备库，保修期满后以优惠价供应维修零配件 3.设备零配件及易耗件供应期限≥10年
第一类
第二类
第三类