## Sheet1
医疗设备采购需求（第1包）
设备名称： 输液泵
采购编号：0025-W00016677 预算总价： 2,290,000元
预算单价：5,000元 采购数量： 458台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£专门面向中小企业采购
£专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于静脉输液，并可实现滴速测控、应急报警和多通路输液等功能集成
二、关键技术参数
1 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 可接入中央站，实现输注泵和监护仪、呼吸机信息同屏查看 |  | 5 | 是
2 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  | 4 | 是
3 | “输液泵配套输液信息采集系统（工作站）以每2个通道为基本单位增减，可组合成2/4/6/8等通道 |  | 4 | 是
4 | 具备上下两个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小同屏 |  | 2 | 是
四、一般技术参数
1 | 输液泵具备模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统（工作站）仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯 |  | 2 | 是
2 | 输液泵可选时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式，适用于肿瘤科输注化疗药物，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 |  | 3 | 是
3 | 支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 |  | 3 | 是
4 | 支持通过中央站远程控制输液信息采集系统（工作站）内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。 |  | 2 | 是
5 | 输液泵输液速度范围至少包含：0.1-2300ml/h, 且最小步进≤0.01ml/h |  | 2 | 是
6 | 输液泵快推速度范围至少包含：0.1-2300ml/h, 且最小步进≤0.01ml/h |  | 2 | 是
7 | 输液泵具有电动门，支持自动开关泵门 |  | 2 | 是
8 | 输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作 |  | 2 | 是
9 | 配套集中监测系统支持监测连接在监护仪上的床旁设备的数值或波形等参数，如：CRRT、ECMO、呼吸机，提供病人信息实时和呼吸机、输注系统的远程监测和控制 |  | 3 | 是
10 | 支持通过中央站同屏支持≥36床输液信息采集系统（工作站）的远程控制 |  | 1 | 是
11 | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 |  | 1 | 是
12 | 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 |  | 1 | 是
13 | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色 |  | 1 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 输液泵458台，配套四通道输液信息采集系统（工作站）30套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于 96 个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无