## Sheet1
上海市第九人民医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：：X线计算机断层扫描仪（CT）
采购编号： 0025-W00015669 预算总价：13000000元
预算单价：13000000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备用于临床开展全身各部位CT扫描（平扫和增强），包括心脏检查，神经系统疾病检查，肿瘤筛查，呼吸系统疾病筛查，能谱、多器官联合成像等全身扫描的临床应用和科学研究。
2★ | 应提供的为宽探测器设备，即测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2，或提供双层探测器，探测器Z轴物理排数≥128排
一、重要技术参数
1 | 机架孔径≥80cm |  |  | 3 | 是
2 | 球管阳极等效热容量≥30MHU |  |  | 2 | 是
3 | 探测器排列方式为等距排列且Z轴上每排的最小像素尺寸≤0.6mm |  |  | 5 | 是
4 | 单圈断层扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6mm |  |  | 5 | 是
5 | 探测器每排物理单元数≥900（每排探测器单元不均匀物理排列时按实际每排最小值计算） |  |  | 5 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
1 | 螺旋扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6mm |  |  | 4 | 是
2 | 最薄重建层厚≤0.6mm |  |  | 3 | 是
3 | 最长连续曝光时间≥120s |  |  | 2 | 否
4 | 探测器总单元数≥230000个 |  |  | 3 | 是
5 | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° |  |  | 3 | 是
6 | 球管阳极最大散热率≥1600kHU/min |  |  | 1 | 否
7 | 如提供双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供立体双层光谱解析探测器，Z轴覆盖范围≥8cm，如提供单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm |  |  | 1 | 是
8 | 最低管电压≤60kV |  |  | 1 | 否
9 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈 |  |  | 0.4 | 否
10 | 最高输出管电流（不含等效概念）≥900mA |  |  | 0.2 | 否
11 | 最低输出管电流≤10mA |  |  | 0.2 | 否
12 | 最高管电压≥140kV |  |  | 0.1 | 否
13 | 最大水平移床速度≥440mm/s |  |  | 0.1 | 否
14 | 能谱成像及高级后处理软件包：其中包括能谱扫描与重建技术、可提供混合增强图像、有效原子序数图像、≥16cm的无需动床最大能谱扫描范围、痛风尿酸成分分析 |  |  | 0.2 | 否
15 | 心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包：其中包括提供一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等，并且在一个应用下可满足，无需切换多个应用 |  |  | 0.2 | 否
16 | 肝脏评估高级后处理软件包：其中包括提供平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览、提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取 |  |  | 0.2 | 否
17 | 图像融合高级后处理软件包：其中包括支持融合显示同一患者的不同检查类型的图像，如CT、MR、PET，提供多模态图像自动配准、支持上下层切换显示 |  |  | 0.2 | 否
18 | 骨结构评估高级后处理软件包：其中包括自动肋骨提取、自动肋骨3D显示、自动单肋骨CPR显示、自动多肋骨CPR显示 |  |  | 0.2 | 否
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 硬件
|  | 1.1 | X线球管 | 2 | ≥1套
|  | 1.2 | 探测器 | 2 | ≥1套
|  | 1.3 | 高压发生器 | 2 | ≥1套
|  | 1.4 | 主控台操控系统 | 1 | 1套
|  | 1.5 | 扫描床 | 1 | 1套
|  | 1.6 | 机架 |  | 1套
|  | 1.7 | 后处理工作站 | 1 | 1套
|  | 2 | 软件
|  | 2.1 | 心血管成像及高级后处理软件包 |  | 1套
|  | 2.2 | 灌注成像及高级后处理软件包 |  | 1套
|  | 2.3 | 头颈部血管分析高级后处理软件包：头颈部血管一键提取，无需平扫数据 头颈部DSA剪影去骨、一键分割和提取动脉瘤、动脉瘤体积、截面积、直径自动计算 |  | 1套
|  | 2.4 | 心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包：一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等 |  | 1套
|  | 2.5 | 结肠分析高级后处理软件包：可实现自动结肠分割、自动中心线提取、电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能、一键小肠隐藏，仅显示结肠结构自动息肉检测和分割、可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割 |  | 1套
|  | 2.6 | 头部运动伪影校正算法 |  | 1套
|  | 2.7 | 齿科分析高级后处理软件包：可提供齿科全景图、齿科剖面图：提供 |  | 1套
|  | 2.8 | 肿瘤评估高级后处理软件包 |  | 1套
|  | 2.9 | 图像融合高级后处理软件包 |  | 1套
|  | 2.10 | 肺结节分析高级后处理软件包 |  | 1套
|  | 2.11 | 肺实质分析高级后处理 |  | 1套
|  | 3 | 第三方配套
|  | 3.1 | 高压注射器 |  | 1套
|  | 3.2 | 联网智能终端 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机或提供应急措施。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(含球管及平板探测器不超过投标总价的10%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。