## Sheet1
医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：X线计算机断层扫描仪（CT）
采购编号： 0025-W00015671 预算总价：13000000元
预算单价：13000000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备用于临床开展全身各部位CT扫描（平扫和增强），包括心脏检查，神经系统疾病检查，肿瘤筛查，呼吸系统疾病筛查，能谱、多器官联合成像等全身扫描的临床应用和科学研究。
2★ | 应提供的为宽探测器设备，即探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2，或提供双层探测器，探测器Z轴物理排数≥128排
一、重要技术参数
1 | 为保证设备运转稳定，球管、探测器、高压发生器均要求与CT为同品牌厂家生产（提供检验报告证明） |  |  | 5 | 是
2 | 机架孔径≥80cm |  |  | 5 | 是
3 | 探测器Z轴排列方式为等距排列且Z轴上每排的最小像素尺寸≤0.6mm |  |  | 5 | 是
4 | 球管管电压档位≥5档，且最小管电压≤70kV（提供技术白皮书证明） |  |  | 5 | 是
5 | 最大准直宽度扫描时扫描层厚≤0.6mm |  |  | 5 | 是
6 | 单套采集系统，机架物理倾斜角度（非数字倾角）≥±30°；或具备两套采集系统，可具备数字倾斜功能 |  |  | 5 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 30
二、一般技术参数
1 | 机架系统
1.1 | 球管总热容量≥30MHu |  |  | 0.5 | 是
1.2 | 球管总散热率≥5000KHu/min |  |  | 0.5 | 是
1.3 | 球管管电压范围≥70-140kV |  |  | 0.5 | 是
1.4 | 球管最小焦点尺寸≤0.5mm² |  |  | 0.5 | 是
1.5 | 球管最大焦点尺寸≤1.4mm² |  |  | 0.5 | 是
1.6 | 70kV条件下最高管电流输出（非等效）≥800mA |  |  | 0.5 | 是
1.7 | 80kV条件下最高管电流输出（非等效）≥800mA |  |  | 0.5 | 是
1.8 | 100kV条件下最高管电流输出（非等效）≥1200mA |  |  | 0.5 | 是
1.9 | 机架内部冷却方式：水冷 |  |  | 0.25 | 是
2 | 扫描及图像参数
2.1 | 最大扫描速度≥300mm/s |  |  | 0.5 | 是
2.2 | 图像重建速度≥60幅/秒 |  |  | 0.5 | 是
2.3 | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥16cm |  |  | 0.5 | 是
2.4 | 双能量扫描模式下扫描FOV≥50cm |  |  | 0.5 | 是
2.5 | 单次螺旋连续扫描时间≥110s |  |  | 0.5 | 是
2.6 | 最大螺旋可扫描范围≥180cm |  |  | 0.5 | 是
2.7 | 螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s |  |  | 1 | 是
2.8 | Z轴空间分辨率MTF=0% ≥20Lp/cm |  |  | 1 | 是
4 | 临床应用软件
4.1 | 具备血管分析后处理软件 |  |  | 0.25 | 是
4.2 | 具备冠脉分析后处理软件 |  |  | 0.25 | 是
4.3 | 具备灌注分析后处理软件 |  |  | 0.25 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 10
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求（包括但不限于后侧各项） | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 硬件
|  | 1.1 | X线球管 | 2 | ≥1套
|  | 1.2 | 探测器 | 2 | ≥1套
|  | 1.3 | 高压发生器 | 2 | ≥1套
|  | 1.4 | 主控台操控系统 | 1 | 1套
|  | 1.5 | 扫描床 | 1 | 1套
|  | 1.6 | 机架 |  | 1套
|  | 1.7 | 后处理工作站 | 1 | 1套
|  | 2 | 软件
|  | 2.1 | 四维智能剂量调节软件 | 1 | 1套
|  | 2.2 | MIP密度投影 | 1 | 1套
|  | 2.3 | 三维容积漫游 | 1 | 1套
|  | 2.4 | 三维实时多平面重组 | 1 | 1套
|  | 2.5 | 钙化积分定量分析 | 1 | 1套
|  | 2.6 | 冠脉钙化程度自动评估 | 1 | 1套
|  | 2.7 | 冠脉血管分析 | 1 | 1套
|  | 2.8 | 冠脉束一键自动提取 | 1 | 1套
|  | 2.9 | 心脏长轴自动识别 | 1 | 1套
|  | 2.10 | 心脏短轴自动识别 | 1 | 1套
|  | 2.11 | 冠脉分支自动探查与命名 | 1 | 1套
|  | 2.12 | 冠状动脉横断位自动显示 | 1 | 1套
|  | 2.13 | 冠状动脉中心线自动编辑 | 1 | 1套
|  | 2.14 | 血管狭窄智能分析和测量 | 1 | 1套
|  | 2.15 | 冠脉狭窄程度自动评估 | 1 | 1套
|  | 2.16 | 冠脉轮廓线显示与编辑 | 1 | 1套
|  | 2.17 | 冠脉直径轮廓曲线自动显示 | 1 | 1套
|  | 2.18 | 冠脉斑块定性显示 | 1 | 1套
|  | 2.19 | 心功能分析 | 1 | 1套
|  | 2.20 | 心脏收缩期/舒张期自动探查 | 1 | 1套
|  | 2.21 | 舒张末期/收缩末期容积评估 | 1 | 1套
|  | 2.22 | 每搏输出量评估 | 1 | 1套
|  | 2.23 | CT血管分析 | 1 | 1套
|  | 2.24 | 血管中心线编辑软件 | 1 | 1套
|  | 2.25 | 血管导航软件 | 1 | 1套
|  | 2.26 | 狭窄定量测量软件 | 1 | 1套
|  | 2.27 | 双能量成像 | 1 | 1套
|  | 3 | 第三方设备
|  | 3.1 | 高压注射器 |  | 1套
|  | 3.2 | 联网智能终端 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供须提供切实有效应对措施或解决方案。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(含球管及平板探测器，不超过投标总价的10%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。