## Sheet1
上海市第九人民医院医疗设备采购需求（第5包）
设备名称：X线计算机断层扫描仪（CT）1
采购编号：0025-W00015667 预算总价：5000000元
预算单价：5000000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1★ | 应提供CT探测器Z轴物理排列数≥64排，并且具备全身各部位的CT平扫、增强等扫描功能，同时具备头部灌注、体部灌注、肿瘤高级分析等高级功能，为临床开展多种扫描类型提供了基础。
一、重要技术参数
1 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥930个 |  |  | 5 | 是
2 | 最小球管电压≤70千伏 |  |  | 3 | 是
3 | 探测器Z轴最小切割单元尺寸≤0.6毫米 |  |  | 5 | 是
4 | 探测器物理单元总数≥59000个 |  |  | 3 | 是
5 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）≥7.5MHU |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
1.1 | 断层扫描模式下最薄扫描层厚≤0.6mm |  |  | 2 | 否
1.2 | 螺旋扫描模式下最薄扫描层厚≤0.6mm |  |  | 2 | 否
1.3 | 最薄重建层厚≤0.6mm |  |  | 2 | 否
1.4 | 球管大焦点≤1.0平方毫米 |  |  | 2 | 是
1.5 | 球管小焦点≤0.5平方毫米 |  |  | 2 | 是
1.6 | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° |  |  | 2 | 是
1.7 | 高压发生器最大功率≥80kW |  |  | 0.5 | 否
1.8 | 最小螺距系数≤0.1 |  |  | 1 | 否
1.9 | 机架最快旋转扫描时间/360°≤0.35秒/360° |  |  | 1 | 否
1.10 | 每层数据采样率≥4700views/圈 |  |  | 0.5 | 否
1.11 | 扫描架孔径≤70厘米 |  |  | 1 | 否
1.12 | 最大螺距≥2.0 |  |  | 2 | 否
1.13 | 图像重建矩阵≥1024×1024 |  |  | 0.2 | 否
1.14 | 球管阳极最大散热率 ≥1360kHU/min |  |  | 1 | 否
1.15 | 心血管成像及高级后处理软件包：其中包括：心脏扫描与图像重建技术、心电门控技术及门控装置、最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相 |  |  | 0.2 | 否
1.16 | 肺气肿分析评估软件包：包括肺自动分割、肺轮廓编辑、肺叶自动分割 |  |  | 0.1 | 否
1.17 | 肺结节分析评估软件：包括支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节、肺结节自动检测和分割 |  |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 硬件
|  | 1.1 | X线球管 | 2 | 1套
|  | 1.2 | 探测器 | 2 | 1套
|  | 1.3 | 高压发生器 | 2 | 1套
|  | 1.4 | 主控台操控系统 | 1 | 1套
|  | 1.5 | 扫描床 | 1 | 1套
|  | 1.6 | 机架 |  | 1套
|  | 1.7 | 后处理工作站 | 1 | 1套
|  | 2 | 软件
|  | 2.1 | 心血管成像及高级后处理软件包：心脏扫描与图像重建技术、心电门控技术及门控装置、床旁心电图显示 |  | 1套
|  | 2.2 | 灌注成像及高级后处理软件包：具备灌注非等间隔采样功能，神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 |  | 1套
|  | 2.3 | 4D动态成像及高级后处理软件包：动态扫描与图像重建技术、动态扫描非等间隔采样功能、4D动态分析软件包、多期相数据运动校正 |  | 1套
|  | 2.4 | AI全智能扫描导航系统：智能追踪，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置。智能摆位：可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置。看护功能：扫描中可实时观察患者情况。智能扫描计划：可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV |  | 1套
|  | 2.5 | 头颈部血管分析高级后处理软件包：头颈部血管一键提取，无需平扫数据、头颈部DSA剪影去骨、一键分割和提取动脉瘤、动脉瘤体积、截面积、直径自动计算、自动去除静脉窦、支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |  | 1套
|  | 2.6 | 体部血管分析高级后处理软件包：体部血管一键提取，无需平扫数据、泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道），探针手动去骨、支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑、中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 |  | 1套
|  | 2.7 | 结肠分析高级后处理软件包：自动结肠分割、自动中心线提取、电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能、一键小肠隐藏，仅显示结肠结构、自动息肉检测和分割 |  | 1套
|  | 2.8 | 肺结节分析高级后处理软件包：肺结节自动检测和分割。支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节。结节轮廓线可编辑。自动测量结节直径、体积、CT值等参数。自动计算结节内感兴趣成分占病灶整体的体积百分比、CT值等定量分析数据 |  | 1套
|  | 2.9 | 肺实质分析高级后处理软件包肺自动分割。肺轮廓编辑。肺叶自动分割。肺裂线调整、肺叶结果编辑。支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析。肺气肿量化测量和颜色标记。左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示 |  | 1套
|  | 2.10 | 肿瘤评估高级后处理软件包：可同时加载的随访检查时间点数。自定义任意时间点之间对比显示、不同时间点图像之间的自动配准。半自动肺结节分割、半自动肝脏肿瘤分割、半自动淋巴结分割 |  | 1套
|  | 2.11 | 深度学习算法：可通过学习算法降低扫描辐射剂量，提升图像质量 |  | 1套
|  | 2.12 | 全脑灌注，通过动态摇篮床的形式完成全脑灌注 |  | 1套
|  | 3 | 第三方配套设备
|  | 3.1 | 高压注射器 |  | 1套
|  | 3.2 | 联网智能终端 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机或提供应急措施。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(含球管及平板探测器，不超过投标总价的10%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。