## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： X射线计算机体层摄影设备（CT）
采购编号：0025-00008923 预算总价： 8000000元
预算单价：8000000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用途：用于全身扫描，适用于病人影像检查，及CT增强扫描等
二、关键技术参数（标记★，影响设备目标的实现，每条指标均需有三个品牌满足，不设置分值，不满足即为废标）
1 | ★探测器物理排数≥64排
三、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，设置为主观分，建议在0-10分之间）
1 | 探测器排列方式为等距排列且Z轴上每排的最小像素尺寸≤0.6mm |  | 4 | 是
2 | 探测器每排物理单元数≥920 |  | 3 | 是
3 | 机架孔径≥78cm |  | 3 | 是
四、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，设置为客观分，建议在0-30分之间）
1 | 探测器总单元数≥140000个 |  | 2 | 是
2 | 数据采样率≥4800view/圈 |  | 1 | 否
3 | 单圈扫描最大层数≥160层 |  | 1 | 否
4 | 最小焦点尺寸≤1.0mm×0.7mm |  | 1 | 否
5 | 最大焦点尺寸≤1.1mm x 1.2mm |  | 1 | 否
6 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.3s/圈 |  | 1 | 否
7 | 最长连续曝光时间≥100s |  | 1 | 否
8 | 螺旋扫描最大螺距≥2 |  | 1 | 否
9 | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥8cm |  | 2 | 否
10 | 高压发生器最大功率≥100kW |  | 1 | 否
11 | 最低输出管电流≤10mA |  | 1 | 否
12 | 最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA |  | 1 | 否
13 | 最低管电压≤70kV |  | 1 | 否
14 | 最高管电压≥140kV |  | 1 | 否
15 | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° |  | 3 | 是
16 | 球管阳极散热率≥1600kHU/min |  | 2 | 否
17 | 具备主机控制台，显示器尺寸≥24英寸，显示器分辨率≥1920x1200 |  | 1 | 否
18 | 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器、或同档次探测器 |  | 1 | 否
19 | 球管阳极等效热容量≥30MHU |  | 3 | 是
20 | 单圈断层扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6mm |  | 2 | 是
21 | 螺旋扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6mm |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 球管×1 探测器×1 扫描床×1 操作控制台×1 重建计算机×1 高压注射器×1
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
1.本项目采购的设备送达用户指定地点后，卖方应在7天内派技术人员到达现场，在买方人员在场的情况下开箱清点货物，并组织安装。 2.本项目采购的设备须在招标人指定的地点安装，投标时提供满足招标人场地安装需求的安装方案。
4 | 调试 | 设备安装完成后进行调试，确保设备满足临床使用需求。
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线，设备维修密码和设备安装手册。
6 | 培训 | 根据用户要求安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装调试完成后，买方按国际，国家，以及厂方标准进行质量验收，根据合同要求进行内容验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，验收合格需经双方签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，7天24小时响应； 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 要求供应商提供自货物按合同规定验收合格之日起不短于12个月的免费原厂质保。质保期内服务内容如下： 1.免费更换零配件及免收工时费； 2.每年对设备至少进行2次巡检与保养； 3.提供终身免费软件升级； 4.具有固定的售后服务机构； 5.提供原厂售后服务承诺书。
3 | 质保期外维保内容 | 质保期外可购买原厂维保服务，并提供以下服务内容： 1.免费更换零配件及免收工时费； 2.每年对设备至少进行2次巡检与保养； 3.提供终身免费软件升级； 4.具有固定的售后服务机构； 5.提供原厂售后服务承诺书。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.承诺质保期满后，所购买的整机原厂年保修价格不高于合同价的10%； 2.提供备品备件、零配件、耗材等价格清单； 3.有快速售后响应服务能力，备品备件价格的按照清单价不高于8折供货。 4.承诺除投标文件中列明的仪器主要零配件及易损易耗件报价清单外，其余未报价的配件价格均在壹万元人民币以下。