## 3D腹腔镜
上海交通大学医学院附属瑞金医院3D腹腔镜采购需求
设备名称：3D腹腔镜
采购编号：0025-W00008986 预算总价：6000000元
采购数量： 3套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于普外科、胸外科、泌尿外科等多科室的微创手术治疗，在术中提供实时三维成像画面。
二、主要技术参数
2.1 | 主机可处理3D和2D画面信号，双路分辨率均需达到1920*1080，逐行扫描 |  |  | 2 | 是
2.2 | 主机模块化设计，可同时连接大于3种功能的模块，可搭载硬镜模块，软镜模块，包含同品牌电子软镜：电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等 |  |  | 2 | 是
2.3 | 主机可兼容同品牌3D外视镜和4mm3D电子鼻窦镜 |  |  | 2 | 是
2.4 | 主机可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示 |  |  | 2 | 是
2.5 | 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示 |  |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 影像主机 | 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080全高清录像及1920x1080高清图片 |  | 1 | 是
3.1.2 |  | ≥4个USB接口，可连接外接存储设备（U盘和移动硬盘），控制设备（键盘、鼠标、脚踏） |  | 1 | 是
3.1.3 |  | ≥5种影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益 |  | 1 | 是
3.1.4 |  | ≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度 |  | 1 | 是
3.1.5 |  | 3D术野画面≥5级亮度可调，术野画面≥5级电子变焦功能 |  | 1 | 是
3.1.6 |  | 3D术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能 |  | 1 | 是
3.1.7 |  | 可实现3D和2D图像之间的一键切换 |  | 1 | 是
3.1.8 |  | 3D信号输出端口至少包含：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个 |  | 1 | 是
3.1.9 |  | 电气安全：医用设备电气安全≥CF级别I类防护，可应用于心脏设备 |  | 1 | 是
3.2.1 | 摄像头 | 摄像头采集像素≥1920x1080，≥3个采集晶片 |  | 1 | 是
3.2.2 |  | ≥2倍光学变焦，变焦距离范围不小于15-31mm |  | 1 | 是
3.2.3 |  | 摄像头≥3个按键，可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩 |  | 1 | 是
3.2.4 |  | 电气安全：医用设备电气安全≥CF-1类，可应用于心脏设备 |  | 1 | 是
3.3.1 | 医用冷光源 | 色温≥6500K |  | 1 | 是
3.3.2 |  | LED灯泡，寿命≥30000小时 |  | 1 | 是
3.3.3 |  | 输出总通光量≥1400流明 |  | 1 | 是
3.3.4 |  | 电气安全：I类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要 |  | 1 | 是
3.4.1 | 医用监视器 | ≥31寸医用级全高清监视器，能提供高分辨率的3D与2D图像 |  | 1 | 是
3.4.2 |  | 分辨率≥1920x1080，宽高比16：9 |  | 1 | 是
3.4.3 |  | 支持多种3D图像输入格式，包括逐行、上下、左右格式 |  | 1 | 是
3.5.1 | 白光镜头 | 视向角≥30° |  | 1 | 是
3.5.2 |  | 工作长度≥310mm |  | 1 | 是
3.5.3 |  | 镜体外径≤10mm |  | 1 | 是
3.5.4 |  | 可高温高压消毒 |  | 1 | 是
3.6.1 | 纤维导光束 | 长度≥250cm |  | 1 | 是
3.6.2 |  | 直径≤4.8mm |  | 1 | 是
3.7.1 | 气腹机 | 气腹机最大流量≥50L/min |  | 1 | 是
3.7.2 |  | 气腹机配置≥10英寸液晶触摸屏，内含操作系统，可播放安装及使用视频 |  | 1 | 是
3.7.3 |  | 可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热 |  | 1 | 是
3.7.4 |  | 至少包含成人模式、儿童模式和气腹针模式 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  | 影像主机*3台、摄像头*3个、医用冷光源*3台、医用监视器*3台、白光镜头*3根、纤维导光束18根、气腹机*3台、台车*3台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 |  | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 |  | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 |  | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 |  | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 |  | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 |  | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 |  | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 输液泵注射泵
上海交通大学医学院附属瑞金医院输液泵注射泵采购需求
设备名称：输液泵注射泵
采购编号：0025-W00008972、0025-W00009016 预算总价：2470000元（输液泵1300000元、双通道注射泵1170000元）
采购数量：输液泵（核心产品）260套、双通道注射泵260套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于临床上给患者进行液体、药液等液体量少、浓度高但又需精确控制的连续微量注射，保证恒定的输液速度和精确的给药量
二、主要技术参数
2.1 | 两通路输液泵和双通道注射泵整体技术要求
2.1.1 | 7种界面背景颜色实时可调，同种颜色可覆盖全屏（提供产品界面证明图片） |  | 6 | 是
2.1.2 | 具备WiFi模块，支持连接输液中央监护系统，创建监护病区≥10个，每个病区可创建房间数及可显示床位数≥50个（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 5 | 是
2.1.3 | 音量10%-100%，可调等级≥10级（提供产品说明书证明文件及产品实物界面图片） |  | 5 | 是
2.2 | 两通路输液泵
2.2.1 | 泵门和止液夹：输液泵具备电动安全泵门和电动止液夹，保证输液精度稳定（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 2 | 是
2.2.2 | 气泡可调等级≥7级：气泡等级至少包含:25，50，100，200，300，500，800(ul)，气泡报警精度:士15ul 或士20%，取大者。（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 3 | 是
2.2.3 | 运行时按HOME键能将主要字体放大，放大等级≥三级 （提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 4 | 是
2.3 | 双通道注射泵
2.3.1 | 注射精度 ：≤±2%，机械精度：≤±0.5%（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 1 | 是
2.3.2 | 快进模式：至少具备手动快进、自动快进、快速定量快进（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 两通路输液泵
3.1.1 | 电动止液夹具备打开泵门后阻止液体的流动，避免输液回流（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.1.2 | 输液精度：≤±5%，输液速度范围：≥0.1-1200.0ml/h，预置量设定范围：≥0.10～9999ml（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.1.3 | 阻塞级别≥11 级可选择，阻塞压强范围≥230-970mmHg（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.1.4 | 触摸屏操作，中文界面显示（提供证明文件） |  | 0.5 | 是
3.1.5 | 输液泵重量≤1.4kg（含电池） |  | 0.5 | 是
3.1.6 | 报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束、阻塞预警（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.1.7 | 内置锂电池：电池完全充电情况以 25ml/h速度输液时，使用时间≥5小时（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.1.8 | 快进模式：至少包含手动快进、自动快进、快速定量快进（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 2 | 是
3.2 | 双通道注射泵
3.2.1 | 防护等级： ≥IP34（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.2.2 | 注射模式≥8种可选，包含速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.2.3 | 满足EN1789标准，保证转运过程中的输注稳定性，支持救护车上使用（提供证明材料） |  | 0.5 | 是
3.2.4 | 触摸屏操作，屏幕尺寸≥3.5英寸（提供证明文件） |  | 0.5 | 是
3.2.5 | 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作、管路脱落（提供注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 1 | 是
3.2.6 | 使用年限：≥10年（提供产品说明书文件证明） |  | 0.5 | 是
3.2.7 | 注射时，按动按键可切换输注界面格式，放大显示输注速度（提供产品说明书证明文件及产品实物界面图片） |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 两通路输液泵：260套（输液泵520台） 双通道注射泵：主机*260台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 血液净化仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院血液净化仪设备采购需求
设备名称：血液净化仪
采购编号：0025-W00008904 预算总价： 1270000元
采购数量： 5套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | CRRT的适应症包括肾脏疾病、心力衰竭、暴发性心肌炎等危重病症，通过连续、缓慢、等渗地平衡体内钠和水，将炎性递质从血液中清除，有效改善组织水肿，维持内环境稳定，提供足够液体量
二、主要技术参数
2.1 | 具备枸橼酸一体化抗凝模式，进行前稀释、后稀释、前后同时稀释治疗 |  | 4 | 是
2.2 | 设备洁净区（透析液称、置换液称）和污染区（废液称）上下分离，无交叉感染。 |  | 4 | 是
2.3 | 配置不少于6个驱动泵，且和主机一体化结构，不需额外增加配件。包括但不限于：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵、枸橼酸泵、钙泵、肝素泵等 |  | 4 | 是
2.4 | 耗材要求：管路和滤器可拆分，可以自由选择滤器。并且可自动安装及撤除管路。 |  | 4 | 是
2.5 | 具备内置独立的加热系统，可分别加热置换液和透析液，加温范围：35～39℃，可调 |  | 4 | 是
2.6 | 配置不小于12英寸可旋转彩色液晶触摸显示屏 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 压力监测 | 静脉压监测范围：-100～+500mmHg | 1 | 是
|  | 动脉压监测范围：-300～+300mmHg | 1 | 是
|  | 滤器前压监测范围：-50～+750mmHg | 1 | 是
|  | 跨膜压检测范围：-300～+500mmHg | 1 | 是
3.2 | 可提供全面治疗方案 | 连续性静—静脉血滤（CVVH） | 1 | 是
|  | 连续性静—静脉血透（CVVHD） | 1 | 是
|  | 连续性静—静脉血液透析滤过（CVVHDF） | 1 | 是
|  | 连续性静—静脉血液透析滤过 前稀释（Pre-CVVHDF） | 1 | 是
|  | 连续性静—静脉血液透析滤过 后稀释（Post-CVVHDF） | 1 | 是
|  | 连续性静—静脉血滤 前后同时稀释（Pre-post CVVH） | 1 | 是
|  | 具备枸橼酸抗凝和同步补钙治疗模式（CICA-CVVHD/CVVHDF） | 1 | 是
|  | 血浆置换模式，可开展人工肝治疗（TPE） | 1 | 是
3.3 | 安全及报警系统 | 具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警 | 1 | 是
|  | 空气监测：超声波监测 | 1 | 是
|  | 漏血监测：光学监测 | 1 | 是
3.4 | 机器操作 | 自动预充管路，并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解，并以不同颜色区分标识,有智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案, | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 单套配置：显示屏*1、蠕动泵*4、肝素泵*1、枸橼酸-钙泵*2、动脉压监测*1、静脉压监测*1、跨膜压监测*1、滤器前压监测*1、超滤监测*1、空气检测器*1、静脉管路夹*1、漏血检测器*1、呼叫器外部接口*1、液体平衡称重系统*4、加热系统*2、蓄电池*1、输液杆*2、枸橼酸及钙液滴计数器*2、滤器夹*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修