## Sheet1
医疗设备采购项目采购需求
设备名称：高通量荧光数字病理扫描仪
采购数量：壹台
预算总价：2500000
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要功能：对病理科的大批量玻片进行快速批量扫描，实现将长期积累的传统玻片进行数字化，并根据不同亚病科进行分类，对切片进行管理，便于对科室数据进行管理以及临床数据的应用。
二、主要技术参数
2.1 | 具有自动一键式扫描功能，单次可加载切片数≥640张； |  | 2 | 是
2.2 | 配物镜：至少配置20倍和40倍物镜，20倍物镜数值孔径≥0.8NA，40倍物镜数值孔径≥0.95NA；支持扩展配置≥5颗物镜，具有自动物镜切换功能。 |  | 2 | 是
2.3 | 明场扫描方式：至少具备线性扫描技术，配置行频≥60KHz的线阵扫描相机 |  | 2 | 是
2.4 | 荧光通道数:至少支持3通道，波段可选择 |  | 2 | 是
2.5 | 扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25μm/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125μm/像素； |  | 2 | 是
2.6 | 具有荧光成像功能：至少采用主动制冷sCMOS单色相机，芯片尺寸≥1.2英寸；量子效率≥80%；像元≥3.45μm×3.45μm |  | 2 | 是
2.7 | 配置可与扫描仪器连接的自动封片设备，保证切片封片后实现自动理片和扫描 |  | 3 | 是
2.8 | 配置物理储存设备，保证五年内的数字病理切片储存 |  | 3 | 是
2.9 | 具有LED光源或高速频闪光源； |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 平台驱动：至少支持线性棒状磁轴驱动 | 1 | 否
3.1.2 |  | 具备图像质量智能评分功能 | 1 | 否
3.1.3 |  | 具有在线标注功能：支持对数字切片的标注及标记功能，绘制矩形、多边形、打点、自由图形，添加修改备注等功能； | 1 | 否
3.1.4 |  | 具有图像显示多系统使用功能：至少支持电脑、平板、手机进行切片浏览 | 1 | 否
3.1.5 |  | 具有扫描后数字切片的云平台功能，至少支持手机号、微信号扫码登录，数字数据上传、分享数字切片功能。 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s； | 1 | 否
3.2.2 |  | 具有波长切换功能：具备程控自动切换和按键快速切换 | 1 | 否
3.2.3 |  | 具备切片保护功能：因切片原因发生卡片等故障可以自动将切片退出到指定位置，继续下一张切片扫描； | 1 | 否
3.2.4 |  | 至少支持盒式批量加载玻片，单个切片盒可放置切片数≥20张； | 1 | 否
3.2.5 |  | 至少实现数字切片，单一文件组成； | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 图像形变误差：单位距离扫描形变误差的绝对值≤5μm； | 1 | 否
3.3.2 |  | 具备识别切片标签功能：至少支持打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；具有实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片功能； | 1 | 否
3.3.3 |  | 扫描模式：支持至少3种扫描模式，包含单层、多层、融合、多层融合等； | 1 | 否
3.3.4 |  | 扫描切片格式：至少包含tif、svs、dcm等文件格式的输出，具有扫描格式切换功能。 | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 扫描类型：至少支持具备常规逐个对焦以及精细对焦方式； | 1 | 否
3.4.2 |  | 具备至少自由变换任意倍数进行全切片观察浏览和选择指定的倍数观察浏览功能 | 1 | 否
3.4.3 |  | 具备多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析功能；具有对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图、导航图，快速浏览整张数字切片功能； | 1 | 否
3.4.4 |  | 具备图像显示功能：可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转观察； | 1 | 否
3.5.1 | 其他 | 支持≥9张数字病理图像同屏浏览且支持多幅同步功能； | 1 | 否
3.5.2 |  | 具有多色荧光扫描功能，支持明场、荧光切换 | 1 | 否
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机1台，工作站1套，扫描控制软件1套，本地阅片软件1套，荧光模块1套，自动封片机1套，桌面存储设备2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 产品软件升级需终身免费，硬件升级只收取配件费用。
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
需提供全程安装调试服务，以及后续搬迁、移机的免费服务。
4.4 | 调试 | （1）设备的现场安装和调试； （2） 提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料； （3） 卖方应派专业技术人员在项目现场对买方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据买方的要求另行安排培训计划； （4） 卖方积极配合买方，根据需要开放所售设备接口，以满足买方对设备信息化管理要求。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方应向买方提交该批设备的技术资料（包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）、国家相关部门强制认证书(若有需要)、国家相关部门检验证书、保修及保质证明(如有)或与设备有关的其它文件(下称“交付资料”)，卖方向买方提供的交付资料以中文书写。若买方提出要求，卖方应向买方提供交付资料的英文版，由此引起的费用由卖方自行承担。交付资料应在形式和内容上令买方满意。交付资料应随同设备一起发运至买方。
4.6 | 培训 | 卖方应提供全程技术培训和维护培训，保证买方操作人员可以熟练掌握。提供终身免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照买方规定签署设备验收文件。但验收合格并不能免除卖方于本合同项下的其他义务，并不视作卖方对设备的质量责任的免责。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 所投产品的软件升级需终身免费、需提供详细配置清单、需具有固定的售后服务机构、提供原厂负责售后服务
3 | 质保期外服务内容与计划 | 质保期内免费提供仪器保修以及保养服务。质保期外，整机年保修价格不超过机器成交价格的5%。保期内每年对设备至少进行 2 次巡检与保养。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 需提供质保期后10年主要易损件和备品备件的清单报价及扣率，相关耗材的清单、报价及扣率等
第一类
第二类
第三类