## 脉冲染料激光系统
上海交通大学医学院附属瑞金医院采购脉冲染激光系统需求
设备名称：脉冲染料激光系统
采购编号：0025-W00008978 预算总价：1600000
采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于治疗良性皮肤血管损伤和皮肤损伤
二、主要技术参数
2.1 | 激光器类型：脉冲染料激光器 |  | 6 | 是
2.2 | 工作波长：595nm |  | 6 | 是
2.3 | 激光输出脉冲频率:1.5Hz（用户不可调节) |  | 6 | 是
2.4 | 冷却:动态冷却系统 冷却液喷射时间10ms-100ms 延迟设置10ms-100ms 冷却液喷射可手动关闭（用户可调节） |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 导光系统为用户可选光斑尺寸的透镜耦合光纤和手柄 |  | 2 | 是
3.2 | 激光模式:单模 |  | 1 | 是
3.3 | 最大输出激光能量：8J |  | 2 | 是
3.4 | 光斑大小（直径）和能量密度范围：3mm：11-40J/cm2 5mm：6-30J/cm2 7mm：4-20J/cm2 10mm:3-10J/cm2 12mm:2-7J/cm2 3×10mm:10-25J/cm2 7mmPL：4-15J/cm2 10mmPL:3-10J/cm2 |  | 4 | 是
3.5 | 脉冲持续时间：0.45ms-40ms |  | 2 | 是
3.6 | 脉冲个数：1-8个 |  | 2 | 是
3.7 | 传输系统：透镜耦合2.5m光纤,带手具 |  | 2 | 是
3.8 | 脉冲控制：手控开关和脚踏开关 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 脉冲染料激光主机*1台、手柄传输系统*1套、距离规*8个、染料盒1个、制冷剂6罐、冷冻剂排空阀1个、医生专用激光防护眼镜2副、患者专用激光防护眼罩1副、钥匙1个、脚踏开关1个、激光标识1个、点阵激光主机（含微扫描手具）1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 体外生命支持设备
上海交通大学医学院附属瑞金医院体外生命支持设备采购需求
设备名称：体外生命支持设备
采购编号：0025-W00008966 预算总价：1000000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该产品适用于急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治疗方法难以控制并有可预见的病情持续恶化或死亡风险的患者。
二、主要技术参数
2.1 | 离心泵转速范围：≤5000转/分钟 |  | 5 | 是
2.2 | 离心泵流量范围：≥9升/分钟 |  | 5 | 是
2.3 | 设备预期使用期限≥10年，提供中文说明书为证 |  | 5 | 是
2.4 | 要求离心泵具备应急手摇驱动装置，且具备LED转速显示 |  | 5 | 是
2.5 | 离心泵泵头灌注量≥30ml |  | 5 | 是
2.6 | 整个套包预充容量≤590ml |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 要求离心泵底座和显示屏一体化，全中文触摸显示屏，便于临床操作和患者转运 |  | 1 | 否
3.2 | 主机重量：≤7.5Kg，适用于患者转运 |  | 1 | 否
3.3 | 具有直流电源接口 |  | 1 | 否
3.4 | 具备紧急模式按钮，在显示屏损坏无法显示时，可启动紧急模式，在机身显示转速，确保安全灌注 |  | 1 | 是
3.5 | 离心泵头表面积：≤200平方厘米 |  | 1 | 是
3.6 | 氧合器套包、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包为同一品牌，提供整套解决方案，无须额外组装其他品牌附件 |  | 1 | 否
3.7 | 具备报警输出接口，RS232接口 |  | 1 | 否
3.8 | 具有流量监测功能 |  | 1 | 否
3.9 | 具有静脉气泡和动脉气泡监测功能 |  | 1 | 是
3.1 | 氧合器血流量范围：0.5-7升/分钟 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的8%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修