## Sheet1
腹腔镜系统采购需求
设备名称： 腹腔镜系统
采购编号：0025-W00009403 预算总价： 120万
预算单价： 120万 采购数量： 1
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 具备3D、4K、荧光功能，为医生提供在患者体腔内进行精细操作所需的可视化、操作通道和辅助环境，其核心目标是实现微创手术
二、重要技术参数
2.1 | 3D腹腔内窥镜主机平台上可兼容适配同品牌4K荧光摄像头、4K白光（非荧光）摄像头，3D荧光摄像头、3D白光（非荧光）摄像头、3D双染摄像头 |  | 2 | 是
2.2 | 3D腹腔内窥镜主机平台具备全数字化3D4K超高清影像平台功能，2D或3D视频输出视频输出分辨率至少达到：3840*2160 |  | 3 | 是
2.3 | 荧光照明采用近红外激光和白光同时输出，其中激光光源光谱波段为805nm±5nm |  | 2 | 是
2.4 | 可升级系统对输尿管进行无创显影 |  | 2 | 是
2.5 | 3D腹腔内窥镜主机平台具备与荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，荧光响应动态范围为≥20dB，最低探测浓度≤200nmol/L，MB造影剂浓度≤1000nmol/L或≤0.32ug/mL |  | 3 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 12
三、一般技术参数
3.1 | 能够同时具备4K和全高清输出能力，具备多种4K和全高清输出接口，满足医院多显示器需求，视频输出端口4X3G-SDI、HDMI、12G-SDI、DP、DVI，其中DVI为1080P输出，其他接口为4K输出 |  | 1 | 否
3.2 | 支持3D图像显示，输入格式左右格式、上下格式、逐行格式或同时格式可选 |  | 1 | 否
3.3 | 3D视频输出格式：上下格式，左右格式或逐行格式可选 |  | 1 | 否
3.4 | 使用3D摄像头时：能实现3D视频录制，录像分辨率不小于3840*2160或1920*1080可选，可录制sidebyside 3D及2D视频，录制格式至少MP4、MKV或TS格式可选 |  | 1 | 否
3.5 | 3D腹腔内窥镜主机平台至少具备3D4K超高清白光、3D4K标准荧光、3D4K彩色荧光、3D4K多模荧光功能 |  | 1 | 是
3.6 | 图像处理器至少具备细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，具备刻录功能 |  | 1 | 否
3.7 | 具有≥4种色调可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括标准色调、自然色调、柔和色调、自定义色调 |  | 1 | 否
3.8 | 图像处理器触摸显示屏界面上具有细节增强、色彩增强、暗场增强模式选择按键；色调选择按键；白光亮度调节按键；荧光亮度调节按键；白光/荧光模式（标准荧光、彩色荧光、多模荧光）选择按键；白平衡、录像、拍照按键等；方便工作中对不同模式及不同功能的快捷选择要求 |  | 1 | 否
3.9 | 2D模式下可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，存储分辨率为4K或1080P可选，录制格式MP4、MKV或TS格式可选 |  | 1 | 否
3.1 | 支持接驳同品牌影像工作站软件，可采集、分析荧光亮度值等数据 |  | 1 | 是
3.11 | 3D腹腔内窥镜主机平台上可兼容适配同品牌4K荧光开放摄像头 |  | 1 | 否
3.12 | 双光路3D腹腔内窥镜，且为光学硬质内窥镜，非3D电子腹腔镜 |  | 1 | 是
3.13 | 荧光照明采用近红外激光和白光同时输出功能，具有850nm±30nm 波长的近红外光照明物体后成像 |  | 1 | 否
3.14 | 在三维成像模式下，摄像系统的左右的影像延迟时间≤10ms |  | 1 | 否
3.15 | 摄像头便于握持，自重≤250g |  | 1 | 否
3.16 | 可通过摄像头上的调焦环对3D手术图像进行光学调焦 |  | 1 | 否
3.17 | 3D腹腔内窥镜摄像头具备快捷键≦3个 |  | 1 | 是
3.18 | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 |  | 1 | 否
3.19 | 冷光源具有白光照明和近红外荧光照明两种模式 |  | 1 | 否
3.2 | 3D摄像头与3D光学腹腔内窥镜可拆分（非3D电子腹腔内窥镜一体化设计） |  | 1 | 是
3.21 | 显示器分辨率≥3840×2160，尺寸规格≥32英寸 |  | 1 | 否
3.22 | 光源控制，白光亮度0-30级可调 |  | 1 | 否
3.23 | 内窥镜可采用包括不限于低温等离子灭菌、高温高压灭菌等灭菌方式 |  | 1 | 否
3.24 | 镜头直径≤10mm，工作长度至少满足315-320mm |  | 1 | 否
3.25 | 三维腹腔内窥镜系统的腹腔镜镜头具备光学双光路功能，光学镜视向角≥0°，视野角≥70° |  | 1 | 是
3.26 | 荧光亮度至少0-50级可调 |  | 1 | 否
3.27 | 图像处理器与光源通过通信线连接后，具有自适应AI调光功能，对光源实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，亮度至少满足0-30级可调 |  | 1 | 否
3.28 | 腹腔内窥镜图像处理器触控屏尺寸≥7英寸，具备防误触功能 |  | 1 | 否
一般技术参数得分小计 |  |  | 28
技术参数得分总计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 配置清单： 1、内窥镜摄像系统（核心产品，需要提供第二类医疗器械注册证）*1台 2、医用内窥镜冷光源*1台（需要提供第二类医疗器械注册证） 3、腹腔镜0°*2个（需要提供第二类医疗器械注册证） 4、导光束*2根 5、32寸3D医用监视器（含3D眼镜）*1个 6、台车*1辆 9、内窥镜摄像头*1个（需要第二类医疗器械注册证）
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放，如有随机装配工具，需提供 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
6 | 培训 | 1、供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
3 | 质保期外服务内容与计划 | 保修期满后每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.签署整机保修合同的维修服务： （1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5% （2）报出具体金额或比例。 2.未签署保修合同的维修服务： （1）仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，零配件保证为原厂产品。所提供的零配件、易损件、备品备件、相关耗材价格不高于市场价的7折，供应至少10年以上。 （2）报出以上零配件、易损件、备品备件、相关耗材的清单及价格。