## 双波长激光治疗机
双波长激光治疗机采购需求
设备名称：双波长激光治疗机
采购编号：0025-W00017246 预算总价：160万元
预算单价： 160万元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用范围：至少具备激光碎石治疗功能。
二、主要技术参数
2.1 | 单脉冲输出最大能量≥4.5J，单脉冲能量误差实测≤±2% |  | 3 | 是
2.2 | 具备双波长功能，波长分别为2100nm±10%和532nm±10%。 |  | 5 | 是
2.3 | 激光功率不稳定度：≤±2%。 |  | 5 | 是
2.4 | 激光输出功率：≤50W。 |  | 5 | 是
2.5 | 脉冲宽度范围不低于200μs-600μs。 |  | 5 | 是
2.6 | 工作频率：5-20Hz，多档可调节 |  | 2 | 是
2.7 | 在2100nm治疗激光波长下；最小输出功率≤0.1W |  | 2 | 是
2.8 | 激光终端最大单脉冲峰值功率≥12kW |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 29
三、一般技术参数
3.1 | 设备整机重量≤50kg，方便移动。 |  | 1 | 是
3.2 | 瞄准光波长：520nm；绿色激光，可调节指示光强弱。 |  | 1 | 是
3.3 | 具有激光耦合保护系统 |  | 1 | 是
3.4 | 设备输入功率≤3.5KVA。 |  | 1 | 是
3.5 | 激光器工作方式：脉冲 |  | 0.5 | 是
3.6 | 激光输出功率复现性：≤±2%. |  | 1 | 是
3.7 | 光纤传输效率：≥85%。 |  | 0.5 | 是
3.8 | 光纤型号至少包含200μm、365μm、550μm。 |  | 1 | 是
3.9 | 具备急停机功能：可在设备出现故障时紧急关闭机器。 |  | 1 | 是
3.1 | 具备光纤接口开放功能，可适用其余品牌的光纤。 |  | 1 | 是
3.11 | 碎石模式有多种碎石模式，至少包含：碎块化、粉末化、爆米花式。 |  | 1 | 是
3.12 | 显示功能：液晶触摸显示器，可设置并显示工作频率、单词脉冲能量。在碎石过程中，实时显示总功率，触屏控制关机功能。 |  | 0.5 | 是
3.13 | 密封腔体设计：具有防震、防潮、防尘、防电磁波干扰，保证激光输出的长期稳定，延长激光器的使用寿命。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 11
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 包括但不限于：激光设备主机*1套（三类）、配套光纤≥10根（二类或三类）。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级 投标人需承诺：承担投标设备与医院其他平台对接所产生的平台接口费用（LIS或HIS或PACS或DICOM协议接口）。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
设备运抵现场后，医院即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在医院安装场地准备完成并进行设备安装，并制定安装计划提供给医院。
4.4 | 调试 | 厂家工程师根据安装计划完成设备安装、调试，并确保设备移交给医院能达到其正常的运行性能
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对医院使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 依据医院要求准备，安装调试后，双方对设备进行性能考核，双方都认可性能考核通过视为正式验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时或以内电话响应，24 小时或以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机全保修期 ≥8年。 ★投标人承诺： 质保期内整机保服务由原厂提供，提供整机定期保养不少于2次/年；并提供出保后的年保修价格承诺并报价（≤设备采购价格的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。