## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 磁共振成像系统（3.0T)（高档）
采购编号：0025-W00009364 预算总价：1600万元
预算单价：1600万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备用途：用于我院门急诊患者磁共振全身扫描的临床应用
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | ★主磁场场强≥3.0T |  | / | 是
2 | ★单个扫描视野不移床最大同时并行接收通道数≥64通道 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 最大单轴梯度场强（X、Y、Z轴，非有效值，非等效值，非Peak峰值）≥60mT/m |  | 3 | 是
2 | 梯度放大器最大电流≥1000A |  | 2 | 是
3 | 独立射频放大器个数≥2个 |  | 2 | 是
4 | 无接触式呼吸探测技术：具备，无需呼吸门控等附件即可探测患者呼吸节律，且具备传感器等硬件设置，支持腹部呼吸触发序列扫描 |  | 3 | 是
| 重要技术参数得分 |  | 10
四、一般技术参数
1 | 主动匀场技术：具备 |  | 1 | 否
2 | 患者最窄检查孔径≥65cm |  | 1 | 是
3 | 30 cm DSV≤0.1ppm |  | 1 | 是
4 | 磁体长度（不含外壳）≤170cm |  | 1 | 是
5 | 液氦容积≤1500L |  | 1 | 是
6 | 磁体重量（含液氦）≤6吨 |  | 1 | 是
7 | 五高斯磁力线（X,Y,Z轴）≤3m x 3m x 5.0m |  | 1 | 是
8 | 最大梯度场强（非有效值）≥65mT/m |  | 1 | 是
9 | 最大梯度切换率（非有效值）≥200T/m/s |  | 1 | 是
10 | 梯度放大器最大电压≥2200V |  | 1 | 是
11 | 梯度放大器单轴功率≥2.0MW |  | 1 | 是
12 | DTI最大方向数≥300 |  | 1 | 是
13 | 最大扫描b值≥25000 |  | 1 | 是
14 | 最薄二维扫描层厚≤0.1mm |  | 1 | 否
15 | 射频放大器功率≥36kW |  | 1 | 是
16 | 全景式一体化线圈设计，线圈接口、脊柱线圈整合于床面：具备 |  | 1 | 否
17 | 原厂头颈联合线圈（非组合）≥18通道 |  | 1 | 是
18 | 原厂脊柱线圈（非组合）≥40通道 |  | 1 | 是
19 | 原厂全脊柱相控阵线圈长度（不含线缆）≥110cm |  | 1 | 是
20 | 原厂体部线圈（非组合）≥18通道 |  | 1 | 是
21 | 原厂通用柔性线圈（大号）≥8通道 |  | 1 | 否
22 | 原厂通用柔性线圈（小号）≥8通道 |  | 1 | 否
23 | 原厂膝关节专用线圈≥18通道 |  | 1 | 是
24 | 原厂足踝关节专用线圈≥16通道 |  | 1 | 是
25 | 定量图谱技术：具备，主机上显示单次扫描定量图谱种类≥5种，主机上显示单次扫描同平面多对比度≥10 种 |  | 1 | 否
26 | 具备多次激发弥散成像技术 |  | 1 | 否
27 | 具备多b值体素内不相干运动弥散成像（IVIM）序列 |  | 1 | 否
28 | 具备定量磁化率成像（QSM）序列 |  | 1 | 否
29 | 具备超短/零回波成像技术，可用于关节或肺部成像 |  | 1 | 否
30 | 具备关节软骨定量成像技术 |  | 1 | 否
| 一般技术参数得分 |  | 30
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 1、原厂后处理工作站1套 2、主机、后处理工作站操作台、椅子各1套 3、防磁线圈柜或线圈存储车1个 4、磁共振专用空调及水冷机各1套 5、大型设备运行状态采集系统1套 6、高压注射器1套 7、胶片报告自助打印机1台
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修