## 采购需求
上海市第一人民医院医教研项目采购需求
项目名称：真彩广角眼底照相机（含眼前节拍摄功能）
采购编号：0024-000133875 预算总价： 1500000 元
预算单价：1500000 元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：√是 ¨否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：可在无需散瞳或散瞳情况下，对眼底视网膜广角成像，显示真实色彩，高分辨率的图像。 |  | / | /
1.4 | 具备有效的CFDA产品注册证书，并在投标文件内提供CFDA产品注册证书复印件 |  | / | /
二、主要技术参数
2.1 | 能够生成真实眼底色彩眼底图像 |  | 4 | 是
2.2 | 成像模式：具备波长范围覆盖500-585纳米绿自发荧光功能、具备波长范围覆盖435-500纳米蓝自发荧光功能 |  | 4 | 是
2.3 | 具有红外成像功能，红外光具有强的组织穿透特性，能够用于观察脉络膜、睑板腺等深层结构 |  | 4 | 是
2.4 | 具有外眼、眼表成像拍摄功能，适合用于诊断眼表及眼附属器，包括：角膜溃疡疾病、干眼症。 |  | 0.5
2.5 | 具有立体成像拍摄模式，能够用于观察视盘情况 |  | 0.5
2.6 | 采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，能够用于引导拍摄 |  | 0.5
2.7 | 具有双眼位实时监视窗口，能够引导眼位高度和前后距离 |  | 0.5
2.8 | 拍摄角度，从眼球中心计算：广角成像模式≥130°，超广角成像模式≥200°，拼图模式≥260° |  | 4 | 是
2.9 | 分辨率≤7.5微米 |  | 4 | 是
2.10. | 拍摄瞳孔直径最小值≤2.5毫米 |  | 4 | 是
2.11. | 工作距离：≥25毫米，从患者眼睛至镜头 |  | 0.5
2.12. | 屈光补偿范围：-24D至+20D连续可调 |  | 0.5
2.13. | 光源：连续光谱光源，红光范围不小于585–640nm，绿光范围不小于500–585nm，蓝光范围不小于435–500nm，红外激光二极管，≥785nm |  | 0.5
2.14. | 自动功能：具备自动对焦、自动增益、自动拼图、自动识别眼别 |  | 4 | 是
2.15. | 采集速度≤0.2秒 |  | 0.5
2.16. | 实时红外预览≥10帧/秒 |  | 0.5
2.17. | 监视器≥22英寸全高清MVA LCD。监视器带LED背光和电容式多点触摸功能 |  | 4 | 是
2.18. | 提供电脑工作站及打印机 |  | 3 | 是
2.19. | 图像文件存储类型≥5种，必须包含DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG五种 |  | 0.5
主要技术参数 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须提供具体建设方案，方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。 中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。投标方须在投标文件中就该条款内容给出书面承诺。（注明所在页码）
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求上海设有厂家维修部，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供质量保证期内正常使用的备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其价格包括在设备总价中。
投标人应在投标时，提供货质量保证期满后所有和投标产品相关的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质量保证期满后3年内以不高于上述清单价格，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商免费提供。由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。