## Sheet1
磁共振系统3.0T 医疗设备采购需求
设备名称： 磁共振系统3.0T
采购编号：0025-W00009545 预算总价：1600万元
预算单价：1600万元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 3.0T磁共振成像系统1套，用于胎儿、胎盘、子宫肌瘤等妇幼专科疾病的筛查与精准诊断
二、关键技术参数
2.1 | ★磁场强度：3.0T |  | / | 是
2.2 | ★患者检查孔径≥65cm |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），10 cm DSV≤ 0.001ppm |  | 3 | 是
3.2 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm |  | 3 | 是
3.3 | 独立射频放大器个数≥2个 |  | 3 | 是
3.4 | 独立射频接收通道数（单个扫描视野内不移床一次扫描最大独立接收通道数）≥64通道 |  | 3 | 是
3.5 | 最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值、非等效值、非PEAK值、非performance值）≥65mT/m |  | 3 | 是
3.6 | 梯度放大器单轴功率≥2.4MW |  | 2 | 是
3.7 | 非接触式生理信号感知技术：具备，提供如Vital Eye，Biomatrix，EasySense等类似技术，不可用呼吸导航或者膈肌导航等技术代替 |  | 3 | 是
重要技术参数分值小计 |  |  | 20
四、一般技术参数
4.1 | 零液氦消耗技术（正常使用条件下）：具备 |  | 0.5 | 否
4.2 | 匀场方式：主动匀场+被动匀场+高阶匀场 |  | 0.5 | 是
4.3 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），20 cm DSV≤ 0.02 ppm |  | 0.5 | 否
4.4 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），30 cm DSV≤ 0.06 ppm |  | 0.5 | 否
4.5 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），40 cm DSV≤ 0.33 ppm |  | 0.5 | 否
4.6 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），50 cm DSV≤ 2.3 ppm |  | 0.5 | 否
4.7 | 磁体重量（含液氦）≥6000kg |  | 0.5 | 是
4.8 | 5高斯线范围≤5.2m×2.8m |  | 0.5 | 是
4.9 | 射频发射频率≥127MHz |  | 0.5 | 否
4.1 | 射频发射总功率≥36kW或2x18kW |  | 0.5 | 是
4.11 | 原厂头颈联合线圈（非组合）≥21单元 |  | 0.5 | 是
4.12 | 原厂体部线圈（上片，非组合）≥18单元 |  | 0.5 | 是
4.13 | 原厂单片体部线圈头足方向覆盖范围≥50cm |  | 0.5 | 是
4.14 | 原厂脊柱线圈≥44通道 |  | 1 | 是
4.15 | 原厂大柔性、小柔性线圈各1套 |  | 0.5 | 是
4.16 | 原厂乳腺专用线圈≥10通道 |  | 2 | 是
4.17 | 病床线圈接口数≥6个，可以同时接驳使用 |  | 0.5 | 否
4.18 | 梯度放大器最大电压≥2100V |  | 0.5 | 是
4.19 | 梯度放大器最大电流≥1000V |  | 0.5 | 是
4.2 | 最薄二维扫描层厚≤0.1mm |  | 2 | 否
4.21 | 最薄三维扫描层厚≤0.05mm |  | 0.5 | 否
4.22 | 最大扫描B值≥25000 |  | 0.5 | 否
4.23 | 图像重建速度≥113,000幅/秒（256*256,100%） |  | 0.5 | 否
4.24 | 基于人工智能磁共振辅助压缩感知技术：具备，提供如ACS、SmartSpeed等同类技术 |  | 1 | 是
4.25 | 不打药全脑灌注成像（3D ASL）：具备 |  | 0.5 | 否
4.26 | 脑功能成像（Bold）：具备 |  | 0.5 | 否
4.27 | 四维不打药头颅血管成像：具备 |  | 0.5 | 否
4.28 | 不打药肾动脉成像：具备 |  | 0.5 | 否
4.29 | 全身类PET成像技术：具备 |  | 0.5 | 否
4.3 | 流动定量成像技术：具备 |  | 0.5 | 否
4.31 | 心脏亮血、黑血成像技术：具备 |  | 0.5 | 否
4.32 | 原厂独立高级影像后处理工作站，提供原厂最新最高版本后处理工作站，不得采用第三方工作站产品。提供如图像拼接、血管分析、脑功能分析、流量分析等后处理应用 |  | 0.5 | 否
一般技术参数分数小计 |  |  | 20
总计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 设备主机含软件系统1套，工作站操作台1套，高压注射器1台，铁磁屏蔽设备1套，无磁转运设备1套，配套空调水冷1套，椅子1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物安装完成后，卖方组织并承担包含第三方产品在内的所有产品的调试工作，直至设备正常开机运行。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件版本升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：(1)年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价;(2)未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用;(3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修