## 方案二
腹腔内窥镜单孔手术系统采购项目 采购需求
设备名称：腹腔内窥镜手术系统
采购编号：0024-00039031 预算总价：20000000
预算单价：20000000 采购数量：1套
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概述 | 瑞金医院需采购腹腔内窥镜手术系统一套，主要需求：通过主从操控系统控制微创手术器械，开展腹腔镜手术操作，可开展成人与小儿患者的治疗，且满足泌尿外科和妇科等多科室临床应用需求。
一、主要技术参数
1.1 | 产品要求-腹腔内窥镜单孔手术系统，且至少需获批泌尿外科和妇产科等两个以上科室适应症，需在注册证适用范围内体现。 |  | 4 | 是
1.2 | 具备纯单孔手术能力：可仅通过一根直径≤2.6cm的鞘管置入三维电子内窥镜和3支手术器械，完成纯单孔手术，为减小患者创伤 |  | 4 | 是
1.3 | 免拆卸内窥镜的擦镜功能：通过功能按钮启动该功能后，不需要从机械臂上拆卸即可完成擦镜，可减少术中等待时间。 |  | 4 | 是
1.4 | 手术器械末端关节最大弯转角度≥±120° |  | 4 | 是
1.5 | 手术器械旋转角度指示：提示当前器械旋转角度及旋转限位 |  | 4 | 是
1.6 | 主机内置的后备电源（非外接）：提供≥15分钟的后备电力 |  | 4 | 是
1.7 | 内窥镜可体内弯转且弯转角度≥±90° |  | 4 | 是
1.8 | 内窥镜视场角：≥85° |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
二、一般技术参数
2.1 | 医生控制台、患者手术平台法定使用年限≥8年 |  | 1 | 是
2.2 | 手术操作时机械臂间距固定：具备在术中以碰撞检测等技术手段保持机械臂间距固定，绝对避免体外机械臂相互碰撞的功能 |  | 2 | 是
2.3 | 为减小患者创伤，手术器械入腹点距离内窥镜入腹点可配置为≤2cm。 |  | 1 | 是
2.4 | 内窥镜显示≥1920*1080*60Hz |  | 1 | 是
2.5 | 医生控制台多功能按钮：可以由主刀医生控制手术器械和三维电子腹腔内窥镜的多功能运动，包括运动至初始入腹姿态、运动至记忆姿态、快速退出等 |  | 1 | 是
2.6 | 器械臂有效操作力≥10N |  | 1 | 是
2.7 | 器械直径≤8.5mm |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
| 技术参数总计分值 |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 投标人需提供连接图像连接线缆、手术器械单极连接线缆、手术器械双极连接线缆
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 投标人需提供工具释放杆、固定夹和固定夹扳手，提供产品版本内软件及组件免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
货物送达业主指定地点后，投标人指派工程技术人员7天内到达现场、所提供的产品现场搬运方案、产品安装方案、以及辅助材料安装的情况
3.4 | 调试 | 投标人所提供的调试专用工具、调试程序及关键方法
3.5 | 提供技术援助 | 投标人所提供的技术咨询服务的方式、响应速度及服务时限的长短
3.6 | 培训 | 投标人所提供的对临床操作及维修人员培训服务、提供免费技术咨询服务及其期限长短、提供原厂培训服务和培训相关设备设施等内容
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤2小时，以及配套服务免零件费和人工费
4.2 | 服务内容与计划 | 投标人提供产品相关技术文件完备程度，提供终身免费升级服务、提供固定的售后服务人员配置情况，以及提供除设备维护保养服务以外的专业服务内容
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期不少于36个月，并提供原厂提供售后服务承诺书 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求投标人提供原厂承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
4.4 | 备品备件供货与价格 | 投标人提供本项目中涉及的主要零配件、耗材、易损件和备品备件的清单、价格及服务方案，承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供原厂承诺书，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修